## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Laboratorní digestoře pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný účel, tj. k bezpečné manipulaci s chemickými látkami a směsmi a jejich uchovávání (sypké směsi pro přípravu kultivačních médií, kyseliny, louhy, hořlaviny - Z105, Z106) dle platných norem; bezpečná manipulace s PCR amplifikovaným produktem (Z111) bez kontaminace systému vzduchotechniky zbývajících částí budovy.
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z105 | Digestoř laboratorní s odtahem + skříňky D na chemikálie / cca 1200x900x2400 | 1
Rozměr digestoře cca 1200 x 900 x 2400 mm (Š x H x V)
Provedení EX (podrobnější popis viz DI č. 1)
Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3
Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem
Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou
Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře
Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem
Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny
Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií
Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792
Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana)
Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44
Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany
V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše)
Ventil do digestoře - Dusík, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř)
Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898
Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu).
V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu.
Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.
Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení.
Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu
Napojení digestoře na VTZ pomocí odtahového hrdla (VZT potrubí o průměru 250 mm). Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí do vzdálenosti 1 m. Ventilátor není součástí dodávky digestoře
Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu.
Digestoř musí řešit propojení digestoře s libovolnou vzduchotechnikou a její řídící jednotkou MaR a využít informací z řízení a sledování digestoře k možné regulaci výkonů všech návazných součástí vzduchotechniky, jako jsou např. topení, klimatizace, regulace a filtrace přiváděného vzduchu, které musí řídící jednotka digestoře poskytnout řídící jednotce vzduchotechniky a MaR. Výstup z digestoře: jednopólové bezpotencionální spínání (0-1) ventilátoru a bezpotenciálové spínání při zavřeném okně. MaR zpět do digestoře nic nezasílá.
Popis funkcí řídících a ovládacích jednotek digestoře – vypnutí/zapnutí vnitřních elektrických zásuvek, světelná a akustická signalizace limitních stavů, zobrazení teploty a aktuálního průtoku vzduchu, světelná a zvuková kontrola otevření okna nad 500 mm
Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny
Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře
Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut
Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C
Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele.
Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky
Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ
Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l
Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m
Výchozí validace IQ/OQ
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z106 | Digestoř laboratorní s odtahem + skříňky D na chemikálie / cca 1500x900x2400 | 1
Rozměr digestoře cca 1500 x 900 x 2400 mm (Š x H x V)
Provedení EX (podrobnější popis viz DI č. 1)
| Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3 | Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3 | Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3
| Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem | Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem | Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem
| Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou | Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou | Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou
| Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře | Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře | Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře
| Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem | Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem | Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem
| Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny | Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny | Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny
| Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií | Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií | Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií
| Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000 | Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000 | Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
| Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792 | Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792 | Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792
| Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana) | Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana) | Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana)
| Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44 | Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44 | Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44
| Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany | Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany | Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany
| V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše) | V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše) | V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše)
| Ventil do digestoře -pro plynový kahan, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř) | Ventil do digestoře -pro plynový kahan, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř) | Ventil do digestoře -pro plynový kahan, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř)
| Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898 | Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898 | Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898
| Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu). | Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu). | Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu).
| V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. | V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. | V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu.
| Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. | Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. | Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.
| Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení. | Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení. | Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení.
| Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu | Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu | Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu
Napojení digestoře na VTZ pomocí odtahového hrdla (VZT potrubí o průměru 250 mm). Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí do vzdálenosti 1 m. Ventilátor není součástí dodávky digestoře
| Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu. | Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu. | Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu.
Digestoř musí řešit propojení digestoře s libovolnou vzduchotechnikou a její řídící jednotkou MaR a využít informací z řízení a sledování digestoře k možné regulaci výkonů všech návazných součástí vzduchotechniky, jako jsou např. topení, klimatizace, regulace a filtrace přiváděného vzduchu, které musí řídící jednotka digestoře poskytnout řídící jednotce vzduchotechniky a MaR. Výstup z digestoře: jednopólové bezpotencionální spínání (0-1) ventilátoru a bezpotenciálové spínání při zavřeném okně. MaR zpět do digestoře nic nezasílá.
Popis funkcí řídících a ovládacích jednotek digestoře – vypnutí/zapnutí vnitřních elektrických zásuvek, světelná a akustická signalizace limitních stavů, zobrazení teploty a aktuálního průtoku vzduchu, světelná a zvuková kontrola otevření okna nad 500 mm
| Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny | Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny | Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny
| Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře | Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře | Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře
| Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut | Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut | Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut
| Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C | Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C | Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C
| Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele. | Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele. | Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele.
| Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky | Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky | Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky
| Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ | Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ | Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ
| Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l | Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l | Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l
| Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m | Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m | Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m
| Výchozí validace IQ/OQ | Výchozí validace IQ/OQ | Výchozí validace IQ/OQ
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | Z111 | Digestoř laboratorní s odtahem + skříňky D na chemikálie / cca 1500x900x2400 | 1
Rozměr digestoře cca 1500 x 900 x 2400 mm (Š x H x V)
Provedení EX (podrobnější popis viz DI č. 1)
| Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3 | Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3 | Ve shodě s normou EN 14175, část 2 a 3
| Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem | Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem | Konstrukce z galvanizovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou vypalovacím lakem
| Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou | Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou | Výška pracovní plochy 900 mm nad podlahou
| Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře | Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře | Maximální výška digestoře s otevřeným oknem 2500 mm - okno nevyčnívá z korpusu digestoře
| Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem | Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem | Přední bezpečnostní okno manuálně výsuvné v rámu vertikálně, okna zasklena bezpečnostním lepeným sklem
| Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny | Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny | Samonosná konstrukce, modulární kazety pro umístění připojení médií / elektřiny
| Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií | Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií | Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií
| Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000 | Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000 | Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000
| Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792 | Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792 | Ovládání ventilů z vnější strany digestoře, barevné značení dle EN13792
| Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana) | Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana) | Vyústění médií v digestoři dostupné bez nutnosti naklonění do digestoře (boční strana)
| Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44 | Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44 | Vývod elektřiny ukončen kazetou s panelem 6 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44
| Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany | Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany | Každá ze zásuvek v zadní stěně má odpovídající tlačítko z venkovní strany
| V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše) | V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše) | V horní části digestoře umístěno LED osvětlení s leštěnou odrazovou plochou s ochranným krytem (min. 500 luxů na pracovní ploše)
| Ventil do digestoře - Dusík, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř) | Ventil do digestoře - Dusík, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř) | Ventil do digestoře - Dusík, speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (vně) a vývod (uvnitř)
| Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898 | Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898 | Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898
| Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu). | Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu). | Povrch pracovní deska digestoře je tvořena z jednolité kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností. Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. Deska má jednolitý zaoblený zvýšený okraj chránící obsluhu při případném rozlití kapaliny po desce. Pracovní deska v celé své délce i hloubce musí být jednolitá (z jednoho kusu).
| V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. | V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. | V pravém předním rohu musí být deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou – cca 285 x 135 / 100 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu.
| Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. | Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. | Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.
| Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení. | Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení. | Zabezpečení proti pádu okna. Zavěšení přístupné z přední strany k zajištění jednoduché výměny a seřízení.
| Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu | Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu | Možnost dočasného otevření předního okna nad maximální polohu
Napojení digestoře na VTZ pomocí odtahového hrdla (VZT potrubí o průměru 250 mm). Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí do vzdálenosti 1 m. Ventilátor není součástí dodávky digestoře
| Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu. | Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu. | Definice odtahovaného vzduchu pomocí senzoru diferenčního tlaku, monitorováno elektronickou jednotkou. Zobrazení aktuální hodnoty průtoku vzduchu na displeji jednotky, akustická a vizuální signalizace limitních stavů. Záložní baterie k napájení signalizace v případě výpadku proudu.
Digestoř musí řešit propojení digestoře s libovolnou vzduchotechnikou a její řídící jednotkou MaR a využít informací z řízení a sledování digestoře k možné regulaci výkonů všech návazných součástí vzduchotechniky, jako jsou např. topení, klimatizace, regulace a filtrace přiváděného vzduchu, které musí řídící jednotka digestoře poskytnout řídící jednotce vzduchotechniky a MaR. Výstup z digestoře: jednopólové bezpotencionální spínání (0-1) ventilátoru a bezpotenciálové spínání při zavřeném okně. MaR zpět do digestoře nic nezasílá.
Popis funkcí řídících a ovládacích jednotek digestoře – vypnutí/zapnutí vnitřních elektrických zásuvek, světelná a akustická signalizace limitních stavů, zobrazení teploty a aktuálního průtoku vzduchu, světelná a zvuková kontrola otevření okna nad 500 mm
| Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny | Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny | Podskříňka pod digestoř – skříňka bezpečnostní na hořlaviny
| Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře | Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře | Úložná skříňka určená pro bezpečné skladování hořlavých kapalin v interiérech budov. Určena pod pracovní desku digestoře
| Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut | Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut | Skříňka musí být certifikována v souladu s normou ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 16121 na minimální požární odolnost 90 minut
| Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C | Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C | Korpus skříňky je dvouplášťový, vyplněn tepelnou silikátovou izolací zaručující v případě požáru teplotu nepřesahující ve vnitřním prostoru 200 °C
| Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele. | Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele. | Skříňka je vybavena jedním výjezdem, který se díky tavným pojistkám automaticky uzavře v případě vzestupu teploty vně, nebo uvnitř skříně. Je uzamykatelný cylindrickým zámkem s možností náhrady za centrální systém zámků uživatele.
| Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky | Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky | Výsuvný šuplík je možné nechat otevřený v jakékoli poloze. Zajištění vnitřní výměny vzduchu min. 10x/1hod, 2 m3/1hod. Vývod pro napojení na vzduchotechniku vstup/výstup (DN 50) na zadní části skříňky
| Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ | Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ | Tavné pojistky zajišťující utěsnění skříňky v případě požáru na vstupu a výstupu do/z VZ
| Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l | Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l | Nosnost zásuvky min. 50 kg (při rovnoměrně rozložené zátěži), záchytný objem min. 21 l
| Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m | Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m | Součástí skříňky musí být propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø50 mm do vzdálenosti 4 m