## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Podtlakový izolátor a laminární boxy pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný účel, tj. izolátor k přípravě cytostatik dle platné legislativy a laminární biohazard box třídy II s odtahem dle platných norem
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z110 | Podtlakový izolátor | 1
| Podtlakový izolátor s laminárním prouděním, třída čistoty A, pro aseptickou přípravu cytotoxických léčiv | Podtlakový izolátor s laminárním prouděním, třída čistoty A,pro aseptickou přípravu cytotoxických léčiv | Podtlakový izolátor s laminárním prouděním, třída čistoty A,pro aseptickou přípravu cytotoxických léčiv
| Podtlakový izolátor splňující normy ČSN EN ISO 14644 část 1 a 7 | Podtlakový izolátor splňující normy ČSN EN ISO 14644 část 1 a 7 | Podtlakový izolátor splňující normy ČSN EN ISO 14644 část 1 a 7
| Podtlakový izolátor splňující třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2 | Podtlakový izolátor splňující třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2 | Podtlakový izolátor splňující třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2
| Podtlakový izolátor s předním průhledným vyklápěcím krytem s plynovými vzpěrami, vybaveným dvěma rukávcovými otvory | Podtlakový izolátor s předním průhledným vyklápěcím krytem s plynovými vzpěrami, vybaveným dvěma rukávcovými otvory | Podtlakový izolátor s předním průhledným vyklápěcím krytem s plynovými vzpěrami, vybaveným dvěma rukávcovými otvory
| Podstavec s pevnou výškou musí být součástí dodávky | Podstavec s pevnou výškou musí být součástí dodávky | Podstavec s pevnou výškou musí být součástí dodávky
| Oválné rukávcové otvory o horizontálním průměru minimálně 270 mm s náramky a manžetovými kroužky. | Oválné rukávcové otvory o horizontálním průměru minimálně 270 mm s náramky a manžetovými kroužky. | Oválné rukávcové otvory o horizontálním průměru minimálně 270 mm s náramky a manžetovými kroužky.
| Pracovní plocha izolátoru v rozměrech minimálně 520 × 1250 × 600 mm (H × D × V) | Pracovní plocha izolátoru v rozměrech minimálně (h × d × v)520 × 1250 × 600 mm | Pracovní plocha izolátoru v rozměrech minimálně (h × d × v)520 × 1250 × 600 mm
| Pracovní komora splňující normu EC GMP třídy A s laminárním prouděním vzduchu a předepsanou třídou HEPA filtrů (H14) | Pracovní komora splňující normu EC GMP třídy A s laminárním prouděním vzduchu a předepsanou třídou HEPA filtrů (H14) | Pracovní komora splňující normu EC GMP třídy A s laminárním prouděním vzduchu a předepsanou třídou HEPA filtrů (H14)
| Vyjímatelná pracovní plocha s vyšší odolností proti chemikáliím a rozpouštědlům z nerezu AISI 316L, vhodná pro kontakt s produktem | Vyjímatelná pracovní plocha s vyšší odolností proti chemikáliím a rozpouštědlům z nerezu AISI 316L, vhodná pro kontakt s produktem | Vyjímatelná pracovní plocha s vyšší odolností proti chemikáliím a rozpouštědlům z nerezu AISI 316L, vhodná pro kontakt s produktem
| Osvětlení pracovní plochy (min. 500 luxů) | Osvětlení pracovní plochy (min. 500 luxů) | Osvětlení pracovní plochy (min. 500 luxů)
| Připojení podtlakového izolátoru na odtah mimo budovu, připojení na stávající vzduchotechniku | Připojení podtlakového izolátoru na odtah mimo budovu,připojení na stávající vzduchotechniku | Připojení podtlakového izolátoru na odtah mimo budovu,připojení na stávající vzduchotechniku
| Možnost připojení externího zařízení k dekontaminaci parami H2O2 | Možnost připojení externího zařízení k dekontaminaci parami H2O2 | Možnost připojení externího zařízení k dekontaminaci parami H2O2
| Cirkulační ventilátor zajišťující laminární proudění s nastavitelnými otáčkami | Cirkulační ventilátor zajišťující laminární proudění s nastavitelnými otáčkami | Cirkulační ventilátor zajišťující laminární proudění s nastavitelnými otáčkami
| Podtlakový izolátor disponující minimálně 2 elektrickými voděodolnými zásuvkami s vlastním jističem | Podtlakový izolátor disponující minimálně 2 elektrickými voděodolnými zásuvkami s vlastním jističem | Podtlakový izolátor disponující minimálně 2 elektrickými voděodolnými zásuvkami s vlastním jističem
| Řídicí systém s automatickým řízením funkcí, vzdálený přístup pro on-line servisní zásah, včetně testu těsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v českém jazyce, s pamětí (minimálně datum, čas, rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak) | Řídicí systém s automatickým řízením funkcí, vzdálený přístup pro on-line servisní zásah, včetně testu těsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v českém jazyce, s pamětí (minimálně datum, čas, rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak) | Řídicí systém s automatickým řízením funkcí, vzdálený přístup pro on-line servisní zásah, včetně testu těsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v českém jazyce, s pamětí (minimálně datum, čas, rychlost proudění, teplota, vlhkost, tlak)
| Automatické ukládání časové historie kritických parametrů izolátoru (tlak ve všech komorách, rychlost proudění, teplota, vlhkost, pokles tlaku na hlavním HEPA filtru), možnost exportu na přenosné medium (např. paměťovou kartu umístěnou v ovládacím panelu, USB disk), s možností přenosu hodnot do počítače | Automatické ukládání časové historie kritických parametrů izolátoru (tlak ve všech komorách, rychlost proudění, teplota, vlhkost, pokles tlaku na hlavním HEPA filtru), možnost exportu na přenosné medium (např. paměťovou kartu umístěnou v ovládacím panelu, USB disk), s možností přenosu hodnot do počítače | Automatické ukládání časové historie kritických parametrů izolátoru (tlak ve všech komorách, rychlost proudění, teplota, vlhkost, pokles tlaku na hlavním HEPA filtru), možnost exportu na přenosné medium (např. paměťovou kartu umístěnou v ovládacím panelu, USB disk), s možností přenosu hodnot do počítače
| Hlavní komora a dvojice materiálových propustí, materiálové propusti odděleny od hlavní komory dvířky, elektromagnetické blokování otevření dvířek. | Hlavní komora a dvojice materiálových propustí, materiálové propusti odděleny od hlavní komory dvířky, elektromagnetické blokování otevření dvířek. | Hlavní komora a dvojice materiálových propustí, materiálové propusti odděleny od hlavní komory dvířky, elektromagnetické blokování otevření dvířek.
| Možnost zvolení provozního režimu (plný chod, tlumený chod, vypnuto). | Možnost zvolení provozního režimu (plný chod, tlumený chod, vypnuto). | Možnost zvolení provozního režimu (plný chod, tlumený chod, vypnuto).
| Posuvné podnosy mezi transportní a pracovní komorou | Posuvné podnosy mezi transportní a pracovní komorou | Posuvné podnosy mezi transportní a pracovní komorou
| Ovládací panel sloužící k ovládání izolátoru, zobrazující aktuální parametry (teplota, tlak, vlhkost, datum, čas, operátor). | Ovládací panel sloužící k ovládání izolátoru, zobrazující aktuální parametry (teplota, tlak, vlhkost, datum, čas, operátor). | Ovládací panel sloužící k ovládání izolátoru, zobrazující aktuální parametry (teplota, tlak, vlhkost, datum, čas, operátor).
| Akustická a optická signalizace poruchových stavů (maják) | Akustická a optická signalizace poruchových stavů (maják) | Akustická a optická signalizace poruchových stavů (maják)
| Integrovaná funkce automatického testu těsnosti splňující min. třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2 (slouží ke splnění vyhlášky 84/2008 Sb.). | Integrovaná funkce automatického testu těsnosti splňující min. třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2 (slouží ke splnění vyhlášky 84/2008 Sb.). | Integrovaná funkce automatického testu těsnosti splňující min. třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2 (slouží ke splnění vyhlášky 84/2008 Sb.).
| Zařízení bude dodáno včetně certifikátu „CE“ a potvrzení o splnění třídy těsnosti 3 dle ISO 10648-2. | Zařízení bude dodáno včetně certifikátu „CE“ a potvrzení o splnění třídy těsnosti 3 dle ISO 10648-2. | Zařízení bude dodáno včetně certifikátu „CE“ a potvrzení o splnění třídy těsnosti 3 dle ISO 10648-2.
| Hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností (min. 5 let) | Hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností (min. 5 let) | Hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností (min. 5 let)
| Bezpečná výměna HEPA filtrů | Bezpečná výměna HEPA filtrů | Bezpečná výměna HEPA filtrů
| Nožní ovládání otevření dvířek mezi transportní a pracovní komorou, případně jiné, bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru | Nožní ovládání otevření dvířek mezi transportní a pracovní komorou, případně jiné, bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru | Nožní ovládání otevření dvířek mezi transportní a pracovní komorou, případně jiné, bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru
| Sterilní systém výměny rukavic | Sterilní systém výměny rukavic | Sterilní systém výměny rukavic
| Úroveň hluku ≤ 60 dB dle ČSN EN 12469 | Úroveň hluku ≤ 60 dB dle ČSN EN 12469 | Úroveň hluku ≤ 60 dB dle ČSN EN 12469
| Izolátor je vybaven pevně uzavíratelnými klapkami. | Izolátor je vybaven pevně uzavíratelnými klapkami. | Izolátor je vybaven pevně uzavíratelnými klapkami.
| Umístění izolátoru na podstavec, který je součástí dodávky, s pevnou výškou pro práci vsedě | Umístění izolátoru na podstavec, který je součástí dodávky, s pevnou výškou pro práci vsedě | Umístění izolátoru na podstavec, který je součástí dodávky, s pevnou výškou pro práci vsedě
| Vyjímatelná závěsná nerezová tyč v pracovní komoře | Vyjímatelná závěsná nerezová tyč v pracovní komoře | Vyjímatelná závěsná nerezová tyč v pracovní komoře
| Napájení 230V/50Hz | Napájení 230V/50Hz | Napájení 230V/50Hz
| Rukávce – 1 pár rukávců a rukavic včetně příslušenství k připevnění rukávců k rukávcovým otvorům a příslušenství k připevnění rukavic | Rukávce – 1 pár rukávců a rukavic včetně příslušenství k připevnění rukávců k rukávcovým otvorům a příslušenství k připevnění rukavic | Rukávce – 1 pár rukávců a rukavic včetně příslušenství k připevnění rukávců k rukávcovým otvorům a příslušenství k připevnění rukavic
| Ekonomická spotřeba vzduchu s recirkulací a max. 30% odtahem do ovzduší. | Ekonomická spotřeba vzduchu s recirkulací a max. 30% odtahem do ovzduší. | Ekonomická spotřeba vzduchu s recirkulací a max. 30% odtahem do ovzduší.
| Vnitřní vybavení: Integrované PC, dotykový LCD monitor o min. velikosti min. 16“, čtečka čárových kódů | Vnitřní vybavení: Integrované PC, dotykový LCD monitor o min. velikosti min. 16“, čtečka čárových kódů | Vnitřní vybavení: Integrované PC, dotykový LCD monitor o min. velikosti min. 16“, čtečka čárových kódů
| Požadujeme připojení do IT sítě | Požadujeme připojení do IT sítě | Požadujeme připojení do IT sítě
| Validaci v rozsahu IQ a OQ | validaci v rozsahu IQ a OQ | validaci v rozsahu IQ a OQ
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
2 | Z108 | Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec | 2
| Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec | Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec | Laminární box laboratorní s odtahem + podstavec
| Rozměr 1500x800 mm (akceptuje se i vnější rozměr 1380x795x1640 mm při zachování požadované minimální šířky pracovní plochy 1200 mm) | Rozměr 1500x800 mm | Rozměr 1500x800 mm
| Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 (certifikát vydaný uznávanou / akreditovanou certifikační autoritou) s laminárním prouděním | Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 (certifikát vydaný uznávanou / akreditovanou certifikační autoritou) s laminárním prouděním | Biohazard box třída II dle ČSN EN 12469 (certifikát vydaný uznávanou / akreditovanou certifikační autoritou) s laminárním prouděním
| Soulad s platnými požadavky evropských norem | Soulad s platnými požadavky evropských norem | Soulad s platnými požadavky evropských norem
| Třída filtrace HEPA filtrů: H14. Předfiltr | Třída filtrace HEPA filtrů: H14. Předfiltr | Třída filtrace HEPA filtrů: H14. Předfiltr
| Min. šířka pracovní plochy: 1200 mm | Min. šířka pracovní plochy: 1200mm | Min. šířka pracovní plochy: 1200mm
| Boční a zadní stěny (vnitřní) beze spár | Boční a zadní stěny (vnitřní) beze spár | Boční a zadní stěny (vnitřní) beze spár
| Celonerezová pracovní plocha | Celonerezová pracovní plocha | Celonerezová pracovní plocha
| Zešikmená čelní stěna | Zešikmená čelní stěna | Zešikmená čelní stěna
| Posuvné okno - bezpečnostní netříštivé sklo | Posuvné okno - bezpečnostní netříštivé sklo | Posuvné okno - bezpečnostní netříštivé sklo
| Možnost odklopení čelního skla / přední stěny pro čištění pracovního prostoru | Možnost odklopení čelního skla / přední stěny pro čištění pracovního prostoru | Možnost odklopení čelního skla / přední stěny pro čištění pracovního prostoru
| Dezinfikovatelná opěrka pro ruce s umístěním po celé šířce pracovní plochy (akceptuje se i možnost laminárního boxu bez dezinfikovatelné opěrky na ruce, a to v případě, že laminární box má řešení přední mřížky tvarované do V po celé délce pracovní plochy) | Dezinfikovatelná opěrka pro ruce s umístěním po celé šířce pracovní plochy | Dezinfikovatelná opěrka pro ruce s umístěním po celé šířce pracovní plochy
| UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice | UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice | UV lampa s časovačem včetně náhradní trubice
| Fóliová ovládací klávesnice (časovač germicidní lampy) | Fóliová ovládací klávesnice (časovač germicidní lampy) | Fóliová ovládací klávesnice (časovač germicidní lampy)
| Vnitřní osvětlení (min. 500 luxů na pracovní ploše) | Vnitřní osvětlení (min. 500 luxů na pracovní ploše) | Vnitřní osvětlení (min. 500 luxů na pracovní ploše)
| Laboratorní ventily (1 ks přívod plynu s bezpečnostním ventilem - k připojení kahan plynový bezpečnostní s regulací) | Laboratorní ventily (počet dle požadavku) | Laboratorní ventily (počet dle požadavku)
Min. 4x el. zásuvka (IP44) uvnitř boxu
| Vnější nástrojová lišta není vyžadována - hlavní vypínač však musí být umístěn vně laminárního boxu | Nástrojová lišta - 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač | Nástrojová lišta - 2x el. zásuvka (IP44), ovládání médií, hl. vypínač
| Podstavec ve stejném designovém provedení | Podstavec ve stejném designovém provedení | Podstavec ve stejném designovém provedení
| Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně napojení na vzduchotechniku a TZB | Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně napojení na vzduchotechniku a TZB | Montáž a kompletní uvedení do provozu včetně napojení na vzduchotechniku a TZB
| Validace IQ/OQ | Validace IQ/OQ | Validace IQ/OQ