## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Vyšetřovací svítidla pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V105 | Svítidlo vyšetřovací pojízdné | 3
| LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice
| výkon min. 50 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m
| stojanové pojízdné na 5-ti ramenném podstavci | stojanové pojízdné na 5-ti ramenném podstavci | stojanové pojízdné na 5-ti ramenném podstavci
| jednoduše nastavitelné, přesná polohovatelnost, snadné čištění a desinfekce | jednoduše nastavitelné, přesná polohovatelnost, snadné čištění a desinfekce | jednoduše nastavitelné, přesná polohovatelnost, snadné čištění a desinfekce
| index podání barev Ra > 93 | index podání barev Ra > 93 | index podání barev Ra > 93
| průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 0,5 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm
| barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K
| napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
| životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z202 | Svítidlo vyšetřovací stropní | 6
| LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice
| výkon min. 50 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m
| stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180° | stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180° | stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180°
| index podání barev Ra > 93 | index podání barev Ra > 93 | index podání barev Ra > 93
| dosah min. 920 mm | dosah min. 1800mm | dosah min. 1800mm
| barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K
| průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 0,5 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm
| napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
| životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
| včetně kotevního mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem (výška 0,6 m), výška podhledu 3 m | včetně stropní konstrukce pro výšku kotvení …......, výška podhledu 3 m | včetně stropní konstrukce pro výšku kotvení …......, výška podhledu 3 m
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | Z202X | Svítidlo vyšetřovací stropní | 1
| LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice | LED svítidlo - 1 hlavice
| výkon min. 100 000 lx ve vzdálenosti 1 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m | výkon min. 40 000 lx ve vzdálenosti 0,5 m
| stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 360° | stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180° | stropní montáž, otočná a sklopná ramena, rozsah otáč. 180°
| index podání barev Ra > 96 | index podání barev Ra > 93 | index podání barev Ra > 93
| dosah min. 1800 mm (akceptuje se i dosah ramen + hlavice svítidla 1520 + 220 mm) | dosah min. 1800mm | dosah min. 1800mm
| barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K | barevná teplota cca 4.300 K
| průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm | průměr světelného pole d10 ve vzálenosti 0,5 m min. 170 mm
| napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje | napájení 230V / 50Hz, vč. napájecího síťového zdroje
| sterilizovatelný držák | sterilizovatelný držák | sterilizovatelný držák
| životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h | životnost světelných LED zdrojů > 50.000 h
| včetně kotevního mezikusu mezi stropní konstrukcí a podhledem (výška 0,6 m), výška podhledu 3 m | včetně stropní konstrukce pro výšku kotvení …......, výška podhledu 3 m | včetně stropní konstrukce pro výšku kotvení …......, výška podhledu 3 m