## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: RTG mobilní přístroje pro skiagrafii a skiaskopii
Část 2: RTG skiaskopie mobilní s C-ramenem
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 93
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Mobilní RTG přístroj s integrovaným C-ramenem a zesilovačem obrazu pro provádění výkonů pod RTG kontrolou zejména při chirurgických, ortopedických a urologických zákrocích.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva, 1ks Centrální operační sály, 1ks Interní - JIP)
Kompaktní mobilní RTG přístroj s integrovaným C-ramenem a digitálním zpracováním obrazu
Podvozek a C-rameno
Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce
Vyvážené C-rameno s parametry:
- orbitální pohyb v rozsahu min. 130° (overscan min. 40°)
- horizontální pohyb v rozsahu min. 20 cm
- rotace v rozsahu min. +/-190°
- boční vyklonění v rozsahu min. +/-10°
- motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
- volný prostor mezi zesilovačem a rentgenkou min. 75 cm
- ohnisková vzdálenost min. 95 cm
- dosažitelná ohnisková vzdálenost min. 100 cm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 5 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
- hloubka C-ramene v oblouku min. 68 cm
- dosažitelná hloubka C-ramene v oblouku min. 76 cm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 5 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Generátor
Výkon min. 2 kW
Rozsah napětí v rozsahu min. 40 - 100 kV
Digitální pulzní skiaskopie s rozsahem proudu min. 5 - 16 mA
Pulzní fluoroskopie v rozsahu min. 1 - 10 pulzů/s s minimálně 4 uživatelsky volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie, digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu
Rentgenka
Min. jedno ohnisko o velikosti max. 0,6 mm
Tepelná kapacita celého zářiče min. 1,1 MHU
Obrazový detektor
Velikost vstupního pole zesilovače obrazu min. 9“
Kruhové zobrazovací pole
Irisová clona i nastavitelné otočné polopropustné clony pro získání kvalitního obrazu
Zoom min. 1x
Sledování a optimalizace dávky pacienta:
DAP metr - měření a zobrazení parametrů veličin, legislativně stanovených pro lékařské ozáření
Akvizice obrazu
Plně digitální zpracování obrazu
Digitální zobrazení v reálném čase
Automatická optimalizace obrazu
Rozlišení v celém obrazovém řetězci: min. 1024x1024 px/12bit
Paměť posledního obrazu s možností rotace obrazu o +/- 360°
Kapacita paměti v maximálním rozlišení: min. 100 000 obr.
2ks medicínský TFT monitor na samostatném monitorovacím vozíku s parametry:
- úhlopříčka min. 19“
- rozlišení min. 1280x1024 px
- kontrast min. 900:1
- svítivost min. 600 cd/m2
- možností zobrazení „live“ a „ref“ obrazu
Postprocessing obrazu
Změna jasu, kontrastu a jasová inverze obrazu
Převracení a otáčení obrazu
Filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
Anotace
Dělení obrazu na obrazovce (mozaika) na min. 8 obrázků
Datová konektivita
Připojení do datové sítě zadavatele kabelem i bezdrátově (Ethernet, Wi-Fi)
Přenos obrazu ve formátu DICOM do stávajícího PACS zadavatele
Služby formátu DICOM: min. Worklist, MPPS, Query Retrieve, Send/Storage Commitment, Dose Structured Report
Napájení
1x 230V / 50Hz
Napájecí kabel se speciální jednofázovou koncovkou pro napájení RTG přístrojů (viz Příloha č. 6 ZD)
Příslušenství ke každému přístroji
Pedálový spínač
Integrovaný laserový zaměřovač na straně zesilovače obrazu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů a interní JIP.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení