## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika
Část 1: Monitorovací systémy a telemetrie
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 17, 19, 53, 54, 104
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
1. Monitorovací systém pro ARO
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Lůžkové modulární monitory s centrální monitorovací stanicí pro sledování vitálních funkcí pacientů všech věkových skupin, s pokročilými SW funkcemi pro analýzu naměřených dat, s integrovanými alarmy a s archivací dat. Transportní monitory, určené ke sledování vitálních funkcí pacientů zejména během transportu z lůžkových stanic na odborná vyšetření nebo na poskytování speciální terapie.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1.1 Monitor vitálních funkcí pacienta
Počet kusů: 8 (osm, odd. ARO)
Stacionární lůžkový monitor vitálních funkcí typu All-In-One
Modulární koncepce - samostatně přenositelné moduly u všech 8 lůžkových monitorů
Monitorace pacientů všech věkových kategorií
Plochá barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 19" s kapacitním dotykovým ovládáním, poměr stran 5:4
Rozlišení displeje min. 1280x1024 px
Zobrazovací úhel displeje min. 160° horizontálně i vertikálně
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Zobrazení min. 10 volně konfigurovatelných křivek současně s min. 16 číselnými údaji současně
Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech sledovaných parametrů s frekvencí záznamu max. 10s
Uživatelská konfigurovatelnost nastavení displeje
Rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím, konfigurovatelný
Variabilní režimy zobrazení vč. režimu obrazovky s tzv. minitrendy
Možnost pravidelného prohlížení alarmových událostí
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Odolnost vůči defibrilaci pro všechny sledované parametry
Připojení do monitorovací sítě v rámci oddělení, možnost přístupu z kteréhokoliv lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti bez nutnosti využití centrální monitorovací stanice
ST analýza vícesvodová (včetně trendů)
Zobrazení min. 4x IBP
Analýza vydechovaných anestetických plynů (min. SEVORAN) u min. 2ks monitorů
Světelné a zvukové alarmy dle priorit (vysoký, střední, nízký, eskalující, informační), uživatelsky nastavitelné, v souladu s ČSN EN 60601-1-8 v aktuálním znění (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Alarmové světlo, viditelné ze všech stran
Plná funkčnost monitoru do max. 30s po zapnutí ze stavu "vypnuto"
Funkce "Standby" pro rychlý přechod do aktivního režimu
Konektivita: min. 3x Ethernetový port, min. 5x USB port
Propojení s autonomním modulem dle bodu 1.2 buď prostřednictvím rozšiřující modulové skříně, nebo dokovací stanice
Integrovaný konektor pro připojení modulové skříně pro rozšiřující přenositelné moduly dle bodu 1.3
Hmotnost monitoru max. 8kg
Odolnost proti vniknutí cizích těles a vody (stupeň krytí) min. IP22
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Při výpadku napájení 230 V / 50 Hz musí monitor zachovat pacientská data, trendy a aktuální uživatelské nastavení po dobu min. 15 minut
Plná kompatibilita a obousměrná komunikace se základními moduly dle bodu 1.2, transportními monitory dle bodu 1.6 a centrální monitorovací stanicí dle bodu 1.8, možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice
Podpora funkce čtečky čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta
Prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti (MDS2)
Upevnění na polici stávajících stropních stativů zadavatele s instalovanou přípravou pro okamžité upevnění na vertikální tyč
1.2 Základní modul
Počet kusů: 8 (osm, odd. ARO)
Modul musí umožňovat provoz ve spojení se stacionárním lůžkovým monitorem vitálních funkcí jako multiparametrový modul a zároveň musí sloužit jako transportní monitor po odpojení od stacionárního monitoru vitálních funkcí nebo po vyjmutí z dokovací stanice
Autonomní provoz modulu po odpojení od stacionárního monitoru nebo dokovací stanice po dobu min. 5 hodin (bez nutnosti připojení k jinému přístroji nebo dokovací stanici) při standardní konfiguraci: EKG, SpO2, 2x IBP, 2x teplota, NIBP v intervalu 15 minut, vše při maximálním jasu displeje
Barevný LCD dotykový displej s úhlopříčkou min. 7“
Automatická rotace obrazu v rozsahu 180° pro možnost umístění modulu z obou stran pacienta
Nepřerušované monitorování pacienta při transportu (kontinuita monitorovaných dat)
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Odolnost vůči defibrilaci pro všechny sledované parametry
Dobíjení interního akumulátoru ze stacionárního monitoru vitálních funkcí a/nebo z rozšiřující modulové skříně a/nebo ze samostatné dokovací stanice
Uživatelsky vyjímatelný akumulátor bez nutnosti použití nářadí
Integrované madlo pro snadnou manipulaci při transportu
Hmotnost modulu včetně akumulátoru max. 2kg
Odolnost proti vniknutí cizích těles a vody (stupeň krytí) min. IP44 v libovolné pozici
Funkce uzamknutí displeje při transportním režimu
Přenos dat z transportního režimu do stacionárního monitoru a dále do centrální monitorovací stanice
Zobrazení min. 4 křivek a min. 7 číselných údajů současně
Konektivita: konektor pro připojení ke stacionárnímu monitoru a/nebo rozšiřující modulové skříni a/nebo dokovací stanici, min. 8 univerzálních vstupů typu Medical USB pro připojení kabelů se senzory, určenými ke snímání sledovaných parametrů
Sledované parametry u všech základních modulů:
- EKG (min. 3, 5, 6, 10 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií z min. 4 kanálů současně s ukládáním do paměti; automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie); QT/QTc
- srdeční frekvence (volitelný zdroj HR)
- RESP min. ze 2 svodů EKG metodou transthorakální impedance
- NIBP měření dvouhadicovým systémem s oddělenou inflační a deflační částí, numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření; statimové, ruční a cyklické měření, zobrazení času posledního měření, nastavitelná hlasitost signalizace ukončení měření
- SpO2 měření technologií MASIMO®, NELLCOR a min. jednou další technologií, zobrazení SpO2, PR a plethysmografické křivky vč. perfuzního indexu
- PR frekvence pulsní křivky
- min. 2x teplota se současným zobrazením na displeji
- min. 4x IBP, měření tlaku v rozsahu min. -90 až 340 mmHg, technologie kompatibilní s měřicími převodníky zn. B.BRAUN
- PPV, SPV (variace tlakové a pulsní křivky) - připouští se zobrazení parametrů na monitoru vitálních funkcí dle bodu 1.1
- vstup pro měření 4-kanálové regionální oxymetrie rSO2
- měření CO2 metodou sidestream, zobrazení hodnot EtCO2, FiCO2 a kapnografické křivky
1.3 Další požadované rozšiřující moduly
Min. 1ks přenositelný modul pro metabolické měření energetické spotřeby EE, RQ (možnost měření na všech stacionárních monitorech v rámci dodávky tímto jedním zásuvným modulem)
Min. 2ks přenositelný modul pro měření hemodynamiky PiCCO (možnost měření na všech stacionárních monitorech v rámci dodávky kterýmkoliv z těchto dvou zásuvných modulů)
Min. 1ks přenositelný modul 4kanálového EEG s AEP pro měření aktivity mozku (možnost měření na všech stacionárních monitorech v rámci dodávky tímto jedním zásuvným modulem)
Min. 1ks přenositelný modul pro měření stupně blokády nervosvalového přenosu (NMT) metodou elektromyografie (možnost měření na všech stacionárních monitorech v rámci dodávky tímto jedním zásuvným modulem)
Min. 2ks přenositelný modul pro analýzu vydechovaných anestetických plynů (min. SEVORAN, možnost měření na min. 2ks stacionárních monitorech v rámci dodávky kterýmkoliv z těchto dvou zásuvných modulů)
Základní příslušenství ke všem výše požadovaným rozšiřujícím modulům, nutné pro zahájení plnohodnotného provozu, jako součást dodávky
1.4 Příslušenství monitorů
8ks Modulová skříň pro umístění min. 2ks rozšiřujících přenosných modulů dle bodu 1.3 a současně multiparametrového základního modulu dle bodu 1.2 vč. zajištění jeho napájení a komunikace se stacionárním monitorem. Pokud modulová skříň neumožňuje připojení multiparametrového základního modulu dle bodu 1.2, musí být součástí dodávky rovněž 8ks samostatných dokovacích stanic, zajišťujících napájení základních modulů a jejich komunikaci se stacionárními monitory.
Min. 8ks Držák pacientských kabelů k multiparametrovému základnímu modulu dle bodu 1.2
Min. 8ks SpO2 prstový senzor pro dospělé včetně prodlužovacího kabelu, pro opakované použití, technologie NELLCOR nebo GE
Min. 2ks SpO2 senzor pro novorozence včetně prodlužovacího kabelu, pro opakované použití, technologie MASIMO®
Min. 8ks Manžeta NIBP pro dospělé, dvouluminová, standardní velikost, pro opakované použití, včetně prodlužovacího hadicového systému
Min. 8ks EKG kabel dělený, kompletní, 3/5 svodový
Min. 8ks Teplotní kožní snímač pro dospělé, pro opakované použití
Min. 8ks Kabel pro měření IBP, kompatibilní s měřicími převodníky zn. B.BRAUN, používanými zadavatelem
Min. 8ks Sada pro měření CO2 (možnost využití i u transportních monitorů dle bodu 1.6)
Min. 1ks Sada pro měření rSO2 (možnost využití i u transportních monitorů dle bodu 1.6)
1.5 Možnost budoucího doplnění stacionárních monitorů o:
- duální displej s úhlopříčkou min. 19" pro sledování až 16 křivek současně
- termální tiskárnu
- dálkový ovládač
- čtečku čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta
1.6 Transportní monitor
Počet kusů: 2 (dva, odd. ARO)
Technická specifikace je shodná s požadavky dle bodu 1.2
Vzájemná kompatibilita se všemi stacionárními lůžkovými monitory dle bodu 1.1 a centrální monitorovací stanicí dle bodu 1.8
1.7 Příslušenství transportních monitorů
2ks Dokovací stanice, zajišťující napájení a komunikaci s libovolným stacionárním lůžkovým monitorem dle bodu 1.1 a dále s centrální monitorovací stanicí
2ks Dokovací konzole bez napájení a komunikačního portu, umožňující upevnění monitoru k transportnímu lůžku
Min. 2ks Držák pacientských kabelů
Min. 2ks SpO2 prstový senzor pro dospělé včetně prodlužovacího kabelu, pro opakované použití, technologie NELLCOR nebo GE
Min. 2ks Manžeta NIBP pro dospělé, dvouluminová, standardní velikost, pro opakované použití, včetně prodlužovacího hadicového systému
Min. 2ks EKG kabel dělený, kompletní, 3/5 svodový
Min. 2ks Teplotní kožní snímač pro dospělé, pro opakované použití
1.8 Centrální monitorovací stanice
Počet kusů: 1 (jeden, odd. ARO)
Pracovní stanice typu PC vč. ovládacího rozhraní a příslušenství (min. klávesnice, myš)
Min. 1 plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 24" a volně konfigurovatelným zobrazením
Komunikační prostředí v českém jazyce
Licence pro sledování vitálních funkcí min. 8 pacientů současně
Souhrnné zobrazení parametrů všech min. 8 pacientů (min. 4 křivky pro každého pacienta)
Funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé obrazovce
Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení
Tisk záznamů na síťové laserové tiskárně
Programovatelné klávesy pro rychlý přístup do často používaných zobrazení
Detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmů
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Detekce odpadlých pacientských svodů
Zobrazení trendů a alarmových událostí u všech min. 8 pacientů zpětně po dobu min. 72 hodin
Plné zobrazení křivek "full disclosure" záznamu zpětně po dobu min. 72 hodin, volitelně z vybraných monitorů, zahrnující min. 3/5-svodový EKG záznam, SpO2, IBP, NIBP, EtCO2
Zobrazení křivek vícesvodového EKG
Elektronická archivace záznamů jednotlivých pacientů v rozsahu alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením
Funkce pro generování elektronických zpráv ve formátu min. pdf
Světelné a zvukové alarmy dle priorit (vysoký, střední, nízký, eskalující, informační), uživatelsky nastavitelné, v souladu s ČSN EN 60601-1-8 v aktuálním znění (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Plná kompatibilita a obousměrná komunikace se stacionárními lůžkovými monitory dle bodu 1.1, základními moduly dle bodu 1.2 a transportními monitory dle bodu 1.6, možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice
Funkce pro přesun pacientských dat po datové síti na jiný lůžkový monitor
Funkce dálkového ovládání centrální monitorovací stanice
Možnost připojení do NIS zadavatele pro export dat a vzdálený servisní přístup
Funkce náhledu do centrální monitorovací stanice z min. dvou zvolených uživatelských pracovních stanic zadavatele, připojených k NIS, s použitím komunikačního SW, instalovaného do zvolených pracovních stanic zadavatele (tzv. prohlížeč monitorovaných pacientů)
1ks Velkoplošný monitor (úhlopříčka min. 55") v prostoru oddělení pro zobrazení údajů na obrazovce centrálního monitoru
1.9 Příslušenství centrální monitorovací stanice:
Záložní zdroj napětí (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. však 20 minut
Laserová tiskárna A4, kompatibilní s tonerem CANON 057H, používaným zadavatelem v tiskových zařízeních celé nemocnice
Veškeré komunikační prvky a kabeláž pro ovládání a propojení jednotlivých monitorů s centrálou
1.10 Příslušenství všech prvků monitorovacího systému
Základní příslušenství a sada spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu, není-li blíže specifikováno v tomto dokumentu
1.11 Datová síť
Dodávka, instalace a zprovoznění pevné, příp. bezdrátové datové sítě pro připojení pacientských monitorů k centrální monitorovací stanici, pokud není možné využít stávající kabelové datové sítě zadavatele z důvodu vzájemné nekompatibility
1.12 Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
2. Monitorovací systém pro semiintenzivní péči interního oddělení
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Lůžkové modulární monitory s centrální monitorovací stanicí pro sledování vitálních funkcí pacientů všech věkových skupin, s pokročilými SW funkcemi pro analýzu naměřených dat, s integrovanými alarmy a s archivací dat.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
2.1 Monitor vitálních funkcí pacienta
Počet kusů: 4 (čtyři, Interní odd. - semiintenzivní péče)
Stacionární lůžkový monitor vitálních funkcí typu All-In-One
Modulární koncepce - samostatně přenositelné moduly u všech 4 lůžkových monitorů
Monitorace pacientů všech věkových kategorií
Plochá barevná obrazovka s úhlopříčkou min. 19" s kapacitním dotykovým ovládáním, poměr stran 5:4
Rozlišení displeje min. 1280x1024 px
Zobrazovací úhel displeje min. 160° horizontálně i vertikálně
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Zobrazení min. 10 volně konfigurovatelných křivek současně s min. 16 číselnými údaji současně
Záznam min. 72 hodin grafických a tabulárních trendů všech sledovaných parametrů s frekvencí záznamu max. 10s
Uživatelská konfigurovatelnost nastavení displeje
Rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím, konfigurovatelný
Variabilní režimy zobrazení vč. režimu obrazovky s tzv. minitrendy
Možnost pravidelného prohlížení alarmových událostí
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Odolnost vůči defibrilaci pro všechny sledované parametry
Připojení do monitorovací sítě v rámci oddělení, možnost přístupu z kteréhokoliv lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti bez nutnosti využití centrální monitorovací stanice
ST analýza vícesvodová (včetně trendů)
Zobrazení min. 2x IBP
Světelné a zvukové alarmy dle priorit (vysoký, střední, nízký, eskalující, informační), uživatelsky nastavitelné, v souladu s ČSN EN 60601-1-8 v aktuálním znění (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Alarmové světlo, viditelné ze všech stran
Plná funkčnost monitoru do max. 30s po zapnutí ze stavu "vypnuto"
Funkce "Standby" pro rychlý přechod do aktivního režimu
Konektivita: min. 2x Ethernetový port, min. 3x USB port
Propojení s autonomním modulem dle bodu 2.2 prostřednictvím samostatné dokovací stanice
Hmotnost monitoru max. 8kg
Odolnost proti vniknutí cizích těles a vody (stupeň krytí) min. IP22
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Při výpadku napájení 230 V / 50 Hz musí monitor zachovat pacientská data, trendy a aktuální uživatelské nastavení po dobu min. 15 minut
Plná kompatibilita a obousměrná komunikace se základními moduly dle bodu 2.2 a centrální monitorovací stanicí dle bodu 2.5, možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice
Podpora funkce čtečky čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta
Prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti (MDS2)
Držák monitoru pro připevnění na zeď, s kloubovým otočným a naklápěcím mechanismem a s možností výškově stavitelné pozice monitoru
2.2 Základní modul
Počet kusů: 4 (čtyři, Interní odd. - semiintenzivní péče)
Modul musí umožňovat provoz ve spojení se stacionárním lůžkovým monitorem vitálních funkcí jako multiparametrový modul a zároveň musí sloužit jako transportní monitor po odpojení od stacionárního monitoru vitálních funkcí nebo po vyjmutí z dokovací stanice
Autonomní provoz modulu po odpojení od stacionárního monitoru nebo dokovací stanice po dobu min. 5 hodin (bez nutnosti připojení k jinému přístroji nebo dokovací stanici) při standardní konfiguraci: EKG, SpO2, 2x IBP, 2x teplota, NIBP v intervalu 15 minut, vše při maximálním jasu displeje
Barevný LCD dotykový displej s úhlopříčkou min. 7“
Automatická rotace obrazu v rozsahu 180° pro možnost umístění modulu z obou stran pacienta
Nepřerušované monitorování pacienta při transportu (kontinuita monitorovaných dat)
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Odolnost vůči defibrilaci pro všechny sledované parametry
Dobíjení interního akumulátoru ze stacionárního monitoru vitálních funkcí a/nebo ze samostatné dokovací stanice
Uživatelsky vyjímatelný akumulátor bez nutnosti použití nářadí
Integrované madlo pro snadnou manipulaci při transportu
Hmotnost modulu včetně akumulátoru max. 2kg
Odolnost proti vniknutí cizích těles a vody (stupeň krytí) min. IP44 v libovolné pozici
Funkce uzamknutí displeje při transportním režimu
Přenos dat z transportního režimu do stacionárního monitoru a dále do centrální monitorovací stanice
Zobrazení min. 4 křivek a min. 7 číselných údajů současně
Konektivita: konektor pro připojení ke stacionárnímu monitoru a/nebo dokovací stanici, min. 8 univerzálních vstupů typu Medical USB pro připojení kabelů se senzory, určenými ke snímání sledovaných parametrů
Sledované parametry u všech základních modulů:
- EKG (min. 3, 5, 6, 10 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií z min. 4 kanálů současně s ukládáním do paměti; automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie); QT/QTc
- srdeční frekvence (volitelný zdroj HR)
- pokročilá plná detekce arytmií
- RESP min. ze 2 svodů EKG metodou transthorakální impedance
- NIBP měření dvouhadicovým systémem s oddělenou inflační a deflační částí, numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření; statimové, ruční a cyklické měření, zobrazení času posledního měření, nastavitelná hlasitost signalizace ukončení měření
- SpO2 měření technologií MASIMO®, NELLCOR a min. jednou další technologií, zobrazení SpO2, PR a plethysmografické křivky vč. perfuzního indexu
- PR frekvence pulsní křivky
- min. 1x teplota
- min. 2x IBP (arteriální, venózní), měření tlaku v rozsahu min. -90 až 340 mmHg, technologie kompatibilní s měřicími převodníky zn. EDWARDS, používanými zadavatelem
- PPV, SPV (variace tlakové a pulsní křivky) - připouští se zobrazení parametrů na monitoru vitálních funkcí dle bodu 1
- měření CO2 metodou sidestream, zobrazení hodnot EtCO2, FiCO2 a kapnografické křivky
2.3 Příslušenství monitorů
4ks Dokovací stanice pro umístění multiparametrového základního modulu dle bodu 2.2 vč. zajištění jeho napájení a komunikace se stacionárním monitorem
Min. 4ks Držák pacientských kabelů k multiparametrovému základnímu modulu dle bodu 2.2
Min. 4ks SpO2 prstový senzor pro dospělé včetně prodlužovacího kabelu, pro opakované použití, technologie NELLCOR nebo GE
Min. 2ks SpO2 senzor pro novorozence včetně prodlužovacího kabelu, pro opakované použití, technologie MASIMO®
Min. 4ks Manžeta NIBP pro dospělé, dvouluminová, standardní velikost, pro opakované použití, včetně prodlužovacího hadicového systému
Min. 4ks EKG kabel dělený, kompletní, 3/5 svodový
Min. 4ks Teplotní kožní snímač pro dospělé, pro opakované použití
Min. 4ks Kabel pro měření IBP, kompatibilní s měřicími převodníky zn. EDWARDS, používanými zadavatelem
Min. 2ks Sada pro měření CO2 (použitelná u všech multiparametrových základních modulů dle bodu 2.2)
2.4 Možnost budoucího doplnění stacionárních monitorů o:
- dálkový ovládač
- čtečku čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta
2.5 Centrální monitorovací stanice
Počet kusů: 1 (jeden, Interní odd. - semiintenzivní péče)
Pracovní stanice typu PC vč. ovládacího rozhraní a příslušenství (min. klávesnice, myš)
Min. 1 plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 24" a volně konfigurovatelným zobrazením
Komunikační prostředí v českém jazyce
Licence pro sledování vitálních funkcí min. 4 pacientů současně
Souhrnné zobrazení parametrů všech min. 4 pacientů (min. 4 křivky pro každého pacienta)
Funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé obrazovce
Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení
Tisk záznamů na síťové laserové tiskárně
Programovatelné klávesy pro rychlý přístup do často používaných zobrazení
Detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmů
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Detekce odpadlých pacientských svodů
Zobrazení trendů a alarmových událostí u všech min. 4 pacientů zpětně po dobu min. 72 hodin
Plné zobrazení křivek "full disclosure" záznamu zpětně po dobu min. 72 hodin, volitelně z vybraných monitorů, zahrnující min. 3/5-svodový EKG záznam, SpO2, IBP, NIBP, EtCO2
Zobrazení křivek vícesvodového EKG
Elektronická archivace záznamů jednotlivých pacientů v rozsahu alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením
Funkce pro generování elektronických zpráv ve formátu min. pdf
Světelné a zvukové alarmy dle priorit (vysoký, střední, nízký, eskalující, informační), uživatelsky nastavitelné, v souladu s ČSN EN 60601-1-8 v aktuálním znění
Plná kompatibilita a obousměrná komunikace se stacionárními lůžkovými monitory dle bodu 2.1 a základními moduly dle bodu 2.2, možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice
Funkce pro přesun pacientských dat po datové síti na jiný lůžkový monitor
Funkce dálkového ovládání centrální monitorovací stanice
Možnost připojení do NIS zadavatele pro export dat a vzdálený servisní přístup
Funkce náhledu do centrální monitorovací stanice z min. dvou zvolených uživatelských pracovních stanic zadavatele, připojených k NIS, s použitím komunikačního SW, instalovaného do zvolených pracovních stanic zadavatele (tzv. prohlížeč monitorovaných pacientů)
Komunikace s centrální monitorovací stanicí pro interní JIP - funkce pro zobrazení parametrů pacientů, sledovaných na této centrální monitorovací stanici pro semiintenzivní péči, na centrální monitorovací stanici pro JIP se současným tiskem záznamů na laserové tiskárně, dodané jako příslušenství centrální monitorovací stanice pro JIP
Komunikace s centrální telemetrickou monitorovací stanicí pro interní oddělení - funkce pro zobrazení parametrů telemetricky sledovaných pacientů na této centrální monitorovací stanici pro semiintenzivní péči se současným tiskem záznamů na laserové tiskárně, dodané jako příslušenství této centrální monitorovací stanice pro semiintenzivní péči
2.6 Příslušenství centrální monitorovací stanice:
Záložní zdroj napětí (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. však 20 minut
Laserová tiskárna A4, kompatibilní s tonerem CANON 057H, používaným zadavatelem v tiskových zařízeních celé nemocnice
Veškeré komunikační prvky a kabeláž pro ovládání a propojení jednotlivých monitorů s centrálou
2.7 Příslušenství všech prvků monitorovacího systému
Základní příslušenství a sada spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu, není-li blíže specifikováno v tomto dokumentu
2.8 Datová síť
Dodávka, instalace a zprovoznění pevné, příp. bezdrátové datové sítě pro připojení pacientských monitorů k centrální monitorovací stanici
2.9 Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního oddělení.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
3. Centrální monitorovací stanice pro interní JIP
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Centrální monitorovací stanice pro sledování vitálních funkcí dospělých pacientů, s pokročilými SW funkcemi pro analýzu naměřených dat, s integrovanými alarmy, komunikací s lůžkovými monitory a s archivací dat.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
3.1 Centrální monitorovací stanice
Počet kusů: 1 (jeden, Interní odd. - JIP)
Pracovní stanice typu PC vč. ovládacího rozhraní a příslušenství (min. klávesnice, myš)
Min. 1 plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 24" a volně konfigurovatelným zobrazením
Komunikační prostředí v českém jazyce
Licence pro sledování vitálních funkcí min.12 pacientů současně
Souhrnné zobrazení parametrů všech min. 12 pacientů (min. 4 křivky pro každého pacienta)
Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení
Funkce detailního zobrazení parametrů vybraného pacienta na celé obrazovce
Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení
Tisk záznamů na síťové laserové tiskárně
Programovatelné klávesy pro rychlý přístup do často používaných zobrazení
Detekce arytmií a analýza ST úseku, ovládání a nastavení alarmů
Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru
Detekce odpadlých pacientských svodů
Zobrazení trendů a alarmových událostí u všech min. 12 pacientů zpětně po dobu min. 72 hodin
Plné zobrazení křivek "full disclosure" záznamu zpětně po dobu min. 72 hodin, volitelně z vybraných monitorů, zahrnující min. 3-5-svodový EKG záznam, SpO2, IBP, NIBP, EtCO2
Zobrazení křivek vícesvodového EKG
Elektronická archivace záznamů jednotlivých pacientů v rozsahu alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením
Funkce pro generování elektronických zpráv ve formátu min. pdf
Světelné a zvukové alarmy dle priorit (vysoký, střední, nízký, eskalující, informační), uživatelsky nastavitelné, v souladu s ČSN EN 60601-1-8 v aktuálním znění (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Funkce pro přesun pacientských dat po datové síti na jiný lůžkový monitor
Funkce dálkového ovládání centrální monitorovací stanice
Možnost připojení do NIS zadavatele pro export dat a vzdálený servisní přístup
Funkce náhledu do centrální monitorovací stanice z min. dvou zvolených uživatelských pracovních stanic zadavatele, připojených k NIS, s použitím komunikačního SW, instalovaného do zvolených pracovních stanic zadavatele (tzv. prohlížeč monitorovaných pacientů)
Komunikace s centrální monitorovací stanicí pro semiintenzivní péči interního oddělení - funkce pro zobrazení parametrů pacientů, sledovaných na centrální monitorovací stanici pro semiintenzivní péči, na této centrální monitorovací stanici pro JIP se současným tiskem záznamů na laserové tiskárně, dodané jako příslušenství této centrální monitorovací stanice pro JIP
Plná kompatibilita a obousměrná komunikace s 12ks stávajících lůžkových monitorů GE CARESCAPE B450, provozovanými zadavatelem na pracovišti interní JIP - možnost ovládání pacientských monitorů z centrální monitorovací stanice. Realizací předmětu plnění této části veřejné zakázky zadavatel zamýšlí obměnu starší, morálně i fyzicky opotřebené centrální monitorovací stanice, která je nedílnou součástí stávajícího monitorovacího systému na interní JIP. Účastník musí nabídnout takové řešení, které zajistí plnou vzájemnou kompatibilitu a funkčnost dodané centrální monitorovací stanice s 12ks stávajících lůžkových monitorů vitálních funkcí GE CARESCAPE B450, provozovanými zadavatelem. V případě, že účastník nabídne nekompatibilní řešení, musí jeho nabídka obsahovat kromě výše definovaného předmětu plnění rovněž kompletní, vzájemně unifikovaný monitorovací systém, skládající se z 12ks lůžkových monitorů vitálních funkcí vč. příslušenství pro interní JIP v odpovídajícím vybavení a kvalitě, jako je stávající systém zadavatele. Podrobná technická specifikace stávajícího vybavení zadavatele, určeného k eventuální náhradě, bude poskytnuta případnému zájemci na vyžádání v rámci institutu vysvětlení zadávací dokumentace.
3.2 Příslušenství
Záložní zdroj napětí (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. však 20 minut
Laserová tiskárna A4, kompatibilní s tonerem CANON 057H, používaným zadavatelem v tiskových zařízeních celé nemocnice
Veškeré komunikační prvky a kabeláž pro ovládání a propojení jednotlivých monitorů s centrálou
3.3 Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interní JIP, místnost č. 355.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
4. Telemetrický systém pro interní oddělení
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Monitorovací telemetrický systém s centrální monitorovací stanicí pro sledování specifických kardiologických parametrů pacientů intermediární péče interního oddělení.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
4.1 Centrální telemetrická monitorovací stanice
Celkový počet: 1ks (jeden, Interní odd. - JIP)
Centrální monitorovací stanice na bázi PC, určená pouze pro telemetrii, umístěná na sesterně JIP interního oddělení, fyzicky i softwarově oddělená od centrální monitorovací stanice pro pacienty JIP
Jedna plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 24" a volně konfigurovatelným zobrazením, umístěná na sesterně JIP interního oddělení
Druhá plochá barevná LCD obrazovka s úhlopříčkou min. 24", umístěná na sesterně libovolné lůžkové stanice interního oddělení dle výběru zadavatele, sloužící pouze jako zobrazovací jednotka
Licence pro telemetrické sledování min. 8 pacientů současně s možností dalšího rozšíření
Komunikační prostředí v českém jazyce
Zobrazení min. 4-svodové EKG křivky vč. alarmů u každého pacienta při současném zobrazení parametrů všech pacientů
Detailní zobrazení všech sledovaných parametrů zvoleného pacienta
Vícesvodový algoritmus analýzy EKG záznamu - min. 5-svodová simultánní analýza, detekce arytmií, detekce ST segmentu, detekce fibrilace síní, detekce kardiostimulátoru, duální V-svody
Kontinuální ukládání dat každého monitorovaného pacienta s volně konfigurovatelným zobrazením jeho umístění na oddělení
Individuálně nastavitelné alarmy pro každého pacienta
Zobrazení trendů a alarmových událostí u všech pacientů zpětně po dobu min. 72 hodin s frekvencí záznamu max. 10s
Plné zobrazení křivek "full disclosure" záznamu zpětně po dobu min. 72 hodin u všech pacientů, zahrnující min. 4-svodový EKG záznam
Elektronická archivace záznamů jednotlivých pacientů v rozsahu alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením
Tisku záznamů a protokolů o vedené léčbě na laserové tiskárně, dodané jako příslušenství centrální monitorovací stanice pro interní JIP
Komunikace s centrální monitorovací stanicí pro semiintenzivní péči interního oddělení - funkce pro zobrazení parametrů telemetricky sledovaných pacientů na centrální monitorovací stanici pro semiintenzivní péči se současným tiskem záznamů na laserové tiskárně, dodané jako příslušenství centrální monitorovací stanice pro semiintenzivní péči
Ovládací rozhraní (klávesnice, myš) jako součást dodávky
4.2 Telemetrické vysílače
Celkový počet: min. 8ks (osm, Interní odd. - semiintenzivní péče)
Konstrukce vysílače musí zabezpečovat odolnost proti pádu
Omyvatelná nebo pratelná brašna se závěsem na krk pro každý vysílač
Baterie (nikoliv akumulátory) pro pokrytí napájení všech vysílačů s kapacitou min. 40 - 110 hodin provozu (standardní články AA 1,5V) jako součást dodávky
Integrované funkce:
- pokročilý algoritmus pro simultánní analýzu EKG signálu min. z 5 svodů
- tlačítko pro přivolání sestry
- označení událostí
- odolnost proti vodě (stupeň krytí) min. IPX7
- signalizace slabé baterie
- LED pro analýzu kvality signálu každého svodu
- příprava pro měření SpO2 technologií MASIMO®
4.3 Anténní systém
Systém pro detekci signálu z telemetrických vysílačů s pokrytím prostoru lůžkové stanice interního oddělení, tj. lůžkové stanice A (24 lůžek), B (24 lůžek), C (22 lůžek) + 4 expektační lůžka semiintenzivní péče (počet a umístění jednotlivých antén navrhne účastník zadávacího řízení na základě prohlídky místa plnění veřejné zakázky - jedná se celkem o 3 patra budovy)
Anténní systém musí být napájený prostřednictvím datové sítě, nikoliv el. rozvodné sítě 230V / 50Hz
Dodávka materiálu vč. kabeláže, montáž, odzkoušení a uvedení do provozu je součástí dodávky
Odolnost systému proti externímu rušení
4.4 Telemetrický server
Server nebo virtuální server pro ukládání dat z centrální telemetrické monitorovací stanice
Dodávka materiálu vč. elektronických prvků a kabeláže, montáž, odzkoušení a uvedení do provozu ve spolupráci s odd. IT zadavatele je součástí dodávky
4.5 Příslušenství
Záložní zdroj napájení (UPS) pro centrální telemetrickou monitorovací stanici s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. však 20 minut
4.6 Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního oddělení.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
5. Monitory vitálních funkcí pro chirurgické a gynekologické oddělení
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Lůžkové monitory pro sledování vitálních funkcí dospělých pacientů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
5.1 Monitor vitálních funkcí
Celkový počet: 4 (čtyři, Chirurgie (2ks), Gynekologie (2ks))
Modulární koncepce u všech monitorů
Barevný LCD displej s dotykovým ovládáním a úhlopříčkou min. 12"
Současné zobrazení min. 12 volně konfigurovatelných křivek a číselných údajů, vše na jedné obrazovce
Uživatelská konfigurovatelnost nastavení obrazovky pacienta
Předvolby min. 4 profilů zobrazení standardů plánované péče s individuálním nastavením alarmů
Režim obrazovky numerických čísel, snímky alarmových událostí
Komunikace s obsluhou v českém jazyce, elektronická příručka k obsluze integrovaná v monitoru
Uživatelsky nastavitelné alarmy
Min. 3 barevně odlišené úrovně alarmu
Pokrokový alarm management - selekce aktivních alarmů
Uživatelsky nastavitelná změna intenzity zvukového alarmu dle priorit
Zobrazení trendů v grafické nebo číselné formě zpětně po dobu min. 168 hodin
Snímky událostí se záznamem "full disclosure" zpětně po dobu min. 72 hodin
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Integrovaný akumulátor na min. 4 hodiny provozu v podmínkách typické konfigurace: měření EKG, NIBP s dobou cyklu max. 15 min, měření SpO2
Indikátor stavu nabití akumulátoru je zobrazen i na displeji monitoru
Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí
Sledované parametry u všech monitorů:
EKG 3-5 svodů se zobrazením všech EKG kanálů, možnost zobrazení 12ti svodové analýzy
Srdeční frekvence (volitelný zdroj HR)
Detekce stimulačního impulsu
ST analýza vícesvodová
Respirace metodou transthorakální impedance
SpO2 včetně plethysmografické křivky, perfuzní index
PR frekvence pulsní křivky
NIBP šetrným dvouhadicovým systémem pro měření/naplnění a upuštění požadovaného tlaku oscilační metodou v krocích; minimálně poslední dvě naměřené hodnoty stále zobrazené na displeji
Min. 2x IBP (arteriální, venózní) vč. kabeláže k měřicím převodníkům zn. B.BRAUN, používaným zadavatelem
PPV, SPV (variace tlakové a pulsní křivky)
Min. 1x teplota
Pokročilá plná detekce arytmií
Min. 1 volný slot v monitoru pro možné budoucí rozšíření o volitelný modul (možnost měření min. CO2 vč. křivky, NMT, EMG, BIS)
5.2 Příslušenství ke každému monitoru
Základní příslušenství, nutné pro zahájení plnohodnotného provozu - monitorování a analýza všech výše uvedených parametrů (senzory, kabely, manžety ...)
Držák monitoru pro připevnění na zeď, s kloubovým otočným a naklápěcím mechanismem a s možností výškově stavitelné pozice monitoru
5.3 Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkových oddělení chirurgie a gynekologie.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
6. Instalační práce a služby - společné pro body 1 - 5
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
technická podpora a asistence při připojení zařízení do nemocničního informačního systému zadavatele ve spolupráci s odd. IT zadavatele
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká, vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení