## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika
Část 2: EKG
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 52
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Klidové přímopíšící elektrokardiografy pro široké spektrum využití a s přenosem dat do PACS ve formátu DICOM.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
EKG přístroj
Počet kusů: 4 (čtyři, Interní - semiintenzivní péče (2ks), Chirurgie (1ks), Gynekologie (1ks))
Min. 12-ti svodové klidové EKG se zobrazením všech svodů na obrazovce v konfiguraci, uživatelsky volitelné ze standardních modifikací v kardiologii
Kompaktní EKG jednotka se vstupem pro pacientský kabel
Možnost umístění přístroje na pojízdném stojanu
Ovládání pouze prostřednictvím barevného dotykového displeje s uhlopříčkou min. 8,5", který plně reaguje i na dotek v chirurgický rukavicích (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 24 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 80%
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Standardní 10s záznam min. 12-ti svodového klidového EKG pacientů všech věkových skupin
Dlouhý EKG záznam min. 5 minut
Možnost EKG záznamu v režimu STATIM (manuální spouštění)
Monitoring EKG křivek na displeji přístroje před spuštěním záznamu
Integrovaný indikátor, zobrazující kvalitu snímaného signálu (barevný "semafor", samostatný indikátor pro každou barvu - červená, žlutá, zelená)
Integrovaný elektronický archiv pacientů a EKG záznamů
Vnitřní úložiště pro min. 300 záznamů z 10s záznamů klidového EKG
Integrovaný modul automatického rozměření křivek
Integrovaný modul automatické slovní interpretace EKG záznamů
Horní hranice frekvenčního pásma min. 250 Hz
Vzorkovací frekvence EKG signálu min. 32 kHz
Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů, vzorkovací frekvence min 22.000 vzorků/s/kanál
Detekce odpadlých pacientských svodů
Defibrilační ochrana všech svodů
Integrovaná termální tiskárna s tiskem na termocitlivý papír ve formátu A4
Citlivost zapisovače v krocích min. 5, 10, 20 mm/mV
Rychlost zápisu v rozsahu min. 12,5 - 50 mm/s v min. třech krocích
Počet stop zápisu min. 6, 12, uživatelsky volitelný
Napájení ze sítě 230V / 50Hz i z integrovaného akumulátoru, který při plném nabití musí umožnit nepřerušený provoz přístroje minimálně po dobu 3 hodin
Hmotnost samotného EKG přístroje max. 5 kg
Podpora LAN, Wi-Fi, USB
SW pro přenos dat do PACS ve formátu DICOM prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě zadavatele
Standardní režim užívání přístroje bez nutnosti autorizace uživatelem
Možnost uzamčení přístroje s vyžádáním autorizace uživatele při zapnutí přístroje nebo přepnutí z režimu STAND-BY
Možnost uzamčení USB portů pro zamezení připojení nepovolených USB zařízení - export (GDPR) i import (ochrana před viry) (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 6 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Export pacientských EKG zpráv ve formátu min. PDF prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě zadavatele do zvoleného sdíleného adresáře v NIS zadavatele, přičemž každý odeslaný soubor musí ve svém názvu obsahovat konfigurovatelné identifikační údaje pacienta
Příslušenství ke každému přístroji
Pojízdný stojan pro umístění přístroje se čtyřmi bržděnými anitistatickými kolečky, integrovaným držákem pacientského kabelu a úložným prostorem pro spotřební materiál
Sada základního spotřebního materiálu pro okamžité zahájení plnohodnotného provozu (min. pacientský EKG kabel, sada hrudních a končetinových elektrod pro opakované použití, EKG gel, napájecí a komunikační kabeláž)
Čtečka čarových nebo QR kódů pro identifikaci pacienta
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
technická podpora a asistence při připojení zařízení do stávajícího NIS a PACS zadavatele (NIS "mpa" - dodavatel ICZ a.s., "MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ, spol. s r.o.) ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše v následujících místnostech: Interní oddělení: 111, 112 Chirurgie: G.1.09 Gynekologie: H.1.35
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení