## List1
Příloha č. 2c) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika
Část 3: Defibrilátor pro JIP
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 61
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Transportní i klinický bifázický defibrilátor pro použití na pracovištích intenzivní péče i na standardních odděleních lůžkové péče, s monitoringem vitálních funkcí a manuální i poloautomatickou defibrilací
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 1 (jeden, Interní - JIP)
Přehledné intuitivní ovládání
Maximální odolnost proti nárazům a úderům, provozní odolnost proti prachu a vodě (stupeň krytí min. IP44)
Obrazovka o velikosti min. 8″, volitelný režim zobrazení, plně barevný režim a vysoce kontrastní režim
Současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho možnost sledovat současně minimálně křivku EKG, SpO2 a EtCO2, přehledné a čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí
Bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do min. 200J s maximální hodnotou energie při manuálním i automatickém režimu
Dosažitelná hodnota energie defibrilačního výboje 360J (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 20 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Manuální defibrilace s využitím samolepících elektrod
Poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod, včetně protokolu dle aktuálních mezinárodních doporučených postupů pro resuscitaci (tzv. ERC směrnic) s možností pozdějšího upgrade
Přístroj musí být vybaven pro používání jednorázových samolepících defibrilačních elektrod z originálního sortimentu výrobce
Jednorázové samolepících defibrilační elektrody musí být zavedeny v Číselníku VZP - ZP (ZUM)
Metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR, nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
Integrovaná tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek nad sebou a šíří papíru min. 80 mm
Neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy "on demand" a "non demand" s využitím samolepících defibrilačních elektrod
Měření koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu (EtCO2) se zobrazením kapnografické křivky na monitoru v reálném čase
Neinvazivní monitorace SpO2 (pulzní oxymetrie) technologií MASIMO
Snímání 12-ti svodového EKG včetně záznamu tisku a interpretace
Měření neinvazivního tlaku krve NIBP
Trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a CO2, s přímým nebo následným tiskem z paměti přístroje, nebo s datovým přenosem z paměti přístroje do počítačové sítě zadavatele
Ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do počítačové sítě zadavatele
Schopnost přístroje ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty
Schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat s odpovídajícím nastavením přístroje během provozu (např. zálohované napájení)
Součástí dodávky musí být min. 2ks výměnných akumulátorů s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a s dobíjením přímo v přístroji
Provoz přístroje s jednou sadou výměnných akumulátorů po dobu minimálně 6 hodin
Schopnost přístroje umožnit dodatečné rozšíření o modul pro měření SpMethemoglobinu (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 10%
Napájení ze sítě 230 V/ 50 Hz i z akumulátorů
Kompatibilita spotřebního materiálu se stávajícím defibrilátorem PHYSIO-CONTROL Lifepak 15, provozovaným zadavatelem na pracovišti interní JIP (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 16 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 40%
Příslušenství
Součástí dodávky musí být příslušenství, nezbytné pro uvedení do plnohodnotného provozu (minimálně napájecí kabel 230 V, standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla, kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, jeden pár nalepovacích elektrod, EKG kabel + pacientské svody, SpO2 prstové čidlo + prodlužovací kabel, NIBP hadice + manžeta vel. "standard" a "large" pro dospělé, příslušenství pro měření EtCO2, papír do integrované tiskárny)
Transportní brašna s úložným prostorem pro příslušenství a spotřební materiál
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
technická podpora a asistence při připojení zařízení do počítačové sítě zadavatele ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interního oddělení - JIP, místnost č. 355.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení