## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Míchání dialyzačních koncentrátů, reverzní osmóza pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z301 | Předúpravna vody | 1
Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, neprůhledný, zdravotně nezávadný materiál
Šroubovací uzávěr, plnící a odběrové šroubení
Možnost nádrž vypustit a vyčistit
Automatické hlídání hladiny
Podávající čerpadlo
Tlaková kontrola proti chodu na sucho
Hrubý filtr včetně automatického proplachu
Detektor úniku vody
Uhlíkový filtr s automatickým proplachem
Filtr na odstranění železa.
Mechanický hrubý filtr 20μm s výkonem min. 2000 l
Mechanický hrubý filtr 5μm s výkonem min. 2000 l
Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací
Zpětná klapka
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z302 | Reverzní osmóza vč. pumpy na chemickou dezinfekci | 1
Úpravna vody splňuje požadavky kvality permeátu na výstupu reverzní osmózy odpovídající požadavkům Českého lékopisu, v platném znění a normy ISO 23500:2011
Trvalá regulace chodu zařízení při maximální účinnosti provozu
Automatický náběh provozu a ukončení provozu včetně automatického čištění, které může být programováno buď na základě objemu vyrobeného permeátu, nebo času provozu.
Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu.
Modulární systém s možností budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení.
Monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak.
Monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost.
Vzduchem chlazená čerpadla, zamezení zarůstání solemi a bakteriemi.
Minimální mrtvé prostory. Vnitřní prostory z nerezové oceli. Alarmy úniků tekutin.
Automaticky nebo manuálně nastavitelná chemická desinfekce včetně smyčky a dialyzačních monitorů.
Možnosti případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci.
Podrobná dokumentace všech provozních parametrů v integrované servisní paměti.
Integrovaný režim nouzového provozu zajistí kontinuální dodávky do dialyzačního centra a to i v případě úplného výpadku elektroniky.
Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot.
Možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy.
Možnost budoucího napojení na technologii centrálního míchání koncentrátu ze suchého granulátu.
Připojení pomoci LAN do PC sítě nemocnice pro stahování provozních dat , alarmových stavů a aktuálního stavu technologie
Úpravna se může ovládat z dialyzačního sálu a stahovat a ukládat alarmy a denní parametry úpravny vody
Automatický restart při výpadku el. Energie do 2 minut.
Ochrana proti chodu na sucho.
Výtěžnost permeátu 0 - 92 %.
Normální výtěžnost cca 75 %.
Výstupní výkon min. 2 000 litrů permeátu/hod při 15st. C a 4 – 6 barech protitlaku.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | Z304 | Technologie pro míchání dialyzačních koncentrátů | 1
Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů pro potřeby hemodialyzačního střediska podle volby uživatele
Zařízení musí být vybaveno 4 zásobníky pro připravené koncentráty
Systém distribuce připravených koncentrátů k dialyzačním přístrojům
Zajištění současného, neomezeného provozu min. 17 dialyzačních monitorů.
Zajištění nepřetržité dodávky koncentrátu, tzn. bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska
Míchání koncentrátu v poměru 1+44
Míchání kyselého dialyzačního koncentrátu z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – min. dávka míchání 700 litrů koncentrátu při koncentraci 1+44
Hustota a pH koncentrátu je ověřena integrovaným hustoměrem a poté je přečerpána do integrovaných skladovacích tanků
Uzavřený systém zdrojových zásobníků, tzn. je vyloučena chyba lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu.
Míchání ze zdrojových zásobníků s tekutým koncentrátem.
Konstantní kvalita koncentrátu nezávislá na lidském faktoru obsluhy ze strany personálu dialyzačního střediska.
Připojení na potrubí pro rozvod koncentrátu (celkem dva koncentráty) od skladovacích tanků k jednotlivým místům pracoviště dialýzy, rozvod koncentrátu je dodávka stavby (není součástí technologie přípravy koncentrátu)
Uskladnění výsledného produktu ve skladovacích zásobnících o minimálním objemu 2 x 750 litrů koncentrátu pro každý typ
Jeden tank je vždy naplněn a používán k čerpání koncentrátu do integrovaného centrálního rozvodu koncentrátu a mezitím je do druhého tanku namíchán koncentrát nový
Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku s přepínáním mezi zásobníky.
Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů.
Dálkový přístup k systému centrálního míchání pro případ vzdáleného servisu
Vzdálený náhled obsluhy HD na aktuální stav míchacího zařízení, tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících.
Systém udává data o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentrátu, zásobní tank, číslo šarže zdrojového zásobníku.
Automatický proplach rozvodů a recirkulace.
Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné, hmotnost cca 300-350 kg.
Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné.
Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek
Kompletní dodávka, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | V309 | Hustoměr digitální | 1
Profesionální přenosný digitální hustoměr s jednoduchou obsluhou - ponoření vzorkovací hadičky do vzorku, zmáčknutí kohoutku a odečtení konečného výsledku v požadovaných jednotkách
Ponoření vzorkovací hadičky do vzorku, zmáčknutí kohoutku a odečtení konečného výsledku v požadovaných jednotkách
Při provádění přesných měření hustoty musí být výsledky korigovány na teplotu vzorku
Volba odpovídajícího teplotního korekčního koeficientu
Přizpůsobení rychlost vzorkování, pomalá pro viskózní vzorky, aby se zabránilo tvorbě vzduchových bublin nebo velmi vysoká pro účinné proplachování měřící cely.
Měřicí rozsah [g/cm3] min.: 0 až 2. Dělení [g/cm3]: 0,0001. Přesnost měření [g/cm3] min.: 0,001.
Jednotky měření: hustota
Justování na vodu
Infračervený interface (IrDA nebo RS232C).