## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | LC-MS – Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V235 | LC-MS - Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem | 1
| ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF VE SPOJENÍ S TANDEMOVÝM HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM TYPU TROJITÝ KVADRUPÓL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Účel použití a obecné požadavky | Účel použití a obecné požadavky | Účel použití a obecné požadavky
| Hlavní aplikační oblastí systému UHPLC-MS/MS typu trojitého kvadrupólu je možnost kvalitativní i kvantitativní analýzy látek ve složitých biologických matricích, kde umožňuje dosáhnout vysoké citlivosti a selektivity, při vysoké rychlosti analýzy. Zároveň umožňuje stanovení multi-komponentních směsí ve velmi krátkých časech analýz. | UHPLC-MS/MS systém typu trojitý kvadrupól, který umožní kvalitativní i dostatečně citlivé kvantitativní | UHPLC-MS/MS systém typu trojitý kvadrupól, který umožní kvalitativní i dostatečně citlivé kvantitativní
Požadované parametry analyzátoru musí přednostně splňovat dostatečně citlivé stanovení vitamínu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik, antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik) v biologických vzorcích s minimální úpravou vzorku před vlastní analýzou.
| Zároveň musí obsahovat metodový balíček, který umožní toxikologický screening předdefinovaného spektra analytů v biologickém materiálu (sérum, plazma, moč) s příslušnými databázemi k vyhodnocení. | stanovení vitaminu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik, | stanovení vitaminu D, steroidních hormonů, metanefrinů a monitorování lékových hladin – TDM (antibiotik,
| Zařízení bude splňovat podmínky Medical device s IVD® certifikací celého UHPLC/MS/MS systému i příslušného softwaru. zařízení bude splňovat podmínky Medical device - IVDR certifikace. | antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik). Umožní také toxikologický screening | antimykotik, antiepileptik, antidepresiv, benzodiazepinů a neuroleptik). Umožní také toxikologický screening
| Minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení: | Minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení: | Minimální požadavky na jednotlivé součásti zařízení:
| 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF (UHPLC) | 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF | 1. ULTRA-VYSOKOÚČINNÝ KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF
systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi <2μm
schopnost pracovat minimálně do 1200 bar
vestavěná čidla úniku kapaliny
1.1. Čerpadlo mobilní fáze
binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo
binární gradientové čerpadlo se dvěma paralelně zapojenými písty pro zajištění minimálních pulzací
možnost tvorby gradientových profilů typu - lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient
rozsah průtoků mobilní fáze min. 0,01- 2,0 ml/min
minimální pracovní rozsah pH 2 – 11
vestavěný vakuový degasser
1.2. Automatický dávkovač vzorků (autosampler)
nástřik vzorku typu průtok jehlou (FTN) – nástřiková jehla i smyčka jsou součástí vysokotlaké cesty mobilní fáze
aktivní programovatelný oplach jehly
volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 až 10 μl
přesnost dávkovaného objemu < 0,3%
přenos vzorku (carry over) ≤ 0,001%
kapacita autosampleru na min. 90 pozic pro 2 ml vialky
termostatování vzorků v rozsahu min. +5oC - +35oC
1.3. Kolonový termostat
kolonový termostat umožňující teplotní rozsah minimálně od + 10 °C do + 80 °C
kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce 15 cm
uvnitř termostatu zabudovaný ventil pro programovatelné přepínání mezi kolonami
| 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR | 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR | 2. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu (QQQ) | hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól | hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól
| dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů | dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů | dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů
| kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti odděleného přepínání obou režimů (měření dvou zcela oddělených nezávislých alternujících režimů ESI a APCI s použitím jedné sondy) | kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti | kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti
| přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms | přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms
| možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua pomocí izolačního ventilu | možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua | možnost čištění iontového zdroje bez zrušení vakua
| detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností min. 10 let | detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností | detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností
| rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z | rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z | rozsah hmot minimálně 10 - 2000 m/z
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms | minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms | minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ min. 1 ms
| lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů | lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů | lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů
| rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s | rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s | rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s
| rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms | rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms | rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms
| citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu v pozitivním i negativním módu: | citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu | citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu
| min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195) | min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195) | min. S/N ≥ 300 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (MRM přechod m/z 609-195)
| min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152) | min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152) | min. S/N ≥ 200 000:1 při nástřiku 1 pg chloramphenicolu na kolonu (MRM přechod m/z 321-152)
| počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s | počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s | počet přechodů v MRM režimu ≥ 500 MRM/s
| měřící režimy: MS sken, sken produktových iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SIM, MRM, kontinuální monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace | měřící režimy: MS sken, sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, SIM, MRM, kontinuální | měřící režimy: MS sken, sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, SIM, MRM, kontinuální
| možnost automatického ladění, kalibrace a kontroly MS systému | automatické ladění, kalibrace a kontrola MS systému | automatické ladění, kalibrace a kontrola MS systému
| hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky | hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky | hmotnostní detektor plně kompatibilní se všemi moduly separační jednotky
| hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem | hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem | hmotnostní detektor a separační jednotka musí být jako celek řízeny jedním softwarem
| instalační a kalibrační roztok součástí dodávky | Instalační a kalibrační roztok součástí dodávky | Instalační a kalibrační roztok součástí dodávky
| 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ | 3. ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VČETNĚ SOFTWARU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| řídící počítač odpovídající všem nárokům na bezproblémové a dostatečně rychlé řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat | Řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat | Řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/QQQ a vyhodnocování dat
| klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’ | Klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’ | Klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24‘’
| minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software | Minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software | Minimálně 1x licence akvizičního software, 1x licence vyhodnocovacího software
| umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi | Umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi | Umožnění vzdáleného přístupu jak pracovníkům laboratoře, tak servisnímu technikovi
| jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ: | Jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ: | Jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ:
| kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů
| možnost určení odstupu signálu od šumu (S/N) | kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu | kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu
| výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MRL) | výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL) | výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL)
| výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)
| výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů
| kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu blanku (slepého pokusu) | kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank) | kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)
| výpočet výtěžnosti analýzy v % | výpočet výtěžnosti analýzy v % | výpočet výtěžnosti analýzy v %
| výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2 | výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2 | výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot R2
| automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická optimalizace dwell time pro dosažení konstantního počtu bodů za jednotku času (cycle time) bez ohledu na počet analytů měřených paralelně v daném časovém okně | automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická | automatická tvorba časových oken pro MRM přechody podle retenčních časů analytů a automatická
součástí softwaru budou knihovny a databáze MRM přechodů toxikologicky významných sloučenin a jejich metabolitů, dále vitaminů, steroidních hormonů a analytů z oblasti endokrinologie (ke každé sloučenině musí být obsaženy minimálně 2 MRM přechody)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z150 | Generátor dusíku pro LC-MS | 1
| dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj | dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj | dusíkový generátor, který zajistí dostatečnou kapacitu a čistotu dusíku pro nabízený přístroj
| součástí bude připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis | připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis | připojení, zprovoznění, pravidelné údržby a servis
| zajištění odborného připojení a zprovoznění tlakové láhve na kolizní plyn (zadavateli budou dodány podklady týkající se přesné specifikace typu a čistoty přislušného kolizního plynu a typ ventilu pro instalační připravenost) | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve
| generátor musí být nezávislý na externím přívodu stlačeného vzduchu, tzn. musí mít vlastní zdroj/kompresor, při zachování předpokládaných vnějších rozměrů dle p01c - Umístění v půdorysech | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve | kolizní plyn – odborné připojení a zprovoznění tlakové láhve
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | V236 | Rotační pumpa k LC-MS | 1
| odhlučnění rotační pumpy | Rozměr 760x806x1110 | Rozměr 760x806x1110
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | N220 | Laboratorní stůl pro LC-MS | 1
laboratorní stůl s minimálními rozměry pro instalaci daného LC/MS/MS systému
| nosnost min. 150 kg/m2 | nosnost min. 150 kg/m2 / 1000x1000x800 / | nosnost min. 150 kg/m2 / 1000x1000x800 /
| s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) | s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) a policí | s odhlučňovacím boxem (pro rotační pumpu) a policí
Další požadavky:
| součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků) | Součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků) | Součástí je dodávka, kompletní instalace LC/MS systému a provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření potřebných ke klinickému provozu (otestování funkčnosti systému a splnění všech jeho specifikačních požadavků)
uvedení zařízení do klinického provozu
| předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | Předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | Předání technické dokumentace – kompletních podkladů pro instalační připravenost – odpovědným zástupcům zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy
| provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění (součástí bude také kontrola připravenosti UPS, které je řešeno pracovištěm zadavatele) | Provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění. | Provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dní před zahájením prací v místě plnění.
| dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií a elektrické energie | Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií, el. Energie. | Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií, el. Energie.
| výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká | Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká | Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných el. zařízení, kterých se to týká
součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
| odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky | Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky. | Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky.
| zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní (2 dny základní školení + 3 dny vývoj aplikací v rámci instalace, 5 dnů extra instruktáž (školení) aplikačním specialistou) | Zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní | Zaškolení uživatelů proběhne v délce min. 10 dní
zajištění komunikace a připojení zařízení do stávajícího laboratorního informačního systému zadavatele (OpenLIMS, Stapro s.r.o.)
součástí zakázky bude kompletní dodávka spotřebního materiálu a LC/MS kitů nezbytných pro instalaci a zahájení provozu analyzátoru s ohledem na zamýšlené metody – stanovení vitamínu D, stanovení steroidních hormonů, metanefrinů, toxikologický screening, TDM (antibiotika, antimykotika, antiepileptika, antidepresiva, benzodiazepiny, neuroleptika)
další kolonový termostat pro min. 2 kolony o délce 15 cm (který nemusí splňovat podmínky IVDR certifikace)
součástí zakázky bude dodávka zařízení na standardizovanou úpravu biologických vzorků pomocí SPE