Vyplněná příloha č.3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Videomanagement operačních sálů Část veřejné zakázky: 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Videomanagement pro 4 operační sály |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Celé nabízené řešení musí být centrálně administrovatelné a využívat plně oddělenou databázi pro každé oddělení a systém automatické pseudonymizace ukládaných dat |  |  |  |
| 1.2 | Musí být plně integrovatelné do AD vč. řízení uživatelských účtů |  |  |  |
| 1.3 | HW musí být nový, plně funkční a kompletní (vč. příslušenství) |  |  |  |
| 1.4 | Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Licence bude registrována na uživatele |  |  |  |
| 1.5 | Pro aktivní prvky - jsou požadovány SW aktualizace (nové verze programového vybavení) v min. délce 60 měsíců - doložení oficiálního potvrzení lokálního zastoupení výrobce u všech dodaných zařízení (seznam sériových čísel) pro český trh |  |  |  |
| 1.6 | Požadavek na záruku garantovanou výrobcem zařízení |  |  |  |
| Řídící jednotka |  |  |  |  |
| 1.7 | Umožňuje připojení a další zpracování (samostatně či souběžně) video signálů min. ze 2 vstupů (v SD až FullHD rozlišení) do MPEG-4 formátu včetně záznamu zvuku a možnosti záznamu snímků ve formátu JPG nebo DICOM (multiplexový – multikanálový video záznam v jednom souboru) |  |  |  |
| 1.8 | Rackové provedení pro umístění do podhledu případně mimo operační sál |  |  |  |
| 1.9 | Ovládání z tlačítek endoskopu / kamerové hlavy, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní |  |  |  |
| 1.10 | Vestavěné uložiště o kapacitě min. 2TB s možností rozšíření min. na 8TB |  |  |  |
| 1.11 | Obrazové výstupy min.: DVI, HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP |  |  |  |
| 1.12 | Obrazový vstup: - 4x 3G-SDI /HDMI (zásuvky umístěné na stěnách sálu) |  |  |  |
| 1.13 | Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist |  |  |  |
| 1.14 | Záznam videa ve formátu min. Full HD až 1080p MPEG4 s nastavením max. délky záznamu vč. možnosti vypnutí tohoto omezení, možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby |  |  |  |
| 1.15 | Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. 1920x1080 16:9 JPEG |  |  |  |
| 1.16 | Automatické vkládání loga nemocnice do každého záznamu ve formě vodoznaku |  |  |  |
| 1.17 | Možnost simultánního záznamu všech připojených video signálů do jednoho multiplexu |  |  |  |
| 1.18 | Možnost rozšíření min. o další 3 plně integrované vstupy pro souběžný záznam videosignálů v plné časové synchronii (multiplexový – multikanálový video záznam v jednom souboru) |  |  |  |
| 1.19 | Záložní zdroj UPS - napětí 230 V - výkon min. 770W/1150VA - min. čas výdrže baterie při poloviční zátěži 10 min. - vstup IEC-320-C14 - výstup 6x IEC-320-C13 - komunikační porty: RS-232, USB, svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání - management karta: konektor RJ-45 10/100 Base-T - podpora protokolů: http, SNMPv3, SMTP, Telnet, SSL a SSH, IPv6, NTP - volitelná možnost připojení sondy: pro měření vlhkosti a teploty - velikost max. 1U, montáž do 19“ racku vč. montážních ližin - záruka výrobce na 5 let v místě instalace - LCD display |  |  |  |
| Jednotka 4K / UHD |  |  |  |  |
| 1.20 | Vestavěné rozhraní pro intuitivní směrování videa v rozlišení min. UHD - musí umožňovat směrování archivu systému, konference - musí umožňovat směrování připojených modalit - musí umožňovat ukládání a rychlé presety s uživatelským pojmenováním dle zvolených scénářů pro specifické výkony či setupy operací či operačního sálu |  |  |  |
| 1.21 | HW řešení pro přepínání (řízení) videosignálů s připojením min. 20 vstupních (např. endoskopická věž, kamera v chirurgických světlech atd.) a 20 výstupních zařízení (monitorů) |  |  |  |
| Pracovní stanice |  |  |  |  |
| 1.22 | Ovládání přes dotykové rozhraní min. 24“ monitoru (certifikace dle EN:60601-1-2)* |  |  |  |
| 1.23 | Monitor umístěn na dvoukloubovém horizontálně i vertikálně stavitelném rameni |  |  |  |
| 1.24 | Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) |  |  |  |
| 1.25 | Editace snímků uložených v zařízení - editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů |  |  |  |
| 1.26 | Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků |  |  |  |
| 1.27 | Plná integrace do PACS - odesílaní vybraných snímků PACS/DICOM |  |  |  |
| 1.28 | Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist |  |  |  |
| 1.29 | Vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce) |  |  |  |
| 1.30 | Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu |  |  |  |
| Archivace |  |  |  |  |
| 1.31 | Plně integrované do infrastruktury zadavatele s dodržením všech požadavků v souladu s nařízeními NKIB. Plné využití LDAP/AD |  |  |  |
| 1.32 | Řízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy |  |  |  |
| 1.33 | Licence pro připojení min. 4 sálů (pokud je taková licence nutná) |  |  |  |
| 1.34 | Management streamování videa a obousměrně i zvuku mezi záznamovým zařízením a klientskou stanicí |  |  |  |
| 1.35 | Integrace do PACS – pro dodatečné odesílání zaznamenaných dat do karty pacienta |  |  |  |
| 1.36 | Diskové pole určené k montáži do RACK 19“. Pro přístup ke všem uživatelsky vyměnitelným komponentám pole není nutné nářadí. |  |  |  |
| 1.37 | Diskové pole musí být vybaveno alespoň dvěma storage kontroléry a dvěma napájecími zdroji v redundantních konfiguracích. Celková paměť 32GB RAM, zálohovaná proti ztrátě obsahu při výpadku napájení |  |  |  |
| 1.38 | Pole musí být vybaveno alespoň osmi porty 25GbE SFP pro připojení do iSCSI SAN a dvěma porty 1GbE pro správu |  |  |  |
| 1.39 | Pole musí podporovat ochrany RAID 1, 10, 5, 6 a distribuovaný Erasure Coding. Vše včetně možnosti kombinovat více různých typů ochrany v jednom poli současně. |  |  |  |
| 1.40 | Požadované osazení disky: - 12x 960GB SSD, Hot-Plug - 12x 8TB NL-SAS 7200rpm, Hot-Plug - 12x volná pozice pro rychlé doplnění dalších disků SSD |  |  |  |
| 1.41 | Možnost rozšíření výkonu a kapacity pomocí expanzních polic s redundantním připojením SAS-3 |  |  |  |
| 1.42 | Nabízená konfigurace pole musí umožňovat zvyšování výkonu a kapacity přidáváním HDD i SSD po 1ks. Architektura vyžadující pro zvýšení kapacity přidání více než 1ks média není povolena |  |  |  |
| 1.43 | Diskové pole musí být dodáno včetně licencí pro tyto funkce: - Thin-provisioning - Třívrstvý sub-LUN Tiering - SSD cache a podpora SSD disků - Vzdálená replikace, snapshoty a klony |  |  |  |
| 1.44 | Licence nesmí být omezeny časově, kapacitně, na počet HDD ani na počet připojených hostů |  |  |  |
| 1.45 | Správa a monitoring prostřednictvím vestavěného webového rozhraní, nevyžadujícího instalovat dodatečný software, virtuální či fyzické servery, pro jeho funkci |  |  |  |
| 1.46 | Součástí dodávky musí být sekundární grafické rozhraní, poskytované formou cloudové služby, umožňující reporting provedených konfiguračních změn, zdravotního stavu, využití kapacity a výkonu. Toto rozhraní musí být přístupné odkudkoliv, prostřednictvím webového prohlížeče a mobilní aplikace pro iOS a Android, bez potřeby použití VPN |  |  |  |
| 1.47 | Min. 4x datový kabel Twinax 3m |  |  |  |
| Videokonference a práce se záznamy |  |  |  |  |
| 1.48 | Všechny klientské přístupy musí být provozovatelné na platformách WINDOWS, ANDROID a IOS. Musí být realizované jako tenký klient pomocí webového prohlížeče (požadovaná kompatibilita alespoň s EDGE, CHROME a SAFARI) stejně tak možnost plného využití na mobilních zařízeních |  |  |  |
| - Klientský přístup do systému s konferenční modalitou |  |  |  |  |
| 1.49 | Minimálně 4 plně vybavené klientské účty / přístupy s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním) |  |  |  |
| 1.50 | Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, Fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu |  |  |  |
| 1.51 | Možnost zadávání pacientských metadat zpětně, možnost importu i exportu dat jednotně i hromadně |  |  |  |
| 1.52 | Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků |  |  |  |
| 1.53 | Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů |  |  |  |
| 1.54 | Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů |  |  |  |
| 1.55 | Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce) |  |  |  |
| 1.56 | Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu |  |  |  |
| 1.57 | Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP |  |  |  |
| 1.58 | Videokonferenční nástroje – oboustranný audio/video přenos |  |  |  |
| 1.59 | Příjem vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP |  |  |  |
| 1.60 | Možnost započetí videokonference s uživatelskou volbou cílové / cílových stanic (volání z PC na vybraný sál) nutné oboustranné potvrzení z bezpečnostního hlediska, možnost ukončení účasti na každé klientské stanici i záznamovém zařízení |  |  |  |
| - Klientský přístup do systému s nástroji pro editaci |  |  |  |  |
| 1.61 | Minimálně 2 plně vybavené webové klientské účty / přístupy s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním) |  |  |  |
| 1.62 | Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, Fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu |  |  |  |
| 1.63 | Možnost zadávání pacientských metadat zpětně, možnost importu i exportu dat jednotně i hromadně |  |  |  |
| 1.64 | Porovnávání současně až 16 záznamů videí / snímků |  |  |  |
| 1.65 | Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů |  |  |  |
| 1.66 | Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů |  |  |  |
| 1.67 | Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce) |  |  |  |
| 1.68 | Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu |  |  |  |
| 1.69 | Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP |  |  |  |
| - Klientský přístup do systému s nástroj pro prohlížení |  |  |  |  |
| 1.70 | Min. 5 plně webových klientských účtů / přístupů s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním) |  |  |  |
| 1.71 | Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu |  |  |  |
| 1.72 | Export dat jednotně i hromadně |  |  |  |
| 1.73 | Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů |  |  |  |
| 1.74 | Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů |  |  |  |
| Ostatní technika a příslušenství |  |  |  |  |
| 1.75 | 4x 55“ UHD monitor pro zavěšení na zeď operačního sálu (musím být plně integrován do systému videomanagementu) certifikace dle EN:60601-1-2 – musí být vhodné pro budoucí vestavbu do opláštění operačního sálu – součástí dodávky musí být nastavitelný držák nastavitelný svisle i vodorovně* |  |  |  |
| 1.76 | 4x 32“ UHD monitor pro zavěšení na samostatné stropní rameno (musím být plně integrován do systému videomanagementu) certifikace dle EN:60601-1-2* |  |  |  |
| 1.77 | Stropní závěs pro 1 monitor včetně vnitřního vedení kabeláže |  |  |  |
| 1.78 | Ozvučení sálu (min. podhledové stereo reproduktory včetně zesilovače, 2x přenosný bezdrátový mikrofon vč. dvoukanálového směšovače) |  |  |  |
| 1.79 | Součástí dodávky je kompletní instalace vč. systémové kabeláže a plné zprovoznění systému v součinnosti s IT pracovníky nemocnice |  |  |  |
| 1.80 | Min. požadavky na aktivních prvků pro integraci do infrastruktury nemocnice - Třída zařízení: L3 switch - Provedení zařízení do racku max velikost 1U - Počet 10/100/1000Mbit metalických portů - 12× RJ45 - Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním 2×SFP+ - 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery - Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu - Interní napájecí zdroj - Podpora PoE+ dle standardu 802.3at - Dostupný výkon pro PoE+ napájení min. 139W - Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) - Celková propustnost přepínače min. 68 Gb/s - Celkový paketový výkon přepínače min. 45 mpps - Minimálně 12MB paketový buffer - Maximální přípustná hloubka přepínače max. 26cm - Bez ventilátoru - Základní funkce a protokoly - Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte - Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 - Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP - Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) - NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace - Statické směrování IPv4 a IPv6 - IGMP v2 a v3 - MLD v1 a v2 - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL - ACL definice na základě skupiny fyzických portů - ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN - BPDU guard a Root guard - HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu - ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port - Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port - Konfiguovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) - 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN - Dynamické zařazování do VLAN - 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení) - Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC - Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení - Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS - Podpora IPv4 a IPv6 QoS - Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p - Management - CLI formou 1x USB-C Console Port - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě - Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware - Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 - SSHv2 a a SFTP - Podpora SNMPv2c a SNMPv3 - RMON - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače - Dualní flash image - TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů - Podpora Syslog over TLS - Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576), RADIUS IPSEC - Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS přednastaveným jménem a heslem - Podpora TACACS+ - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 - Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) - REST API pro automatizaci nastavení - Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení - Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.