Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: UZ přístroj peroperační

- Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Ultrazvukový přístroj pro chirurgické pracoviště se širokou výbavou ultrazvukových sond, zvláště peroperačních typů a transrektárlní radiální 360° sondy a provozem na baterii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku. |  |  |  |
| 1.2 | Přístroj na podvozku, lehce manévrovatelný, s možností blokace nebo fixace kol ve směru. |  |  |  |
| 1.3 | Výškově a stranově stavitelný digitální displej umístěný na pohyblivém, stranově a výškově a předozadně stavitelném, rameni, s úhlopříčkou min. 21“, rozlišením min. 1920x1080 pixelů a velikostí zobrazované diagnostické výseče při 2D zobrazení min. 20 x 16 cm. |  |  |  |
| 1.4 | Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením kláves. |  |  |  |
| 1.5 | Pomocná barevná dotyková obrazovka s uhlopříčkou min. 10“ pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací s možností konfigurace dle požadavků uživatele. |  |  |  |
| 1.6 | Plnohodnotná HW alfanumerická klávesnice. |  |  |  |
| 1.7 | Komplexní programové vybavení umožňující komfortní obsluhu, zahrnující rozsáhlé možnosti klinických aplikací. |  |  |  |
| 1.8 | Minimálně 4 aktivní konektory pro současné připojení ultrazvukových sond. |  |  |  |
| 1.9 | Ultrazvukové sondy se zmenšenými konektory pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu. |  |  |  |
| 1.10 | Možnost připojení resterilizovatelných peroperačních sond, které jsou certifikované pro peroperační použítí, pro použití bez krytí pro přímý kontakt s tkáněmi. |  |  |  |
| 1.11 | Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. 0-40 cm. |  |  |  |
| 1.12 | Přístroj podporuje sondy typu Single Crystal. |  |  |  |
| Zobrazovací režimy a software |  |  |  |  |
| 1.13 | Maximální možná kvalita zobrazení, bez nutnosti dodatečného dokupování softwarového zlepšení kvality zobrazení. |  |  |  |
| 1.14 | M-mód. |  |  |  |
| 1.16 | 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích. |  |  |  |
| 1.17 | 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti) včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení. |  |  |  |
| 1.18 | Bi-Plane mód. |  |  |  |
| 1.19 | PW – pulzní doppler včetně HPRF, steering na lineárních sondách. |  |  |  |
| 1.20 | CFM – barevné dopplerovské zobrazení. |  |  |  |
| 1.21 | Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností, obrazovou rychlostí a přesnější konturací (např. Dynamic Flow, HD-flow). |  |  |  |
| 1.22 | Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách (virtuální konvexní zobrazení). |  |  |  |
| 1.23 | Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení aktivní i v režimech harmonickém, barevném mapování i v duplexním a triplexním režimu. |  |  |  |
| 1.24 | Rychlé simultánní duplexní (2D+PW) i triplexní (2D+CFM+PW) zobrazení v reálném čase na všech elektronických sondách. |  |  |  |
| 1.25 | Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase. |  |  |  |
| 1.26 | Elastografie ShearWave, Strain elastografie na lineární, konvexní a peroperační sondě. |  |  |  |
| 1.27 | Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení. |  |  |  |
| 1.28 | Automatická optimalizace dopplerovských parametrů. |  |  |  |
| 1.29 | SW vizualizace mikrovaskularizace. |  |  |  |
| 1.30 | SW pro odrušení ultrazvukových speklí v B obraze i v B obraze s barevným Dopplerem. |  |  |  |
| 1.31 | SW pro objektivní hodnocení úrovně jaterní steatózy, její číselné kvantifikace. |  |  |  |
| 1.32 | SW pro zvýraznění bioptické jehly při punkci. |  |  |  |
| 1.33 | Možnost měření v živém i zmrazeném obraze. |  |  |  |
| 1.35 | Komplexní programové vybavení pro měření a výpočty užívané v sonografii a radiologii (délka, plocha, objem, úhel) s možností definování vlastních výpočetních postupů. |  |  |  |
| 1.36 | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném, zmraženém i cine režimu. |  |  |  |
| Záznam obrazu, analýza obrazu, dokumentační zařízení |  |  |  |  |
| 1.37 | Interní SSD o kapacitě minimálně 500 GB pro uložení dat. |  |  |  |
| 1.38 | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy apod. |  |  |  |
| 1.39 | Ukládání dat ve formátu DICOM, dále v různých PC formátech (AVI, JPEG, BMP, WMV, MP4). |  |  |  |
| 1.40 | Digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace v dosahu rukou sedící obsluhy, ovládaná z hlavní klávesnice přístroje. |  |  |  |
| 1.41 | Interní jednotka DVD/CD-R/RW. |  |  |  |
| 1.42 | Minimálně 4x port USB pro připojení externích paměťových zařízení. Z toho min. 2 porty USB snadno přístupné pro obsluhu na ovládacím panelu. |  |  |  |
| 1.43 | Obrazový výstup (D-DVI nebo HDMI) pro napojení externího monitoru. |  |  |  |
| 1.44 | Rozhraní DICOM 3.0 pro komunikaci s PACS se všemi běžnými službami (Storage, Print, Worklist, atd.). |  |  |  |
| 1.45 | Připojení do LAN. |  |  |  |
| Napájení |  |  |  |  |
| 1.46 | Napájení přístroje 230 V / 50 Hz. |  |  |  |
| 1.47 | Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti. |  |  |  |
| 1.48 | Integrovaná baterie zajišťující provoz přístroje po dobu min. 60 min. |  |  |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |  |  |
| 1.49 | Konvexní sonda, frekvenční rozsah min. 1–5MHz, FOV min. 70o. |  |  |  |
| 1.50 | Lineární sonda, frekvenční rozsah min. 3–11 MHz, min. 38 mm. |  |  |  |
| 1.51 | Sonda transrektální radiální 360o, zobrazení real-time elastografie v celém rozsahu 360o, frekvenční rozsah min. 5–10 MHz. |  |  |  |
| 1.52 | Konvexní peroperační sonda, „T“ sonda – úchop kolmý na aktivní plochu sondy, frekvenční rozsah min. 3–10 MHz, FOV min. 65°. |  |  |  |
| 1.53 | Laparoskopická peroperační lineární sonda typu drop-in, frekvenční rozsah min. 2–12 MHz, min. 25 mm. Umožňuje ohyb samotné rigidní sondy (na distálním konci) pro zajištění pokrytí velké vyšetřovací plochy, projde pracovním kanálem o průměru 12 mm, trapezoidní zobrazení s úhlem minimálně 30°, celková délka rigidní části sondy max. 60 mm. |  |  |  |
| 1.54 | Laparoskopická peroperační lineární sonda s flexibilním distálním koncem, frekvenční rozsah 2–13 MHz, min. 36 mm. Umožňuje čtyřcestný pohyb distálního konce sondy. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.