Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Elektrochirurgický generátor – hybridní systém  Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektrochirurgický generátor – hybridní systém |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 320 W, monopolární min. 300 W. |  |  |  |
| 1.2 | Procesorem řízená jednotka. |  |  |  |
| 1.3 | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů. |  |  |  |
| 1.4 | Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nebo min 4 monopolárních aktivních elektrod. |  |  |  |
| 1.5 | Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem. |  |  |  |
| 1.6 | Režimy Autostart a Autostop. |  |  |  |
| 1.7 | Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci (min. čistá, smíšená a sprej koagulace, endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI). |  |  |  |
| 1.8 | Ovládací a informační barevný dotykový displej. |  |  |  |
| 1.9 | Uživatelské programování generátoru - možnost uložení nastavení. |  |  |  |
| 1.10 | Koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka. |  |  |  |
| 1.11 | Hybridní systém pro současné použití ultrazvukové a bipolární vysokofrekvenční energie pro přerušení tkáně. |  |  |  |
| 1.12 | Bipolární nebo kombinovaná koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulované bipolární a ultrazvukové energie (ověřeno FDA certifikátem) pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání ve srovnání s běžnými bipolárními nebo ultrazvukovými přístroji – komplexní soubor systémů umožňující v laparoskopii a otevřené operativě kombinovanou koagulaci cév a tkání do průměru 7 mm a následné přerušením cévy jedním kompaktním nástrojem. Protnutí tkáně prostřednictvím ultrazvuku |  |  |  |
| 1.13 | Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření. |  |  |  |
| 1.14 | Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta. |  |  |  |
| 1.15 | Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie. |  |  |  |
| 1.16 | Možnost připojení duální neutrální elektrody. |  |  |  |
| 1.17 | Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole. |  |  |  |
| Součástí dodávky |  |  |  |  |
| 1.18 | Laparoskopické nástroje 5 mm pro koagulaci velkých cév a silných tkání do tloušťky 7 mm pro 5 výkonů včetně dvou kusů propojovacích autoklávovatelných kabelů. |  |  |  |
| 1.19 | 1ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci. |  |  |  |
| 1.20 | 1ks gumová neutrální elektroda a 1ks kabel k neutrální elektrodě. |  |  |  |
| 1.21 | 50ks dělená jednorázová neutrální elektroda a 1ks kabelu k neutrální elektrodě. |  |  |  |
| 1.22 | 1ks monopolární ručka. |  |  |  |
| 1.23 | Přístrojový vozík pojízdný |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.