Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Nemocniční lůžka, matrace a noční stolky

- Část veřejné zakázky: 7

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Lůžko pro standardní péči – univerzální nemocniční lůžko, elektricky polohovatelné s příslušenstvím, určené pro standardní péči o pacienty na lůžkových odděleních |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 40 ks – interní oddělení 34 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52 v platném znění* |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Vnější rozměr lůžka max. 220 x 100 cm |  |  |  |
| 1.4 | Stabilní, robustní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka (bez obtížně čistitelných záhybů nebo otevřených dutin) |  |  |  |
| 1.5 | Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |  |
| 1.6 | Konstrukce lůžka musí umožnit polohovat ložnou plochu a její jednotlivé části i při zatížení pacientem s maximální možnou váhou |  |  |  |
| 1.7 | Elektricky výškové nastavení lůžka minimálně v rozsahu 40 až 75 cm |  |  |  |
| 1.8 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů o velikosti min. 200 x 90 |  |  |  |
| 1.9 | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg |  |  |  |
| 1.10 | Integrované prodloužení ložné plochy o min. 20 cm s možností aretace |  |  |  |
| 1.11 | Autoregrese ložné plochy při změně nastavení zádového a stehenního dílu |  |  |  |
| 1.12 | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru |  |  |  |
| 1.13 | Mechnické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovládané oboustranně |  |  |  |
| 1.14 | Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení |  |  |  |
| 1.15 | Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na pacientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha CPR, TR/ATR poloha) |  |  |  |
| 1.16 | Ruční pacientský ovladač s podsvícenými tlačítky, snadno odnímatelný, připojený na krouceném kabelu |  |  |  |
| 1.17 | Integrované sklopné dělené postranice ¾ plastové s plynulým dojezdem. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz. požadavek č. 1 výše). Postranice musí mít možnost o doplnění protektorem do plné délky boční strany lůžka. |  |  |  |
| 1.18 | Minimální výška horní hrany postranice 36 cm nad ložnou plochou, maximální výška horní hrany postranice 45 cm nad ložnou plochou |  |  |  |
| 1.19 | Kolečka o průměru min. 150 mm |  |  |  |
| 1.20 | Centrální ovládání brzd koleček (brzda v každém rohu lůžka) |  |  |  |
| 1.21 | 4 horizontální nárazová kolečka pro ochranu rohů lůžka |  |  |  |
| 1.22 | Odnímatelná plastová čela s madly a s fixačními zámky proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |  |
| 1.23 | Lůžko musí být z hygienického hlediska snadno čistitelné, nejlépe s bezespárovou konstrukcí jednotlivých dílů a ploch pro minimalizaci prostor k usazení infekce |  |  |  |
| 1.24 | Provoz lůžka zálohovaný baterií |  |  |  |
| 1.25 | Oboustranné univerzální lišty a držák na příslušenství |  |  |  |
| 1.26 | Ochrana elektromotoru proti přetížení (odpojení a zabránění zničení motoru) |  |  |  |
| 1.27 | Kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení |  |  |  |
| 1.28 | Veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně upevněna a umístěna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.29 | Interní oddělení: - ke každému lůžku infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost záměny stran umístění) - polička na psaní na čelo lůžka (podpora pro psaní pro ošetřující personál) – 40 ks - držák podložní mísy – 40 ks - přenosný držák močové lahve – 40 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 40 ks - přenosný kovový držák na berle – 40 ks - držák monitoru – 4 ks - lišta se 4 ks pohyblivých háčků na obě strany lůžka – 40 ks - vážící systém – 2 ks |  |  |  |
| 1.30 | Chirurgické oddělení - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 34 ks - lišta se 4 ks pohyblivých háčků na obě strany lůžka – 34 ks - přenosný kovový držák na berle – 34 ks - držák na infuze k zavěření infuzních sáčků nebo lahví na hrazdu – 34 ks - držák na ručník – 34 ks |  |  |  |
| 1.31 | Gynekologické oddělení - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 7 ks - infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost záměny stran umístění) – 5 ks |  |  |  |
| 1.32 | Ortopedické oddělení - přenosný držák močové láhve – 25 ks - extenční nerezová souprava – 1 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 25 ks - lišta se 4 ks pohyblivých háčků na obě strany lůžka – 25 ks - přenosný kovový držák na berle – 30 ks |  |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Pasivní antidekubitní matrace pro standardní lůžka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 40 ks – interní oddělení 34 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitu – riziko II až III. |  |  |  |
| 1.2 | Rozměr matrace dle ložné plochy lůžka (požadovaný rozměr bude součástí objednávky), výška min. 14 cm |  |  |  |
| 1.3 | Matrace vyrobená z vícevrstvé studené polyuretanové a visco pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) nebo více zónová matrace z jedné pěny, pro zajištění zónové tuhosti a dobré ventilace |  |  |  |
| 1.4 | Vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny |  |  |  |
| 1.5 | Jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  |  |
| 1.7 | Potah matrace vyrobený z pružného paropropustného, voděodolného a bakteriostatického materiálu, odolného vůči běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný |  |  |  |
| 1.8 | Potah matrace snadno dezinfikovatelný a snímatelný, vybavený transportními madly pro jednoduchou manipulaci, zip po celém obvodu matrace zakrytý ochrannou chlopní proti znečištění |  |  |  |
| 1.9 | Nosnost matrace min. 160 kg |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Resuscitační lůžko vč. pasivní antidekubitní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52 v platném znění * |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Lůžko musí být stabilní, tj. nesmí se pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze |  |  |  |
| 1.4 | Jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (snadno čistitelné veškeré záhyby a bez otevřených dutin) |  |  |  |
| 1.5 | Plastový kryt podvozku |  |  |  |
| 1.6 | Sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |
| 1.7 | Povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy či výčnělky, které by ztížily či znemožnily jeho dekontaminaci či desinfekci |  |  |  |
| 1.8 | Sváry musejí být hladké a celistvé |  |  |  |
| 1.9 | 4dílná ložná plocha, díly ložné plastové/HPL, kompaktní, přizpůsobené pro rentgenování klasickým RTG přístrojem, C-ramenem bez omezení hrudníku až k pánvi |  |  |  |
| 1.10 | Držák RTG kazety pod zádovým dílem |  |  |  |
| 1.11 | Zdvih a polohování lůžka pomocí elektromotoru min. o 40 cm |  |  |  |
| 1.12 | Elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg min. 13° |  |  |  |
| 1.13 | Oboustranný laterální náklon ložné plochy min. 30° |  |  |  |
| 1.14 | Metrologicky ověřitelný a kalibrovatelný vážící systém. Měřící rozsah min. 0 – 250 kg. Rozlišovací schopnost min. 0,5 kg |  |  |  |
| 1.15 | Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici |  |  |  |
| 1.16 | Alarm opuštění lůžka pacientem |  |  |  |
| 1.17 | Integrované sklopné plastové postranice s tlumeným dojezdem a ochranou proti nechtěnému spuštění. Postranice po délce 2/3 lůžka s možností doplnění do plné délky protektorem nebo postranice po celé délce lůžka. Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz. požadavek č. 1 výše) |  |  |  |
| 1.18 | Zvýšená výška postranic min. 45 cm nad povrchem ložné plochy a maximální výška horní hrany postranice 50 cm nad ložnou plochou (dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému) |  |  |  |
| 1.19 | Výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně 45 – 75 cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu, |  |  |  |
| 1.20 | Bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, |  |  |  |
| 1.21 | Elektromotorické polohování jednotlivých dílů ložné plochy (elektromotorické nastavení výšky minimálně zádového a stehenního dílu), |  |  |  |
| 1.22 | Polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí min. dvou hřebenů, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů, |  |  |  |
| 1.23 | Funkce polohování zádového a stehenní dílu současně v jeden okamžik |  |  |  |
| 1.24 | Autoregrese zádového min. 14 cm a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování pacienta min. 7 cm, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta), |  |  |  |
| 1.25 | Manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy, |  |  |  |
| 1.26 | Centrální sesterský panel s ovládáním všech funkcí a vážícího systému, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. CPR, vyšetřovací poloha, kardiacké křeslo a Trendelenburg), |  |  |  |
| 1.27 | Sesterský ovládací panel z vnitřní strany lůžka |  |  |  |
| 1.28 | Ložná plocha min. (š x d) 90 x 200 cm |  |  |  |
| 1.29 | Pacientský ovládací panel s možností blokace- umístění z vnější strany lůžka, |  |  |  |
| 1.30 | Úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra, |  |  |  |
| 1.31 | 2 odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra, |  |  |  |
| 1.32 | Elektrické integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. o 20 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, prodloužení/zkrácení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, nebo pomocí elektromotoru, |  |  |  |
| 1.33 | Nožní pedál z každé strany lůžka jeden (min. laterální náklon pravý, laterální náklon levý, vyšetřovací poloha, CRP poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálu) |  |  |  |
| 1.34 | Kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření délce min. 3 m od čela lůžka při natažení, |  |  |  |
| 1.35 | Veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování, |  |  |  |
| 1.36 | Napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz, |  |  |  |
| 1.37 | Záložní baterie |  |  |  |
| 1.38 | Eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka, min. 3 háčky |  |  |  |
| 1.39 | Nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka, |  |  |  |
| 1.40 | Minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka, |  |  |  |
| 1.41 | Páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka), |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.42 | Univerzální držák příslušenství - hlavová část a nožní část – 12 ks |  |  |  |
| 1.43 | Hrazda k lůžku – 6 ks |  |  |  |
| 1.44 | Plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem - 6 ks |  |  |  |
| 1.45 | Lakovaný závěsný košík – 6 ks |  |  |  |
| 1.46 | Polička na odkládání pomůcek a psaní na plastová nebo trubková čela lůžka podpora pro psaní pro ošetřující personál, nosnost min. 20 kg – 6 ks |  |  |  |

| Pasivní antidekubitní matrace pro resuscitační lůžka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty IV. stupně rizika vzniku dekubitů, VYSOKÉ RIZIKO |  |  |  |
| 1.2 | Matrace určena pro zdravotnické zařízení s obložností 24/7 |  |  |  |
| 1.3 | Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 45 kg/m³ |  |  |  |
| 1.4 | Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m³, o výšce min. 5 cm |  |  |  |
| 1.5 | Po stranách musí být matrace vyztužena pěnou hustoty min. 50 kg/m³ |  |  |  |
| 1.6 | Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střižných sil vznikajících při polohování |  |  |  |
| 1.7 | Potah snadno snímatelný – zip minimálně do L s ochranou proti průsaku nečistot do jádra |  |  |  |
| 1.8 | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný |  |  |  |
| 1.9 | Rozměr matrace dle resuscitačního lůžka, výška matrace min. 14 cm |  |  |  |
| 1.10 | Nosnost matrace min. 200 kg |  |  |  |
| 1.11 | Matrace je vybavena transportními úchyty |  |  |  |
| 1.12 | Nehořlavost pěn a potahu min. CRIB 5 |  |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Aktivní antidekubitní systém pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů pro resuscitační lůžko |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pro nejvyšší riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně |  |  |  |
| 1.2 | Šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta – systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší |  |  |  |
| 1.3 | Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod.) |  |  |  |
| 1.4 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  |  |
| 1.6 | Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  |  |
| 1.7 | Senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  |  |
| 1.8 | Možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  |  |
| 1.9 | Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |  |
| 1.10 | Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  |  |
| 1.11 | Dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  |  |
| 1.12 | Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut |  |  |  |
| 1.13 | Rychlé vypuštění pro KPR |  |  |  |
| 1.14 | Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |  |
| 1.15 | Nosnost min. 230 kg |  |  |  |
| 1.16 | Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |  |
| 1.17 | Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |  |
| 1.18 | Potah snadno snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |  |
| 1.19 | Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |  |
| 1.20 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s resuscitačním lůžkem |  |  |  |
| 1.21 | Výška max. 23 cm |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektricky polohovatelná lůžka s laterálním náklonem určené pro potřeby intenzivní péče vč. pasivní antidekubitní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 ks – interní oddělení 3 ks – chirurgické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52 v platném znění* |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Sloupová konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka |  |  |  |
| 1.4 | Konstrukce lůžka stabilní, lakovaná a snadno čistitelná včetně krytu podvozku |  |  |  |
| 1.5 | Ložná plocha z plastových odnímatelných dílů pro snadné čistění a údržbu |  |  |  |
| 1.6 | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg |  |  |  |
| 1.7 | Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |  |
| 1.8 | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm |  |  |  |
| 1.9 | Ochrana všech motorů proti přetížení |  |  |  |
| 1.10 | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka o min. 15 cm pomocí elektromotoru |  |  |  |
| 1.11 | Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  |  |
| 1.12 | Integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu |  |  |  |
| 1.13 | Možnost snímání pacienta C-ramenem – ložná plocha RTG transparentní v rozsahu minimálně od hlavy po pánevní oblast. RTG kazeta pod ložnou plochou dostupná ze strany lůžka. |  |  |  |
| 1.14 | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu. |  |  |  |
| 1.15 | Oboustranný laterální náklon min. +/-15° pomocí elektromotoru, automatická blokace náklonu při spuštění postranice |  |  |  |
| 1.16 | Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný z obou stran a v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |  |
| 1.17 | Kompaktní (velmi snadno čistitelná, nejlépe bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |  |
| 1.18 | Kompaktní (velmi snadno čistitelné, nejlépe bez pórů a spár) plastové dělené postranice |  |  |  |
| 1.19 | Sklopné dělené plastové postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou), ergonomické polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem. Automatická blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici. Výška postranic min. 43 cm a maximálně 50 cm nad povrchem ložné plochy z bezpečnostních důvodů. Minimálně 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu). Postranice musí zajistit dostatečnou ochranu proti pádu či zaklínění pacienta dle platné normy (viz. požadavek č. 1.1 výše). |  |  |  |
| 1.20 | Integrovaný pacientský ovladač z vnitřní strany postranic s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí |  |  |  |
| 1.21 | Sesterský ovládací panel oboustranně integrovaný v postranicích, s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností deaktivace funkcí na pacientském ovladači a přednastavenými důležitými polohami (minimálně kardiacké křeslo, resuscitační poloha CPR, TR/ATR poloha, případně další.) |  |  |  |
| 1.22 | Nožní ovladače po obou stranách spodního rámu lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění |  |  |  |
| 1.23 | Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v absolutním i diferenčním režimu s možností paměti naměřených hodnot, váživost min. 250 kg, provedení jako stanovené měřidlo dle Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. |  |  |  |
| 1.24 | Integrovaný bezpečnostní alarm při opuštění lůžka pacientem |  |  |  |
| 1.25 | Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd. |  |  |  |
| 1.26 | Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bezproblému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 20 mm |  |  |  |
| 1.27 | Centrální ovládání brzd koleček, 4 brzdové páky, ovládání od nožní i hlavové části, ovládá i aretaci kolečka pro přímý směr. |  |  |  |
| 1.28 | Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nebržděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |  |
| 1.29 | Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| 1.30 | Univerzální lišty a držáky na příslušenství po obou stranách lůžka |  |  |  |
| 1.31 | Pouzdra na hrazdu a infuzní stojan, min. 2 ks u hlavy pacienta |  |  |  |
| 1.32 | Zálohová baterie autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači |  |  |  |
| 1.33 | Veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování |  |  |  |
| 1.34 | Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |  |
| 1.35 | Možnost připojení integrovaného antidekubitního systému (matrace) |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.36 | Chirurgické oddělení (3 lůžka) - polička na psaní na platová nebo trubková čela lůžka, podpora pro psaní pro ošetřující personál – 3 ks - infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost záměny stran umístění) – 3 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 3 ks |  |  |  |
| 1.37 | Interní oddělení (6 ks lůžek) - polička na psaní na platová nebo trubková čela lůžka, podpora pro psaní pro ošetřující personál – 6 ks - hrazda k lůžku a hrazdička plastová vč. popruhu – 6 ks - ke každému lůžku 2 ks infuzního stojanu – 12 ks - přenosný držák močové láhve – 6 ks - lišta se 4 ks pohyblivých háčku na obě strany lůžka – 6 ks - možnost upevnění mobilního monitoru na jakékoliv lůžko – 6 ks |  |  |  |

| Pasivní antidekubitní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů k lůžkům pro intenzivní péči |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 ks – interní oddělení 3 ks – chirurgické oddělení |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pasivní antidekubitní matrace pro vyšší stupeň dekubitů (III. – IV. stupeň) |  |  |  |
| 1.2 | Výška matrace min. 14 cm |  |  |  |
| 1.3 | Rozměr odpovídající rozměru lůžka |  |  |  |
| 1.4 | Materiál jádra matrace – kombinovaný ze studené pěny PUR (nosná část) a viskoelastické pěny (povrchová vrstva) |  |  |  |
| 1.5 | Povrchová vrstva z viscoelatické pěny min. 5 cm |  |  |  |
| 1.6 | Jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci |  |  |  |
| 1.7 | Nosnost matrace min. 190 kg |  |  |  |
| 1.8 | Materiál jádra (všechny pěny) se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |  |
| 1.9 | Nosná část z PUR pěny o hustotě materiálu min. 40 kg/m³ |  |  |  |
| 1.10 | Okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti, tj. hustota min. 40 kg/m³, odpor proti stlačení 6 -7 kPa/m² |  |  |  |
| 1.11 | Potah pružný, voděodolný, paropropustný, bakteriostatický, omyvatelný, spoje potahu zajištěny proti průsaku nečistoty do jádra, pratelný na 95° |  |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Aktivní antidekubitní systém pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 6 ks JIP lůžko + 4 ks standard lůžko – interní oddělení 3 ks JIP lůžko +5 standard lůžko – chirurgické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pro nejvyšší riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně |  |  |  |
| 1.2 | Šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta – systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší |  |  |  |
| 1.3 | Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod.) |  |  |  |
| 1.4 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  |  |
| 1.6 | Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  |  |
| 1.7 | Senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  |  |
| 1.8 | Možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  |  |
| 1.9 | Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |  |
| 1.10 | Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  |  |
| 1.11 | Dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  |  |
| 1.12 | Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut |  |  |  |
| 1.13 | Rychlé vypuštění pro KPR |  |  |  |
| 1.14 | Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |  |
| 1.15 | Nosnost min. 230 kg |  |  |  |
| 1.16 | Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |  |
| 1.17 | Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |  |
| 1.18 | Potah snadno snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |  |
| 1.19 | Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |  |
| 1.20 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem: - nabízené JIP lůžko na interní odd. - nabízené standardní lůžko na interní odd. - nabízené JIP lůžko na chirurgické odd. - nabízené standardní lůžko na chirurgické odd. |  |  |  |
| 1.21 | Výška max. 23 cm |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Aktivní antidekubitní systém pro prevenci a podporu léčby III. stupně dekubitu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 ks standard lůžko – gynekologicko- porodnické oddělení 20 ks standard lůžko – interní oddělení 5 ks standard lůžko – ortopedické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pro prevenci a podporu léčby III. stupně dekubitu, pacienti se středním rizikem vzniku proleženin |  |  |  |
| 1.2 | Nosnost matrace min. 160 kg |  |  |  |
| 1.3 | Střídavý cyklus nafukování a vyfukování skupin článků matrace |  |  |  |
| 1.4 | Matrace musí disponovat systémem cely v cele, nebo cely nad celou |  |  |  |
| 1.5 | Nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta |  |  |  |
| 1.6 | CPR – rychlé vypuštění článků pod pacientem do max. 20 s |  |  |  |
| 1.7 | Transportní režim – udržení stabilního tlaku min. 4 hodiny |  |  |  |
| 1.8 | Bezpečnostní tlačítko proti náhodným změnám nastavení |  |  |  |
| 1.9 | Výška matrace min. 15 cm |  |  |  |
| 1.10 | Ovládací panel s možností nastavení režimů min. maximální tlak, režim konstantně nízkého tlaku apod. |  |  |  |
| 1.11 | Potah voděodolný, paropropustný, vrchní potah snímatelný, zip po obvodu 360°, odolné proti průniku nečistot a tekutin dovnitř |  |  |  |
| 1.12 | Povrch musí být dezinfikovatelný a pratelný na min. 60°C |  |  |  |
| 1.13 | Spodní část matrace opatřena protiskluzovou úpravou |  |  |  |
| 1.14 | Kompresor umožňující kontrolu systému, musí mít bezhlučný chod |  |  |  |
| 1.15 | Bezpečnost pacienta zajištěna dobrým úchopovým systémem matrace k lůžku |  |  |  |
| 1.16 | Snadná výměna/oprava jednotlivých cel |  |  |  |
| 1.17 | Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |  |
| 1.18 | Délka přívodního elektrického kabelu min. 4,5 m |  |  |  |
| 1.19 | Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |  |
| 1.20 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem: - nabízené standardní lůžko na gynekologicko-porodnické odd. - nabízené standardní lůžko na interní odd. - nabízené standardní lůžko na ortopedické odd. |  |  |  |
| 1.21 | Systém prevence poškození/přejetí kabelu lůžkem |  |  |  |

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 46 ks – interní oddělení 37 ks – chirurgické oddělení 30 ks – gynekologicko-porodnické oddělení 25 ks - ortopedické oddělení |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku. |  |  |  |
| 1.2 | Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). |  |  |  |
| 1.3 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |  |
| 1.4 | Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv |  |  |  |
| 1.5 | Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm |  |  |  |
| 1.6 | Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí |  |  |  |
| 1.7 | Plastová vložka zásuvky z ABS |  |  |  |
| 1.8 | Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev |  |  |  |
| 1.9 | Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička |  |  |  |
| 1.10 | Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná. |  |  |  |
| 1.11 | Uzamykatelná dvířka s dodávkou 2 klíčů |  |  |  |
| 1.12 | Držák ručníku |  |  |  |
| 1.13 | Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka) |  |  |  |
| 1.14 | Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele |  |  |  |
| 1.15 | Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek |  |  |  |
| 1.16 | Nosnost jídelní desky min. 8 kg |  |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)