Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Lůžka s vyšší nosností

- Část veřejné zakázky: 9

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Lůžka pro pacienty s vyšší nosností včetně pasivní antidekubitní matrace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 10 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Bezpečnostní lůžka dle standardu IEC 60601-2-52 v platném znění* |  |  |  |
| 1.2 | Servisní organizace v ČR s platným oprávněním dle zákona č. 375/2022 Sb. |  |  |  |
| 1.3 | Konstrukce podvozku pro jeho snadné čištění a údržbu a pro zajištění vysoké stability lůžka |  |  |  |
| 1.4 | Konstrukce lůžka stabilní, lakovaná a snadno čistitelná včetně krytu podvozku |  |  |  |
| 1.5 | Vnější rozměry lůžka vč. postranic max. 220x100 cm |  |  |  |
| 1.6 | Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg |  |  |  |
| 1.7 | Prodloužení lůžka min. o 20 cm s podporou pro matraci |  |  |  |
| 1.8 | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 – 85 cm |  |  |  |
| 1.9 | Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x86 cm |  |  |  |
| 1.10 | Minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu |  |  |  |
| 1.11 | Oboustranný laterální náklon min. +/- 15° |  |  |  |
| 1.12 | Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |  |
| 1.13 | Náklon do TR/ATR polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizace |  |  |  |
| 1.14 | oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |  |
| 1.15 | kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |  |
| 1.16 | hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod. |  |  |  |
| 1.17 | plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  |  |
| 1.18 | bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |  |
| 1.19 | oboustranně v postranicích integrované oboustranné ovladače s podsvícenou klávesnicí |  |  |  |
| 1.20 | centrální sesterský ovládací panel, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  |  |
| 1.21 | Nožní ovladače pro manipulaci s lůžkem – min. výškové nastavení lůžka, laterální náklon |  |  |  |
| 1.22 | kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků |  |  |  |
| 1.23 | Jednoduše ovladatelný motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad |  |  |  |
| 1.24 | vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  |  |
| 1.25 | systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |  |
| 1.26 | postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |
| 1.27 | zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu |  |  |  |
| 1.28 | automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |  |  |
| 1.29 | svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |  |  |
| 1.30 | přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |  |
| 1.31 | možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.32 | hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |  |
| 1.33 | infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný |  |  |  |
| 1.34 | držák močové lahve |  |  |  |

| Pasivní antidekubitní matrace, vhodná pro vysoké riziko vzniku dekubitů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |  |
| číslo | specifikace | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 80kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%) |  |  |
| 1.2 | na povrchu jádra vrstva min. 7cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%) |  |  |
| 1.3 | vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%) |  |  |
| 1.4 | všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| 1.5 | jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  |
| 1.6 | tvarově a funkčně kompatibilní s lůžkem |  |  |
| 1.7 | na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace |  |  |
| 1.8 | snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené |  |  |
| 1.9 | materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| 1.10 | výška matrace min. 16 cm |  |  |
| 1.11 | nosnost min. 190 kg |  |  |
| 1.12 | na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Aktivní antidekubitní systém pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů pro lůžko s vyšší nosností |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Pro nejvyšší riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně |  |  |  |
| 1.2 | Šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta – systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší |  |  |  |
| 1.3 | Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod.) |  |  |  |
| 1.4 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  |  |
| 1.6 | Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  |  |
| 1.7 | Senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  |  |
| 1.8 | Možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  |  |
| 1.9 | Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |  |
| 1.10 | Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  |  |
| 1.11 | Dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  |  |
| 1.12 | Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut |  |  |  |
| 1.13 | Rychlé vypuštění pro KPR |  |  |  |
| 1.14 | Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |  |
| 1.15 | Nosnost min. 230 kg |  |  |  |
| 1.16 | Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |  |
| 1.17 | Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |  |
| 1.18 | Potah snadno snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |  |
| 1.19 | Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |  |
| 1.20 | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem s vyšší nosností |  |  |  |
| 1.21 | Výška max. 23 cm |  |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 ks |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku. |  |  |  |
| 1.2 | Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). |  |  |  |
| 1.3 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |  |
| 1.4 | Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv |  |  |  |
| 1.5 | Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm |  |  |  |
| 1.6 | Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí |  |  |  |
| 1.7 | Plastová vložka zásuvky z ABS |  |  |  |
| 1.8 | Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev |  |  |  |
| 1.9 | Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička |  |  |  |
| 1.10 | Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná. |  |  |  |
| 1.11 | Uzamykatelná dvířka s dodávkou 2 klíčů |  |  |  |
| 1.12 | Držák ručníku |  |  |  |
| 1.13 | Korpus stolku díly (stejná barva jako lůžka) |  |  |  |
| 1.14 | Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele |  |  |  |
| 1.15 | Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek |  |  |  |
| 1.16 | Nosnost jídelní desky min. 8 kg |  |  |  |

* V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)