## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Infuzní technika
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 57
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Lineární injekční dávkovače a volumetrické infuzní pumpy pro přesné podávání farmak, vhodné pro použití na jednotkách intenzivní péče. Dokovací stanice pro umístění lineárních dávkovačů a infuzních pump, s instalací na vertikální stativ, s možností přenosu dat do centrálního monitoru.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Dávkovač lineární injekční
Počet kusů: 57 (padesát sedm, 1 ks Chirurgie, 48 ks Interní odd. - JIP, 8 ks Interní odd. - semiintenzivní péče)
Lineární dávkovač, umožňující přesné dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům
Mechanická manipulace s dvířky
Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech min. 5, 10, 20, 50/60 ml
Možnost použití stříkaček min. B.BRAUN Omnifix, FRESENIUS Injectomat, MEDTRONIC Monoject, TERUMO Syringe, uvedených v návodu k použití nabízených lineárních dávkovačů (popis vztahující se ke kompatibilitě s již používanými stříkačkami)
Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček
Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez nutnosti dodatečných rekalibrací)
Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky
Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji
Přesnost dávkování max. ± 2 %
Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
Přímé zadávání parametrů infuze: rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů
Výpočet rychlosti dávky min. v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h
Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující minimálně název, koncentraci, rychlost podávání a objem dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: minimálně rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva
Zobrazení názvu léčiva v délce min. 18 znaků
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání
Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice
Plná lokalizace všech funkcí přístroje a veškerých textů na displeji v českém jazyce
Upevnění samostatného přístroje na infuzní stojan, eurolištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu
Optické a zvukové alarmy různých úrovní
Alarmy v rozsahu minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz i z integrovaného akumulátoru
Kapacita integrovaného akumulátoru min. 10 hod provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod (ve sloupci "Hodnota / Popis" uveďte kapacitu vztaženou k rychlosti 5ml/hod)
Automatické dobíjení integrovaného akumulátoru
Nepřerušené dávkování při přechodu na akumulátorový zdroj energie, nebo při přechodu z akumulátorového provozu na napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Interval bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 375/2022 Sb. minimálně 2 roky
Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů
Stupeň krytí minimálně IPX2, chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze
Pohotovostní režim
Vícerychlostní režim KVO
Technické řešení přístroje musí zabránit podání nechtěného bolusu
Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi
V rámci dodávky ke každému přístroji je minimálně:
- napájecí kabel 230V
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu
- transportní madlo
2) Pumpa infuzní
Počet kusů: 10 (deset, 2 ks Chirurgie, 8 ks Interní odd. - semiintenzivní péče)
Infuzní pumpa, umožňující přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů
Mechanická manipulace s dvířky
Infuzní sety bezpečnostní se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin
Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze
Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu
Přesnost dávkování max. ± 5 %
Detekce vzduchu v systému
Přímé zadávání parametrů infuze: rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů
Výpočet rychlosti dávky min. v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h
Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující minimálně název, koncentraci, rychlost podávání a objem dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: minimálně rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva
Zobrazení názvu léčiva v délce min. 18 znaků
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání
Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice
Plná lokalizace všech funkcí přístroje a veškerých textů na displeji v českém jazyce
Upevnění samostatného přístroje na infuzní stojan, eurolištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu
Optické a zvukové alarmy různých úrovní
Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu
Alarmy v rozsahu minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz i z integrovaného akumulátoru
Kapacita integrovaného akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h (ve sloupci "Hodnota / Popis" uveďte kapacitu vztaženou k rychlosti 25ml/hod)
Automatické dobíjení integrovaného akumulátoru
Nepřerušené dávkování při přechodu na akumulátorový zdroj energie, nebo při přechodu z akumulátorového provozu na napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Interval bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 375/2022 Sb. minimálně 2 roky
Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů
Stupeň krytí minimálně IPX2, chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze
Pohotovostní režim
Vícerychlostní režim KVO
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje
Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve)
Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje, uživatelsky vizuálně kontrolovatelná
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi
V rámci dodávky ke každému přístroji je minimálně:
- napájecí kabel 230V
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu
- transportní madlo
3) Dokovací stanice
Počet kusů: 16 (šestnáct, 12 ks Interní odd. - JIP, 4 ks Interní odd. - semiintenzivní péče)
Zařízení, sloužící k zapojení kombinace lineárních dávkovačů a infuzních pump do sestavy a zajištění společného napájení, možnost monitorace přístrojů a programování těchto přístrojů
Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu: min. 6
Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje - infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače
Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji
Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice
Přenos dat o stavu připojených přístrojů do centrálního monitorovacího systému a do NIS přes pevnou datovou síť a Wi-Fi síť bez nutnosti dokoupení dalšího HW zařízení (dokovací stanice musí umožnit budoucí datovou komunikaci s centrální monitorovací stanicí prostřednictvím HW, dodaného a instalovaného v rámci této dodávky). Centrální monitorovací stanice není součástí této dodávky.
Upevnění dokovací stanice na svislou tyč i na eurolištu
Napájení stanice prostřednictvím jednoho kabelu 230 V
V rámci dodávky ke každému přístroji je minimálně:
- napájecí kabel 230V
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá účastník, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení