## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Systém pro ohřev a chlazení pacienta
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 27
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro řízený teplotní management („Targeted Temperature Management“) pacienta.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 4 (čtyři, 3 ks ARO, 1 ks Interní odd. - JIP)
Automatický, intuitivně ovládaný systém, určený k terapeutickému řízení a monitorování teploty pacienta
Mobilní systém se snadnou manipulací
Ovládání prostřednictvím ovládacích prvků / displeje na přístroji
Min. tři individuálně monitorované vodní okruhy
Automatické udržení teploty pacienta v rozmezí min. 32,0°C - 38,0°C
Rozsah nastavení ovládání teploty vody: min. 4,0°C - 40,0°C
Řízení teploty pacienta neinvazivně přes povrch těla pacienta
Funkce: hypotermie, normotermie, manuální nastavení teploty
Regulace nastavené teploty s krokem max. 0,1 °C
Automatické udržení teploty v nastaveném rozmezí
Funkce automatického snížení teploty na nastavenou hodnotu
Automatický režim zahřívání pacienta s nastavitelnou rychlostí ohřevu
Alarmy pro vysokou a nízkou teplotu pacienta a vody
Zvukový a grafický alarm při odchylce od nastavené teploty
Snímání povrchové a vnitřní teploty pacienta prostřednictvím min. 2 nezávislých teplotních senzorů
Funkce pro záznam průběhu terapie
Externí výstup dat
Cirkulující kapalina: sterilní destilovaná voda, nebo destilovaná voda, přefiltrovaná filtrem o velikosti max. 0,22 µm
Vyjímatelná nádrž na vodu
Průtok vody v každém okruhu min. 1,2 l/min
Systém filtrace vzduchu ve vodním okruhu, zabraňující úniku mikrobů do životního prostředí
Přístroj neaerosolizuje mikroby ze svého vodního systému
Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz
Funkční sady - celé soupravy zábalových kompletů z netkaného materiálu pro jemný, přilnavý, neadhezivní kontakt s pokožkou pro větší celkový komfort a prevenci dekubitů
Funkční komplet z netkaného materiálu se skládá z min. 3 samostatně použitelných částí s nezávislými vodními okruhy a obsahuje minimálně vestu na hrudník a nožní zábaly pro levou a pravou nohu
Příslušenství
Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení