## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: RTG skiagrafie DR
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 94
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální, plně digitální skiagrafický komplet, pracující v bezfilmovém prostředí, s umístěním rentgenky na stropním závěsu, s vysokou kvalitou snímků a nízkou dávkou záření pro pacienta, umožňující skiagrafické projekce ležících, sedících i stojících pacientů všech věkových skupin, s volným přístupem k pacientovi ze všech stran.
Technická specifikace
Vysokofrekvenční rtg generátor
Výkon min. 80 kW
Mikroprocesorové řízení
Rozsah kV min. 40 -150
Rozsah mA min. 25 - 800
Rozsah mAs min. 0,1 - 800
Doba expozice v rozsahu min. 0,001 - 6,3 s
Programovatelná orgánová automatika s min. 100 anatomickými předvolbami
Ruční nastavení expozice min. dvoubodové (kV, mAs)
Expoziční automatika AEC - expoziční automat pro dvě 3-doménové komůrky (pro elevační stůl a vertigraf)
Uživatelské rozhraní kompletně v českém jazyce vč. online nápovědy
Systém měření dávky
DAP-metr jako integrovaná součást primární clony
Přenos informace o dávce do RIS/PACS zadavatele
Rentgenka
Umístění na pojízdném teleskopickém stropním závěsu
Tepelná kapacita anody min. 400 kHU
Malé ohnisko - velikost max. 0,6 mm
Velké ohnisko - velikost max. 1,2 mm
Expoziční napětí min. 150 kV
Dosažitelná tepelná kapacita celého zářiče (rentgenka + kryt) min. 2 MHU
Primární clona
Manuální i motorické nastavení, umožňující automatickou i manuální kolimaci primárního svazku
Světelný paprsek pro znázornění nastaveného zorného pole
Laserový zaměřovač
Motorická selekce přídavné filtrace, umožňující uložení do programových pozic
Stropní závěs držáku rentgenky
Motorizace všech pohybů se zajištěním maximální flexibility
Zařízení musí umožňovat přesné docentrování (nastavení polohy) manuálně
Podélný pohyb ramena rentgenky min. 3400 mm
Příčný pohyb ramena rentgenky min. 2700 mm
Vertikální pohyb rentgenky motorizovaný i manuální v rozsahu min. 1600 mm
Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. ±180°
Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. +135°/-180°
Elektromagnetická aretace pohybu
Dálkový ovladač pohybu stropního závěsu
Integrovaný barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 12", umožňující kontrolu a změnu expozičních parametrů, se zobrazením dat pacienta
Rychlost motorizovaného pohybu stropního závěsu v podélném, příčném i vertikálním směru min. 0,3 m/s
Elevační stůl
Stacionární provedení s motoricky nastavitelnou výškou pracovní plochy
Plovoucí pohyblivá deska min. 2420 x 800 mm
Podélný pohyb desky stolu min. 1200 mm s příčným pohybem min. 260 mm
Vertikální pohyb stolu min. 375 mm s nejnižší pozicí desky max. 555 mm nad úrovní podlahy
Nosnost min. 300 kg
Min. 3 měřicí pole pro AEC
Sekundární clona s velmi jemnou mřížkou a ohniskovou vzdáleností v rozmezí 1000 - 1200 mm
Nožní ovladač pohybů stolu minimálně na straně blíže k ovladovně
Vertigraf s bucky clonou
Výškově stavitelný stativ pro snímkování min. lebky, hrudníku, páteře, kolene a kotníku stojících nebo sedících pacientů
Vertikální pohyb min. 1450 mm s nejkratší vzdáleností horizontálního paprsku v ose detektoru od úrovně podlahy max. 340 mm
Ohnisková vzdálenost vertigraf - rentgenka min. 1000 mm
Sklápění v rozmezí min. -20° až +90°
Min. 3 měřicí pole pro AEC
Sekundární clony s velmi jemnou mřížkou a ohniskovou vzdáleností: 1ks v rozmezí 1400 - 1500 mm, 1ks v rozmezí 1000 - 1200 mm
Automatické nastavení detektoru do předem definovaných pozic dle typu vyšetření
Detektory
Dva digitální ploché detektory:
- 1ks s aktivní plochou min. 420x415 mm v elevačním stole, mobilní
- 1ks s aktivní plochou min. 420x415 mm ve vertigrafu, pevně integrovaný
Hmotnost mobilního detektoru max. 4,5 kg vč. akumulátoru
Velikost pixelu obou detektorů max. 140 µm
A/D konverze min. 16 bitů
Konverzní materiál: CsI
Doba náhledu na snímek od okamžiku expozice max. 5s u obou detektorů
Napájení mobilního detektoru prostřednictvím výměnných akumulátorů pro zajištění nepřetržitého nezávislého provozu detektoru; kapacita akumulátoru min. pro 300 snímků na jedno nabití; min. 2ks akumulátorů a min. 1ks nabíječky pro mobilní detektor jako součást dodávky; nabíjení mobilního detektoru, umístěného v elevačním stole, musí být zároveň zajištěno integrovaným nabíjecím systémem, umístěným přímo v elevačním stole
Konstrukční provedení mobilního detektoru v elevačním stole přizpůsobené zvýšenému mechanickému namáhání, odolné proti vniknutí tělesných tekutin a proti působení dezinfekce (stupeň krytí min. IP57), nosnost min. 150 kg hmotnosti rovnoměrně rozložené po ploše detektoru
Přenos dat z pevně integrovaného detektoru do ovládací stanice buď prostřednictvím kabeláže, nebo bezdrátově pomocí lokální Wi-Fi sítě, nebo kombinací obou variant, přičemž dodávka, instalace a zprovoznění všech komponentů této sítě je součástí dodávky. Přenos dat z mobilního detektoru, umístěného v elevačním stole, do ovládací stanice musí být zajištěn bezdrátově pomocí lokální Wi-Fi sítě a zároveň může být zajištěn i prostřednictvím kabeláže, přičemž dodávka, instalace a zprovoznění všech komponentů této sítě je součástí dodávky.
Plná kompatibilita systému se stávajícím mobilním detektorem CARESTREAM DRX Plus 3543C, provozovaným zadavatelem na hlavním pracovišti DR skiagrafie (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 20 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 100%
Další funkce systému
AutoPositioning - automatické motorizované nastavení vzájemné polohy zářiče a detektoru do předem definovaných pozic dle typu vyšetření současně v min. 5 osách, počet paměťových pozic min. 100
AutoTracking - automatické obousměrné motorizované sledování a udržování centrace svazku rentgenka - detektor (detektor reaguje na změny pozice rentgenky a rentgenka následuje pohyb a sklon detektoru)
Automatické udržování a zobrazování konstantní ohniskové vzdálenosti rentgenka - detektor (SID)
Ovládací (akviziční) pracovní stanice
Integrovaná pracovní stanice pro ovládání systému, prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat, odesílání snímků do PACS zadavatele, stahování pacientských dat z PACS zadavatele
LCD displej s úhlopříčkou min. 23" a vysokým rozlišením min. 1920x1080 px
LCD displej lze ovládat dotykem
Uživatelské prostředí s grafickým rozhraním, v českém jazyce vč. online nápovědy
Paměť pro uložení min. 5000 snímků v plném rozlišení
SW nástroje pro digitální zpracování obrazu včetně postprocessingu v min. rozsahu: úprava jasu a kontrastu, rotace, zvětšování, filtrace, zvýraznění hran a okrajů, grafické i písemné anotace, inverze obrazu, indikace a registrace dávky pacienta
SW nástroje pro automatickou optimalizaci obrazu podle předvolených anatomických definic snímkované oblasti
SW nebo orgánové předvolby pro snímkování dětských pacientů (součástí musí být předvolby expozičních parametrů pro tuto věkovou skupinu s možností následné manuální úpravy laborantem)
SW nástroje pro sledování a report informací o dávce záření a expozičních parametrech ve formátu DICOM do PACS
SW nástroje pro vzdálenou správu a servis
Možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat
Min. rozsah DICOM protokolů aktuální verze: Modality Worklist, MPPS, Storage, Storage Commitment, Send, Receive, Print, Media (záznam snímků na CD/DVD)
Export snímků ve formátu DICOM na CD/DVD (vč. DICOM prohlížeče)
Export snímků v běžných grafických formátech (např. JPEG nebo TIFF, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Záložní zdroj napájení (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. však 20 minut
Příslušenství kompletu
Madla pro vertigraf - projekce PA (posteroanteriorní - zadopřední) a LAT (boční)
Odnímatelná pacientská madla k elevačnímu stolu
Pacientský kompresní pás s ukotvením k elevačnímu stolu
Držák detektoru k elevačnímu stolu pro snímky horizontálním paprskem
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 3 pracovních dnů před započetím instalačních prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., RIS), vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v délce trvání min. tří pracovních dnů po 8 hodinách, v českém jazyce
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech vyšetřovny a ovladovny skiagrafie na odd. RDG (místnosti č. E.1.11 a E.1.10).
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Prohlášení o shodě musí být vydáno výrobcem na nabízené zařízení jako celek (dílčí prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty systému nejsou přípustná).
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení