„Pořízení kostního denzitometru pro ONN a. s.“

Technická specifikace

Předmětem plnění je dodávka celotělového rentgenového denzitometru (DXA; Dual energy rentgenová absorpciometrie) pro:

- stanovení denzity kostního minerálu, trabekulární kostní skóre, tělesné složení, vertebral assessment (vizuální analýza obratlů), hip structure analysis

- diagnostika osteoporózy a hodnocení rizika zlomenin, diagnostika sarkopenie, monitorování léčby osteoporózy Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené:

- Technické podmínky:

| Název přístroje: |  |
| --- | --- |
| (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model, výrobce) |  |
| Technické podmínky/parametry, funkce Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny žluté řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních Splňuje / Nesplňuje) |
| Hardwarové požadavky a technika a snímání: |  |
| - DXA technika snímání |  |
| - pevné C-rameno |  |
| - RTG zářič, záruka alespoň 5 let |  |
| - RTG zářič zajišťující dobré výsledky i při snímání velmi obézních pacientů (napětí zářiče 100/140 kVp) |  |
| - vysoká hustota detektorového pole (min. 128 sensorů) zajišťující vysokou kvalitu prováděného snímku VFA |  |
| - jednoprůchodové, izocentrickým vějířovitým svazkem prováděné snímání, |  |
| - technika snímání musí zajistit vysokou porovnatelnost opakovaných měření (Precision i Accuracy max. SD 1 %) |  |
| - konstantní doba snímání pro jednotlivé typy scanů nezávislá na hmotnosti a tloušťce pacienta |  |
| - rychlost provedení snímku AP páteře a kyčle do 30 sec |  |
| - rychlost provedení snímku celého těla do 7 min |  |
| - rychlost provedení snímku AFF a VFA do 15 sec |  |
| - interní referenční systém pro samočinnou kalibraci přístroje „pixel by pixel“ |  |
| - možnost provádět repozici snímku pomocí počítače |  |
| - laserový kříž pro nastavení správné polohy pacienta |  |
| - přehledné fotografické znázornění polohy pacienta na monitoru |  |
| - vzdálenost RTG zářiče od vyšetřovacího stolu zajišťující dostatečný prostor pro polohování obézních pacientů min. 60 cm |  |
| - zatížitelnost stolu min. 200 kg |  |
| Ovládání konzole kostního denzitometru (minimální konfigurace): |  |
| - výkonný počítač na bázi CPU Intel Core i5 nebo i7 – min 3,0 GHz |  |
| - operační systém Windows 10 Professional |  |
| - software pro ovládání denzitometru kompatibilní s OS Win 10 Pro |  |
| - síťová karta |  |
| - možnost archivace snímků na libovolné externí medium (USB disk, CD/RW…apod) |  |
| - LCD monitor - uhlopříčka min 21“ |  |
| Záložní zdroj UPS |  |
| - zdroj pro případ výpadku sítě pro další možnost provozu denzitometru a možnost legálního ukončení práce na denzitometru |  |
| - zálohovací doba UPS min. 7 min. |  |
| Kontrola kvality, zkoušky: |  |
| - stabilní anthropomorphický fantom lumbální páteře pro provádění denní kontroly kvality bude součástí standardní konfigurace |  |
| - automatická denní procedura nahrazuje zkoušky provozní stálosti, |  |
| - možnost stanovení a grafického znázornění trendu grafu QC |  |
| - možnost tisku grafů QC |  |
| Klinické aplikace a softwarove požadavky: |  |
| - automatická analýza snímků AP lumbální páteře a kyčle |  |
| - snímek a analýza laterální páteře |  |
| - kvantitativní morfometrie |  |
| - automatická „low density“ pro páteř a kyčel |  |
| - možnost vyšetření skoliotické páteře |  |
| - software pro stanovení HSA (Hip Structure Analysis) |  |
| - software pro výpočet trabekulárního kostního skóre (TBS) |  |
| - software pro stanovení množství viscerálního tuku |  |
| - analýza složení těla (BCA - Body Composition Analysis; BMD) |  |
| - referenční křivky NHANES III a NHANES IV |  |
| - referenční data dle věku (3 – 109 let), pohlaví a etnické skupiny |  |
| - analýza pediatrické páteře, kyčlí, předloktí a celého těla |  |
| - možnost adjustace výsledků pediatrických pacientů vzhledem k výšce nebo kostnímu věku dítěte |  |
| - náhledový snímek při snímání pro kontrolu polohy pacienta („base line scan“) |  |
| - možnost provedení snímku obou kyčelních kloubů současně – tzv. „Dual Hip“ snímek a analýza |  |
| - snímek a analýza AP lumbální páteře |  |
| - snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý) |  |
| - snímek a analýza předloktí (pravý, levý) |  |
| - možnost provedení snímku VFA včetně kvantitativní morfometrie páteře v jednoenergetickém snímacím modu |  |
| - možnost provedení snímku libovolné oblasti zájmu -tzv. „general region of interest“ |  |
| - kolorované zobrazení měkkých tkání (tuková tkáň, netuková tkáň, kost) |  |
| - jedno-energetický snímek o vysokém rozlišení pro zobrazení atypických zlomenin femuru (AFF) |  |
| - komparace snímků umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočet trendových parametrů vůči všem historickým snímkům |  |
| - výpočet rizika fraktury s desetiletou predikcí (hlavní zlomenina, zlomenina kyčle) podle algoritmu FRAX (databáze vycházející z české populace) |  |
| - správa databáze pacientů, možnost tvorby vlastní referenční databáze |  |
| - možnost programového i přístrojového upgrade |  |
| - nástroje pro tvorbu zpráv, jejich export do formátu MS Word |  |
| - propojení s PACS (DICOM 3), Modality Worklist |  |
| - propojení s NIS (HL7, IHE, QDR Network) |  |
| - tiskový výstup BMD kompatibilní se standardem ISCD |  |

- Kompatibilita:

- Možnost přenosu dat pacientů léčených v Osteocentru FN Hradec Králové.

- Prostorové a instalační nároky/ omezení:

- Zařízení se musí vejít do místnosti o rozměrech - šířka 3,5 m a délka 4,5 m, hmotnost max. 400 kg.

- Součástí dodání (obsažené v ceně):

- Doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště

- Instalace, uvedení do provozu autorizovaným technikem

- Předvedení přístroje, provedení funkční a přejímací zkoušky; provedení měření rozptýleného záření

- Instruktáž dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích (§61 – platí pro AIZP, ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce, musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy

- Dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze či uživatelskou příručku v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

- Pravidelné prohlídky, validace, revize a provádění oprav:

- Pravidelná BTK a preventivní prohlídka bude zajištěna 1x ročně v rámci záruky bezplatně

- Odstraňování poruch a výměna poškozených dílů v rámci záruky bezplatně

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení

- Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k distribuci a servisu zařízení

- Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě

- Doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích)

- Doklad SÚKL o notifikaci ZP dle z. č. 375/2022 Sb. (pokud je nabízený přístroj zdravotnický prostředek)

- Kompletní požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií