## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Přístroj pro kontinuální dialýzu
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 34
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | Požadavky | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj pro akutní náhradu funkce ledvin s možností citrátové i heparinové antikoagulace.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva, ARO - lůžka)
Kontinuální venovenózní hemofiltrace (CVVH)
Kontinuální venovenózní hemodialýza (CVVHD)
Vysokoobjemová kontinuální venovenózní hemofiltrace (HV-CVVH)
Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace (CVVHDF), během terapie možnost přejít na CVVH, CVVHD nebo zpět na CVVHDF (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Membránová plazmaferéza (TPE)
Komunikace s obsluhou v českém jazyce
Jednoduchá údržba, skladování a převážení přístroje
Jednoduchá obsluha a snadné a rychlé setování, grafická a textová nápověda, navádění uživatele po krocích v průběhu terapie
Ovládání prostřednictvím dotykového monitoru, zobrazujícího údaje o terapii, grafické zobrazení provozních tlaků
Barevné a tvarové rozlišení koncových konektorů u vaků a setů, pumpových segmentů, ke snížení rizika záměny roztoků při terapii a s bezpečnostním prvkem u citrátových setů (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Zobrazení časů do výměny jednotlivých roztoků a filtrátu
Paměť událostí a vývoje bilancování
Možnost jednoduchého přerušení terapie - odpojení pacienta a následné pokračování v terapii bez nutnosti výměny setu na dobu min. 4 hodiny
Automatický test přístroje před jeho použitím v délce trvání max. 10 min
Optická detekce typu kazety
Automatické plnění a proplachování setů při přípravě terapie
Automatické bilancování tekutin, odchylka bilancování max. +/- 1%
Měření provozních tlaků
Zobrazení provozních tlaků (arteriální, venózní, TMP, před filtrem) číselně, graficky a graf průběhu
Hlášení nepřipojení nebo neprůchodnosti snímačů provozních tlaků
Detektor úniku krve
Detektor vzduchu v návratové části mimotělního okruhu
Možnost použití odlišných substitučních a dialyzačních roztoků v terapii
SW integrovaný ohřívač substitučního a dialyzačního roztoku
Dva nezávislé softwarově integrované ohřívače substitučního a dialyzačního roztoku s regulací (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Možnost výměny samotného filtru nebo celého setu v průběhu terapie
Váhy pro dialyzační / substituční roztoky min. 20kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Spotřební materiál v kompletních sadách bez obsahu DEHP (ftalátů) se syntetickou, parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Plně automatizovaná SW integrovaná citrátová antikoagulace min. u terapií CVVHD a CVVHDF
Sety pro citrátový a kalciový antikoagulační roztok integrovány v kitu/kazetě
Možnost použít 4% citrát pro citrátovou antikoagulaci
Integrovaný lineární dávkovač pro heparinovou antikoagulaci, použitelný po celou dobu terapie u všech heparinových i citrátových terapií
Nastavení koncentrace citrátu a kalcia v mmol/l
Automatický přepočet dávkování a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie
Podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítán v celkové bilanci tekutin
Možnost změny z citrátové antikoagulace na heparinovou bez nutné výměny setu a dialyzátoru nebo ukončení celé terapie (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 3 body dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA6 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 10%
Kontinuální podávání citrátu po celou dobu chodu krevní pumpy i při výměně roztoků s bezpečnostním prvkem automatického nastavení časového intervalu pro vypnutí citrátové pumpy (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA7 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 15%
Manipulace s přístrojem během terapie, aniž by došlo k narušení bilancování roztoků a antikoagulace
Odstraňování CO2 při CRRT, validovaná terapie
Možnost propojit CRRT s adsorbérem cytokinů, bakteriálních toxinů
Vestavěný záložní akumulátor pro minimálně 15 min nouzového provozu, nepřerušený provoz při výpadku el. energie
Příslušenství
Základní příslušenství (mimo spotřebního materiálu) pro zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového odd. ARO.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení