## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Systém videoendoskopický
Část 1: Videoendoskopický systém pro interní oddělení
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 85
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Videoendoskopický systém pro mezioborovou jednotku intenzivní péče v návaznosti na urgentní příjem v pavilonu interních oborů pro provádění endoskopie trávicí trubice, určený pro provádění gastroskopií a kolonoskopií.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Videoendoskopický procesor s integrovaným zdrojem světla
Celkový počet: 1ks (jeden)
Videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii, umožňující činnost flexibilních videoendoskopů s požadovanými parametry
Zobrazovací systém pro barevný CMOS nebo barevný CCD čip, umístěný v připojeném endoskopu
Endoskopický obraz - celoplošné zobrazení min. v kvalitě HDTV 1080 a možný elektronický zoom
Dopočítání endoskopického obrazu do rozlišení 4K
Integrovaný systém pro vodu a vzduch
Vyvážení bílé
Ovládání funkce zmrazení obrazu z endoskopu, klávesnice, pedálu
Uživatelské rozhraní videoprocesoru v ČJ
Individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení
Zobrazení údajů o pacientovi a připojeném endoskopu na monitoru
Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení - pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu
Archivace:
- DICOM rozhraní digitálně přes Ethernet
- USB pro lokální uložení pořízených snímků
Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)
2) Terapeutický videokolonoskop
Celkový počet: 1ks (jeden)
Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.
Technické řešení selektivního osvětlení tkáně úzkopásmovým zobrazením, které bude založené na hardwarovém principu, nikoliv na softwarové úpravě obrazu tak, aby bylo docíleno reálného obrazu sliznice pro precizní zobrazení s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu min. HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:
- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
- endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu, umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
- nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu v min. třech krocích
- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů
- min. tři světlovodné kanály
Optický systém:
- zorné pole min. 170°
- směr pohledu: přímý pohled
- hloubka pole v rozsahu min. 2,0 - 100,0 mm
- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm (v Normal módu)
Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti v min. dvou módech:
- Normální - hloubka pole v rozsahu min. 5,0 - 100,0 mm
- Blízký - hloubka pole v rozsahu min. 2,0 - 6,0 mm
Zaváděcí tubus:
- zevní průměr distálního konce max. 13,2 mm
- zevní průměr tubusu max. 12,8 mm
- pracovní délka min. 1680,0 mm
- celková délka max. 2005,0 mm
- pracovní kanál - vnitřní průměr min. 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
- nahoru min. 180°
- dolů min. 180°
- doprava min. 160°
- doleva min. 160°
Přídavný oplachový kanál
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
3) Pediatrický videokolonoskop
Celkový počet: 1ks (jeden)
Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod., z toho důvodu musí být vybaven takovým souborem technologických vlastností zaváděcího tubusu, které umožní citlivé zavádění přístroje
Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit v kolon a rektu zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
Zobrazovací systém endoskopu: barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.
Technologie tubusu pro citlivé zavádění
Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
Bending, umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva
Připojení k endoskopické věži:
- jednoduché připojení endoskopu k videořetězci bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu
Optický systém:
- zorné pole min. 140°
- směr pohledu: přímý pohled
- hloubka ostrosti v rozsahu min. 2 -100 mm
- minimální pozorovací vzdálenost 3 mm od distálního konce
Zaváděcí tubus:
- zevní průměr distálního konce max. 9,7 mm
- zevní průměr tubusu max. 9,5 mm
- pracovní délka max. 1680 mm
- celková délka max. 2000 mm
- pracovní kanál: vnitřní průměr min. 3,2 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
- nahoru min. 180°
- dolů min. 180°
- doprava min. 160°
- doleva min. 160°
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
4) Terapeutický videogastroskop
Celkový počet: 1ks (jeden)
Přístroj umožňující provedení diagnostiku a terapii v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů
Zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto bude možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod. Připojení endoskopu k videosystému pouze prostřednictvím zcela vodotěsného konektoru bez použití jakéhokoliv typu krytu nebo jiného zařízení zamezujícího vniknutí vlhkosti nebo tekutiny do přístroje přes připojovací konektor.
Zobrazovací systém endoskopu: barevný CCD čip s rozlišením min. HDTV 1080/50i.
Optický systém:
- zorné pole min. 140°
- směr pohledu: přímý pohled
- požadovaná hloubka ostrosti: min. rozsah 2 - 100 mm
- minimální pozorovací vzdálenost 3 mm od distálního konce
Zaváděcí tubus:
- zevní průměr distálního konce max. 10,0 mm
- zevní průměr tubusu max. 11,0 mm
- pracovní délka min. 1030 mm
- celková délka max. 1345 mm
- pracovní kanál - vnitřní průměr min. 3,7 mm
Ohybová část - rozsah angulace:
- nahoru min. 210°
- dolů min. 90°
- doprava min. 100°
- doleva min. 100°
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy
Kompatibilita - plně s nabízeným videosystémem a rovněž se stávajícím videoendoskopickým vybavením OLYMPUS oddělení gastroenterologie
5) Oplachová vodní peristaltická pumpa
Celkový počet: 1ks (jeden)
Možnost připojení k pracovnímu kanálu i ke zvláštnímu oplachovému kanálu endoskopu
Průtok min. 230 ml/min.
Ovládání přímo z endoskopu nebo prostřednictvím nožního pedálu
Pedálový nožní ovladač jako součást dodávky
Možnost používání resterilizovatelných nebo jednorázových (včetně denních) hadicových setů
Min. 5ks resterilizovatelných hadicových setů, nebo min. 10ks jednorázových hadicových setů jako součást dodávky
6) Elektrochirurgická jednotka
Celkový počet: 1ks (jeden)
VF výkon min. 120W v monopolárním i bipolárním režimu
Procesorové řízení s programovatelnými funkcemi
Automatická regulace výstupního výkonu dle charakteru tkáně
Monopolární a bipolární režimy pro řezání a koagulaci
Uživatelsky programovatelné nastavení
Displej dotykový
Ovládání pomocí bezdrátového nožního pedálu
Základní frekvence 430 kHz +/- 20%
Požadované základní příslušenství:
1ks dvojitý nožní pedál pro řez a koagulaci, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1ks gumová neutrální elektroda + min. 1ks pacientský kabel k neutrální elektrodě
Min. 50ks jednorázových dělených bezpečnostních neutrálních elektrod s ekvipotenciální ochranou + min. 1ks pacientský kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám
7) Regulátor pro insuflaci CO2
Celkový počet: 1ks (jeden)
Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech
Zdrojový tlak nastavitelný min. ve třech krocích
Zdroj CO2 pro medicinální použití - tlaková lahev
Min. 2ks resterilizovatelných vysokoprůtokových insuflačních hadic, nebo min. 10ks denních setů vysokoprůtokových insuflačních hadic jako součást dodávky
Min. 1ks hadice pro připojení lahve s CO2 (DIN) jako součást dodávky
8) Monitor zobrazovací
Celkový počet: 1ks (jeden)
Certifikovaný medicínský monitor, kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy
Úhlopříčka displeje min. 32“, poměr stran 16:9
Rozlišení obrazu monitoru min. 4K UHD (3840 x 2160 px)
Umožnění duplikace 4K/HD videosignálu tak, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP, na druhý monitor nebo záznamové zařízení
V případě připojení dalšího obrazového zdroje umožnění použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti
Kontrast min. 1000:1
Svítivost min. 300 cd/m2
Zobrazovací úhel min. 178°
Antireflexní úprava
Min. 2 různé grafické vstupy, kompatibilní s nabízeným videoprocesorem
9) Endoskopický přístrojový vozík
Celkový počet: 1ks (jeden)
Pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
Integrovaný oddělovací transformátor a přepěťová ochrana zásuvek 230V
4 kolečka, z toho min. 2 bržděná
Antistatická povrchová úprava
Integrované příslušenství:
- zásuvky 230V pro napájení přístrojů
- zásuvka na klávesnici pro ovládání videoprocesoru
- kloubový pohyblivý a nastavitelný držák monitoru
- držák pro min. dva flexibilní endoskopy
- držák na lahev CO2
- manipulační madla
10) Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů
Celkový počet: 1ks (jeden)
Zařízení pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po jejich dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti jejich následné redezinfekce
Pevný závěsný systém pro vertikální zavěšení min. 8 ks flexibilních endoskopů
Vnitřní sušení endoskopů prostřednictvím nepřetržitě vháněného medicinálního vzduchu z externího zdroje o tlaku v rozmezí min. 3 - 5 bar, příp. z integrovaného zdroje tlakového vzduchu medicinální kvality, do interních kanálů endoskopů
Vnější sušení endoskopů prostřednictvím vzduchu pokojové teploty, přiváděného integrovaným ventilátorem, bez nutnosti použití přídavného topného systému
Ovládání prostřednictvím panelu s dotykovým displejem a vlastní IP adresou s možností nastavení doby sušení, s identifikací uživatele (min. 20 uživatelů), s identifikací vloženého endoskopu, se zobrazením zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop samostatně, se zobrazením chybových hlášení a akustickým alarmem chybových stavů (např. otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před vysušením apod.)
Možnost skladování endoskopů po dobu min. 160 hodin
Datová komunikace se stávajícím archivačním systémem OLYMPUS EndoBase, obsahujícím SW OLYMPUS EndoAlpha a umístěným na endoskopickém pracovišti gastroenterologie zadavatele, který tvoří součást stávajícího funkčního celku, dále tvořeného dvěma videoendoskopickými systémy OLYMPUS, jednou rozšířenou sušicí skříní endoskopů OLYMPUS a třemi dezinfektory flexibilních endoskopů OLYMPUS (dodávka potřebného elektroinstalačního materiálu (kabeláž, konektory apod.) musí být součástí dodávky)
Maximální vnější rozměry z důvodu prostorového umístění: V= 2500 mm, Š= 1300 mm, H= 500 mm
Plná kompatibilita s endoskopy, popsanými výše, a dále se stávajícími endoskopy zadavatele: OLYMPUS GIF-Q165 OLYMPUS GIF-H185 OLYMPUS GIF-1TH190 OLYMPUS CF-Q165L OLYMPUS CF-H185L OLYMPUS CF-HQ190L OLYMPUS BF-TE2 OLYMPUS BF-1T60 tj. součástí dodávky musí být všechny nezbytné adaptéry a další komponenty, nutné pro umístění, identifikaci a procesování výše popsaných endoskopů v tomto zařízení
11) Příslušenství systému
Elektrické napájecí a propojovací kabely, adaptéry, hadicové sety, filtry a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech interní JIP, sušicí skříň v Pavilonu operačních oborů, místnost č. CH.P.43.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení