## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Ventilační a nebulizační technika
Část 1: Ventilátory pro invazivní a neinvazivní UPV
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 55
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Ventilátory pro umělou plicní ventilaci, určené pro pacienty o tělesné hmotnosti minimálně od 1,5 kg s rozsahem dechového objemu v rozsahu min. 2 - 2500ml. Konstrukce přístrojů umožňuje použití jak v rámci intenzivní péče, tak i transport pacientů v rámci nemocnice.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 10 (deset, 8 ks ARO - lůžka, 2 ks Interní - JIP)
Rozsah pacientů: novorozenci až dospělí (min. do 250kg)
Automatická kompenzace pacientského okruhu
Trvalé zobrazení skutečného inspiračního a exspiračního objemu a minutové ventilace
Obrazovka s úhlopříčkou o velikosti min. 15"
Možnost oddělení ovládacího monitoru od samotného ventilátoru a umístění s prodlužovacím kabelem dostatečné délky pro možnost umístit monitor mimo box a ovládat ventilátor bez nutnosti vstupu na pacientský box (ochrana personálu při infekčních pacientech)
Ventilační režimy
Tlakově řízená ventilace
Objemově řízená ventilace
Neinvazivní tlakově řízená ventilace
Tlaková podpora
Objemová podpora
Konstantní pozitivní tlak (CPAP)
Neinvazivní tlakově podporovaná ventilace
Spontánní (tlakově podporovaná) ventilace na 2 úrovních tlaku "BIPAP, BiVent"
Automatický režim pro pacienty s i bez dechové aktivity, přepíná mezi řízenou a podporovanou aktivitou v závislosti na triggerování pacienta
Synchronizovaná Intermitentní Mandatorní Ventilace, objemově řízená s tlakovou podporou
Synchronizovaná Intermitentní Mandatorní Ventilace, objemově řízená tlakem kontrolovaná s tlakovou podporou
Technologie využívající nervovou aktivitu pacienta, iniciovanou přímo v dechovém centru, kterou lze ji využít u všech věkových skupin pacientů pouze s ohledem na velikost snímacího katétru
Přístoj umožnuje připojení tzv. HFNO (HFNC) = terapie vysokým průtokem - dodává pacientovi ohřátý a zvlhčený plyn s nastavenou koncentrací kyslíku. Je možné ji zvolit v invazivní i neinvazivní ventilaci.
Další parametry
Rychlé přepnutí do stand-by režimu
Možnost uzamčení obrazovky
Dechová frekvence v rozsahu min. 4 - 120 dechů/min
SIMV frekvence v rozsahu min. 1 - 60 dechů/min
I:E poměr: min. 1:10 - 4:1
Tinsp: min. 0,1 - 5 s
Nastavení inspirační pauzy v čase nebo v %
Tlaková úroveň min. 1 - 95 cm H2O adult
Úroveň PEEP min. 1 - 50 cm H2O
Nastavitelný interval apnoe v rozsahu min. 5 - 45 s
Volba mezi flow trigger a pressure trigger s nastavením citlivosti
Nastavení náběhu a času inspiria
Rychlé přepnutí na 100% O2 stiskem jednoho tlačítka
Nastavení koncentrace O2 v rozsahu min. 21 - 100% s krokem po max. 1%
Manuální spuštění dechu
Inspiratory hold / exspiratory hold
Diference mezi alarmy dle závažnosti - barevné odlišení
Zvukové alarmy + možnost vypnutí zvukového alarmu na max. 120s
SW, prezentující naměřené hodnoty dýchání, plicní mechaniky a výměny plynu při každém dechu.
SW k usnadnění použití recruitment manévru
SW k monitoraci a odlišení poddajnosti hrudní stěny a poddajnosti plic
Monitorované parametry
Dechová frekvence min. 0 - 150 dechů/min
Špičkový tlak v dýchacích cestách min. -40 – +120 cm H2O
Střední hodnota tlaku v dýchacích cestách
Tlak na konci inspirační dechové pauzy
Tlak na konci exspiria
Průtok na konci exspiria
Inspirační dechový objem min. 100 - 2000ml
Inspirační minutový objem min. 0 - 60 l/min
Exspirační dechový objem
Exspirační minutový objem
Ti/Ttot
I : E poměr
P 0.1
Časová konstanta
Měřená koncentrace O2
Připojení ke stávajícím rozvodům medicinálních plynů (O2, medicinální vzduch) - dodavatel MZ Liberec, a.s.
Další příslušenství
Volitelný výběr zobrazovaných parametrů na obrazovce přístroje, možnost současného zobrazení minimálně 3 křivek plicní mechaniky nebo min. 2 smyček
Snímače průběhu tlaků a proudů v pacientském dýchacím systému umístěné v základní jednotce ventilátoru bez externích sensorů
Export parametrů (historie) prostřednictvím připojení do datové sítě, nebo přes USB či jinou srovnatelnou technologii
Záznam trendů, alarmů a změn nastavení s pamětí na minimálně 60 h
Měření O2 bez chemického článku
Vestavěná, na monitoru ventilátoru ovládaná nebulizace pro podávání léků s možností nastavení délky nebulizace min. 5 - 30 min, nebo kontinuálně
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení