## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Ventilační a nebulizační technika
Část 2: Ventilátory transportní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 56
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Transportní ventilátor s možností umístění na lůžko pacienta a umožňující převozy pacienta na UPV v rámci zdravotnického zařízení, např. na specializovaná vyšetření.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva, 1ks ARO - anesteziologie, 1ks Interní odd. - JIP)
Časově, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty, vyžadující plně řízenou a rovněž asistovanou ventilaci
Dechový objem v rozsahu min. 100 - 1200 ml
Ventilační režimy: min. VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP , NIV, PS
Tlaková podpora pro ventilační režimy: min. VC-SIMV, PC-BIPAP a SPN-CPAP
Apnoická ventilace
Integrované, elektronicky nastavitelné řízení PEEP v rozsahu min. 0 - 20 cm H20
Nízká spotřeba medicinálního plynu pro vnitřní řízení, max. 0,5 l/min
Možnost nastavení koncentrace O2 ve vdechované směsi
Provoz na akumulátor min. 4 hod
Monitorace ventilačních parametrů: min. MV, frekvence, poměr I:E, flow, Ppeak, Pmean, Peep, Vt exp.
Alarmová hlášení optická i akustická sledovaných parametrů (min. nízký Paw, vysoký Paw, netěsnosti okruhu, chybné nastavení parametrů, přívod elektrické energie a plynu)
Alarmová hlášení řazena podle jejich významu a akusticky signalizována
Napojení na rozvod medicinálního O2 nebo tlakovou lahev O2
Kompenzace měření tlaku na změnu atmosférického tlaku
Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě
Dobrá čitelnost obrazovky i při přímém osvícení - vysoký kontrast, displej min 4,5"
Ovládání a popisy v českém jazyce
Držák pro zavěšení na lůžko nebo eurolištu ke každému přístroji
Akumulátor s nabíječkou ke každému přístroji
Min. 1ks Testovací plíce ke každému přístroji
Min. 5ks Jednorázový pacientský okruh pro dospělé ke každému přístroji
Min. 5ks Jednorázový pacientský okruh pro děti ke každému přístroji
Min. 2ks Inhalační maska odlišné velikosti pro neinvazivní ventilaci ke každému přístroji
Příslušenství
Základní příslušenství a sada spotřebního materiálu pro zahájení plnohodnotného provozu, není-li podrobněji specifikováno výše
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení