Příloha č. 5

# FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI SPLNĚNÍ

PARAMETRŮ

DODÁVKA A INSTALACE LAPAROSKOPICKÉ VĚŽE PRO CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ ON NÁCHOD A.S.

A)	LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ – 1kus

| - Parametr | - ANO/NE | - Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| Kamera HDTV s rozlišením 1920 x 1080 pixel, progresivní scan. - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| 3 čipová hlava kamery |  |  |
| hlava kamery s programovatelnými tlačítky |  |  |
| ukládání fotografií a videosekvencí na USB disk připojený ke kamerové jednotce |  |  |
| klávesnice pro zadávání pacientských dat |  |  |
| 2 kusy šikmé optiky 30°, průměr 10 mm a 5 mm – nutná kompatibilita se stávajícími věžemi Olympus |  |  |
| Medicínský HDTV LCD monitor 2 kusy - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| úhlopříčka monitoru min. 24" |  |  |
| rozlišení monitoru FULL HD min. 1920 x 1080 pixel |  |  |
| poměr stran min. 16:9 |  |  |
| umístění monitoru na endoskopickém vozíku stávající věže na pohyblivém kloubovém rameni |  |  |
| Zdroj světla - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| LED technologie |  |  |
| životnost minimálně 30 000 hodin |  |  |
| světelný výkon odpovídající 180W xenonové výbojce |  |  |
| kompatibilita se světlovodnými kabely Olympus |  |  |
| Endoskopický vozík |  |  |
| držák klávesnice |  |  |
| držák centrálního monitoru |  |  |
| přídavné rameno na 2 monitor skládané s max délkou při rozložení 150 cm |  |  |
| držák kamerové hlavy |  |  |
| izolační transformátor |  |  |
| kolečka, minimálně dvě s brzdou |  |  |
| Insuflátor - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| Napájení ze sítě 220 V |  |  |
| kmitočet 50/60 Hz |  |  |
| kolísání kmitočtu V rozsahu +/-1 Hz |  |  |
| příkon min. 40 VA |  |  |
| plyn CO2 plyn určený pro zdravotnické použití. – láhev nebo rozvod |  |  |
| indikace zdrojového tlaku min. pět kroků prostřednictvím LED kontrolek |  |  |
| tlak přiváděného plynu maximální tlak pro přívod 45 kPa |  |  |
| nastavení časovače, po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu – long-30min, short-15 min, OFF – funkce vypnuta |  |  |
| hadice pro láhev s plynem (DIN) |  |  |
| délka hadice min. 1000 mm |  |  |
| - kompatibilní konektor pro láhev |  |  |
| Odsávačka - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| vakuometr |  |  |
| mikrobiofiltr |  |  |
| držák pro přenášení |  |  |
| odsávací láhev 1,5litru |  |  |
| nominální vakuum 85 kPa |  |  |
| výkon 20 L / min |  |  |
| jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby |  |  |
| Součástí dodávky bude: |  |  |
| láhev pro odsávací pumpu 1 kus |  |  |
| hadice k filtru 10 kusů |  |  |
| Elektrochirugický přístroj – 1 kus - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| - Vysokofrekvenční výstup |  |  |
| Monopolární módy: |  |  |
| řezací - čistý |  |  |
| řezací - smíšený - nižšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací - smíšený - vyšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací , pulsní smíšený |  |  |
| koagulace - povrchová |  |  |
| koagulace - hloubková (forced) alespoň ve dvou modech |  |  |
| Typy módů - 5 pro řezání - Cut 1,2,3 |  |  |
| Pulsní řez - PulseCut – slow a fast |  |  |
| Bipolární módy: |  |  |
| řezací - čistý |  |  |
| řezací - smíšený - nižšší intenzita koagulační složky |  |  |
| řezací - smíšený - vyšší intenzita koagulační složky |  |  |
| koagulace - povrchová |  |  |
| koagulace - hloubková |  |  |
| základní frekvence 330 - 380 kHz |  |  |
| maximální výstup 120 W |  |  |
| ovládání výstupu nožním spínačem |  |  |
| Standardní příslušenství pro opakované použití autoklávovatelné: - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| ručky a bipolární pinzety po 3 ks (160 mm rovná, 160 mm zahn., 300 mm částečně izol., 350 mm plně izol.) |  |  |
| neutrální elektroda jednorázová – dělená, nedělená, pro dospělé, dětská |  |  |
| neutrální elektroda pro opakované použití |  |  |
| Systém je plně kompatibilní u všech komponentů. (kompatibilita může být zabezpečená oboustrannými redukcemi) |  |  |

- Cena laparoskopické věže vč. DPH -1 ks zařízení			 ..…….. Kč

- Cena za pozáruční paušální servis na nabízené zboží – po dobu

5 let od uplynutí záruční doby (v ceně je obsažen čas technika, cestovní

náklady, BTK, včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich

provedení) – cena vč. DPH/za 1 rok pozáručního servisu		  .……….Kč

- Předpokládaná životnost v letech – cca …… let

B)	MONITORY KE STÁVAJÍCÍM VĚŽÍM – 3 kusy

| - Parametr | - ANO/NE | - Hodnota/popis |
| --- | --- | --- |
| 3 kusy monitorů ke stávajícím věžím - GARANTOVÁNA KOMPATIBILITA |  |  |
| úhlopříčka monitoru min. 24" |  |  |
| rozlišení monitoru FULL HD min. 1920 x 1080 pixel |  |  |
| poměr stran min. 16:9 |  |  |
| umístění monitoru na endoskopickém vozíku stávající věže na pohyblivém kloubovém rameni (dodávka a montáž ramena je součástí dodávky) |  |  |
| Systém je plně kompatibilní se stávajícím vybavením (výrobce stávajícího vybavení je firma Olympus). Kompatibilita může být zabezpečená oboustrannými redukcemi |  |  |

- Cena za 1 ks monitoru včetně ramena vč. DPH 					 ..…….. Kč

- Cena za 3 ks monitoru vč.ramena vč. DPH				 ………..Kč

- Cena za pozáruční paušální servis na nabízené zboží – po dobu

5 let od uplynutí záruční doby (v ceně je obsažen čas technika, cestovní

náklady, BTK, včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich

provedení) – cena vč. DPH/za 1 rok pozáručního servisu		  .……….Kč

Předpokládaná životnost v letech – cca						       …… let

Datum: ……

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |
| --- | --- |