Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 1: Elektrochirurgická jednotka s argon koagulací

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katatalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Elektrochirurgický koagulační přístroj s argon-plasma jednotkou určený pro výkony v endoskopii –papilotomie, polypektomie, mukosektomie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katatalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| Elektrochirurgická jednotka |  |  |  |  |
| 1.1 | Mikroprocesorové řízení a automatické přizpůsobení výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |  |  |
| 1.2 | Maximální výstupní VF výkon pro monopolární a bipolární režim min. 120 W. |  |  |  |
| 1.3 | Pracovní frekvence min. 330 kHz. |  |  |  |
| 1.4 | Displej pro zřetelné a přehledné zobrazování veškerých potřebných údajů o nastavení jednotky. Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo pomocí tlačítek. |  |  |  |
| 1.5 | Minimálně jeden aktivní kombinovaný monopolární a jeden aktivní kombinovaný bipolární výstup. |  |  |  |
| 1.6 | Optická a akustická indikace chybových stavů – stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému. |  |  |  |
| 1.7 | Aktivace nástroje nožním spínačem, ručním spínačem, v bipolárním režimu i autostartem. |  |  |  |
| 1.8 | Nožní spínač dvojitý pro ovládání řezu a koagulace. |  |  |  |
| 1.9 | Automatický test přístroje a připojeného příslušenství po zapnutí. |  |  |  |
| 1.10 | Automatický bezpečnostní systém neutrální elektrody monitorující kvalitu připevnění neutrální elektrody. |  |  |  |
| 1.11 | Automatické přerušení el. okruhu jednotkou při nedostatečném připevnění neutrální elektrody. |  |  |  |
| 1.12 | Provádění výkonů i u pacienta s kardiostimulátorem. |  |  |  |
| 1.13 | Kompatibilita s dodávanou argon-plasma jednotkou, možnost propojení obou přístrojů. |  |  |  |
| 1.14 | Možnost připojení jednotky k proplachové pumpě |  |  |  |
| 1.15 | Možnost připojení jednotky k odsávačce kouře |  |  |  |
| 1.16 | Minimálně 3 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity: - efektivní řezání s omezenou koagulací, - efektivní řezání se zvýšenou koagulací, - fáze přerušovaného řezání a koagulace pro regulovanou rychlost řezání s nastavitelnou dobou prodlení mezi fázemi řezání. |  |  |  |
| 1.17 | Minimálně 3 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - monopolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - povrchová koagulace - povrchová koagulace bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání se špičkovým napětím. |  |  |  |
| 1.18 | Bipolární koagulace a bipolární řezání. |  |  |  |
| 1.19 | Bipolární koagulace velkých cév a tkání o tloušťce do 7 mm. |  |  |  |
| Argon-plasma koagulační jednotka (APC) |  |  |  |  |
| 1.20 | Jednotka s medicínským atestem. |  |  |  |
| 1.21 | Kompatibilita s dodávaným elektrochirurgickým přístrojem, možnost propojení obou přístrojů. |  |  |  |
| 1.22 | Jednoduchá obsluha, ovládání a snadná údržba. |  |  |  |
| 1.23 | Autotest po zapnutí přístroje. |  |  |  |
| 1.24 | Optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybné obsluhy. |  |  |  |
| 1.25 | Ovládání výstupu nožním spínačem. |  |  |  |
| 1.26 | Argon-plasma koagulační sondy. |  |  |  |
| 1.27 | Energie na výstupu min. 120 W. |  |  |  |
| 1.28 | Minimálně 2 základní Argon-plazma koagulační módy s nastavitelnými efekty: - nepřerušovaný proud plazmy, - pulzující proud plazmy. |  |  |  |
| Příslušenství v rámci dodávky |  |  |  |  |
| 1.29 | Originální vozík pro společné místění obou přístrojů s úložným prostorem pro tlakovou lahev s argonem. |  |  |  |
| 1.30 | Tlaková lahev s argonem s redukčním ventilem. |  |  |  |
| 1.31 | 1ks propojovací kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám. |  |  |  |
| 1.32 | 10ks jednorázová dělená neutrální elektroda. |  |  |  |
| 1.33 | 1ks nožní spínač s min. dvěma pedály pro řez a koagulaci. |  |  |  |
| 1.34 | 1ks propojovací kabel k endoskopickým instrumentariím. |  |  |  |
| 1.35 | 1ks propojovací kabel pro flexibilní Ar elektrody. |  |  |  |
| 1.36 | 5ks axiální flexibilní Ar elektroda GIT pro opakované použití, délka 3m. |  |  |  |
| 1.37 | 1ks kabel ochranného pospojení |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO / NE (doplní dodavatel)

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- podléhá notifikaci SÚKL: ANO / NE (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.