Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

# Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III – část 2: Dezinfektor a sušící skříň

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katatalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| A: Automatický dezinfektor pro 1ks flexibilního endoskopu na bázi kyseliny peroctové. |
| --- |
| Výrobce |  |
| Typ / Model |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |
| Počet ks | 1 |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Základní vlastnosti přístroje |
| číslo | specifikace | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Dezinfektor vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje EN ISO 15883-1,4 ** v platném znění |  |  |
| 1.2 | Kompatibilní a testovaný s kyselinou peroctovou. |  |  |
| 1.3 | Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu. |  |  |
| 1.4 | Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců. |  |  |
| 1.5 | Ovládaní v českém jazyce. |  |  |
| 1.6 | Kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti. |  |  |
| 1.7 | Integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku kanálu. |  |  |
| 1.8 | Vnitřní mikrobiologické filtry min. 1 μm + 0,2μm, životnost filtrů min. 6 měsíců. |  |  |
| 1.9 | Termická samodezinfekce podle EN ISO 15883-4.** |  |  |
| 1.10 | Závěrečný postřik endoskopů leštícím přípravkem pro odstranění povrchové vody. |  |  |
| 1.11 | Uchování dat o kompletním mycím cyklu v digitální podobě. Ukládání dat na USB disk. |  |  |
| 1.12 | Tiskárna pro vytištění záznamu o mycím cyklu. |  |  |
| 1.13 | Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů nebo řešení pomocí RFID čipů na endoskopech a kartách personálu. V případě řešení pomocí čtečky čárových kódů je čtečka součástí dodávky. V případě řešení pomocí RFID čipů je součástí dodávky 8 ks čipových karet pro personál, 20 ks čipů pro endoskopy |  |  |
| 1.14 | Dezinfektor kompatibilní s nabízenou sušící skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění. |  |  |
| 1.15 | Předfiltrace vstupní vody - zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron. |  |  |
| 1.16 | Součástí dodávky jsou koncovky pro připojení stávajících videoendoskopů na pracovišti: - k videoendoskopům Olympus* řady 160, 165, 180 a 190 |  |  |
| Požadavky pro instalaci myčky v místě stavební připravenosti |
| 1.17 | Studená nebo mixovaná voda, tlak 2 – 3 bar. |  |  |
| 1.18 | Odpad DN50 |  |  |
| 1.19 | Dezinfektor plněný předními dvířky (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci) |  |  |
| 1.20 | Instalace bez nutnosti instalace bojleru na teplou vodu (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci) |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| B: Sušící a skladovací skříň pro min. 8 ks flexibilních endoskopů po dezinfekci bez nutnosti následné opětovné dezinfekce |
| --- |
| Výrobce |  |
| Typ / Model |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |
| Počet ks | 1 |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Základní vlastnosti přístroje |
| číslo | specifikace | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | Sušící skříň splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 16442 ** |  |  |
| 1.2 | Připojení na centrální rozvod vzduchu. |  |  |
| 1.3 | Uložení endoskopů na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce |  |  |
| 1.4 | Sušící skříň s horizontálními koši/platy nebo vertikálními závěsy pro sušení |  |  |
| 1.5 | Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců. |  |  |
| 1.6 | Dotykový displej pro snadnou obsluhu s indikací stavu procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu. |  |  |
| 1.7 | Signalizace průběhu sušení pro jednotlivé pozice pro endoskopy. |  |  |
| 1.8 | Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu. |  |  |
| 1.9 | Stahování protokolu na paměťovou kartu a odeslání protokolu do NIS pomocí ethernetového připojení. |  |  |
| 1.10 | Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů nebo řešení pomocí RFID čipů na endoskopech a kartách personálu. V případě řešení pomocí čtečky čárových kódů je čtečka součástí dodávky. V případě řešení pomocí RFID čipů je součástí dodávky 8 ks čipových karet pro personál, 20 ks čipů pro endoskopy |  |  |
| 1.11 | Kompatibilní myčka s nabízenou sušící skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění. |  |  |
| 1.12 | Součástí dodávky jsou úchyty/koše/plata a koncovky pro připojení: - k videoendoskopům Olympus* řady 160, 165, 180 a 190, kterými zadavatel disponuje na svém pracovišti |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.

| Cena A + B v Kč bez DPH CELKEM |  |
| --- | --- |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO / NE (doplní dodavatel)

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- podléhá notifikaci SÚKL: ANO / NE (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.