Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 5: Endoskopy

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katatalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Doplnění stávající endoskopické věže o videoendoskopy. Předmětem požadavku zadavatele je dovybavení pracoviště endoskopy a dalším specifikovaným příslušenstvím, které musí splňovat minimální technické parametry, zvláště pak požadavek na kompatibilitu.* *Kompatibilita bude považována za splněnou dodáním videoendoskopů, které budou plně kompatibilní s již používanými videosystémy na pracovišti, a to bez nutnosti adaptace (videoprocesor Olympus CV-190 a zdroj studeného světla CLV-190), dle uvedené specifikace. To znamená, pokud zájemce není schopen kompatibilitu zajistit přímo, je možno splnit tento požadavek dodáním dalších videosestav pro pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou (stejných technických parametrů nebo lepších technických parametrů jako jsou nyní používané, tzn Olympus CV-190 a CLV-190) a současně nahradit v rámci dodávky novými endoskopy nyní používané a to ve stejném počtu a na stejné technologické úrovni, tak aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčené péče. Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav, odsávacím a oplachovým pumpám, elektrochirurgickým jednotkám, zvláště pak k automatickým dezinfektorům, kterými je zadavatel vybaven.

A: Videogastroskop diagnostický			         Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Výrobce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| Videogastroskop diagnostický |  |  |  |  |
| 1.1 | Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |  |  |
| 1.2 | Zorné pole min. 140°. |  |  |  |
| 1.3 | Přímý směr pohledu. |  |  |  |
| 1.4 | Hloubka zorného pole normální min. 2 – 100 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení. |  |  |  |
| 1.6 | Průměr distálního konce max. 10 mm |  |  |  |
| 1.7 | Pracovní délka min. 1 030 mm |  |  |  |
| 1.8 | Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm |  |  |  |
| 1.9 | Přídavný oplachový kanál. |  |  |  |
| 1.10 | Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90° |  |  |  |
| 1.11 | Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100° |  |  |  |
| 1.12 | Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

B: Videogastroskop terapeutický			         Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Výrobce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| Videogastroskop terapeutický |  |  |  |  |
| 1.1 | Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |  |  |
| 1.2 | Zorné pole min. 140°. |  |  |  |
| 1.3 | Přímý směr pohledu. |  |  |  |
| 1.4 | Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení. |  |  |  |
| 1.6 | Průměr distálního konce max. 10,5 mm. |  |  |  |
| 1.7 | Pracovní délka min. 1 030 mm. |  |  |  |
| 1.8 | Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm. |  |  |  |
| 1.9 | Přídavný oplachový kanál. |  |  |  |
| 1.10 | Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90°. |  |  |  |
| 1.11 | Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100°. |  |  |  |
| 1.12 | Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

C: Videodunodenoskop				         Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Výrobce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| Videoduodenoskop |  |  |  |  |
| 1.1 | Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |  |  |
| 1.2 | Zorné pole min. 100°. |  |  |  |
| 1.3 | Směr pohledu šikmý s úhlem min. 15°. |  |  |  |
| 1.4 | Hloubka zorného pole min. 5 – 60 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Průměr distálního konce max. 14 mm |  |  |  |
| 1.6 | Pracovní délka min. 1 200 mm |  |  |  |
| 1.7 | Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 4,2 mm |  |  |  |
| 1.8 | Rozsah angulace nahoru/dolů min. 120°/90° |  |  |  |
| 1.9 | Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 110°/90° nebo min. 90°/110° |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

D: Videokolonoskop				 Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Výrobce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| Videokolonoskop |  |  |  |  |
| 1.1 | Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |  |  |
| 1.2 | Zorné pole min. 160°. |  |  |  |
| 1.3 | Přímý směr pohledu. |  |  |  |
| 1.4 | Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení. |  |  |  |
| 1.6 | Průměr distálního konce max. 13,2 mm. |  |  |  |
| 1.7 | Pracovní délka min. 1 680 mm. |  |  |  |
| 1.8 | Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm. |  |  |  |
| 1.9 | Přídavný oplachový kanál. |  |  |  |
| 1.10 | Rozsah angulace nahoru/dolů min. 180°/180°. |  |  |  |
| 1.11 | Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 160°/160°. |  |  |  |
| 1.12 | Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |  |  |
| 1.13 | Možnost nastavení tuhosti videokoloskopu. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

| Cena A + B + C + D v Kč bez DPH CELKEM |  |
| --- | --- |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO / NE (doplní dodavatel)

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- podléhá notifikaci SÚKL: ANO / NE (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):		……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.