Technická specifikace

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“

Část 2. Chladící box

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| Ukládání vzorků v hluboko zmrazené formě umožňuje předejít jejich degradaci, hlavně ve smyslu degradace vzácně se vyskytujících proteinů a nukleových kyselin. Hlubokomrazící boxy (-86° C) jsou proto základní podmínkou pro uchování vzorků tkání a buněk pro pozdější vyšetření (v řádu měsíců a jednotek roků). |  |  |  |
| 1 | Nová, nerepasovaná mrazící skříň pro potřeby oddělení – se zaměřením na uložení biologického materiálu a jeho dlouhodobé skladování s vnitřním objemem min. 480 litrů |  |  |
| 2 | Duální, nezávislý kompresorový systém, při výpadku jednoho chladícího okruhu je druhý funkční a udrží teplotu minimálně - 70 °c |  |  |
| 3 | -80°c pracovní teplota při teplotě okolí do + 30°c |  |  |
| 4 | Provedení jednokřídlové, dveře opatřeny zámkem |  |  |
| 5 | Minimální nastavitelný rozsah teplot od – 80°c do – 40°c |  |  |
| 6 | Integrovaná paměť se záznamem historických hodnot, chybových stavů |  |  |
| 7 | Ekologické chladivo (nulový efekt k ozonové vrstvě) |  |  |
| 8 | Minimálně 4 dvířka s izolací |  |  |
| 9 | Minimálně 2 police s možností dokoupení dalších, nastavitelnost polic (nosnost jedné police min. 18 kg) |  |  |
| 10 | Nízká hlučnost < 50 dB |  |  |
| 11 | Vnitřní plochy z nerezové oceli |  |  |
| 12 | LCD displej, senzorové ovládání, záložní bateriový systém |  |  |
| 13 | Vizuální i zvukový alarm dle nastavených parametrů (min i max), (minimálně teplota oběma směry, výpadek napájení) |  |  |
| 14 | Vnitřní rozměry (v x š x h) v mm: min. 1200 x min. 600 x min. 600 - box je možno stěhovat dveřmi o šířce 90 cm a výšce 190 cm |  |  |
| 15 | Pojezdová kolečka s možností aretace |  |  |
| 16 | Minimálně jedna průchodka pro připojení externí sondy, případně integrovaný monitoring teploty |  |  |
| 17 | Splnění norem pro provoz ve zdravotnických zařízeních – norma DIN 58375 Zadavatel připouští i jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené touto normou - tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. |  |  |
| 18 | Záložní zdroj pro zajištění bezproblémového provozu v případě výpadku |  |  |
| 19 | Záruka min. 24 měsíců |  |  |

V………………………………dne……………………………

…………………………………………………………………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka