Technická specifikace

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“

Část 3. Laminární box třídy biohazard

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Bezpečnostní biohazard box II. třídy, certifikace dle ČSN EN 12469:2000 (zadavatel umožňuje dodavatelům v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení) |  |  |
| 2 | Vertikální laminární proudění vzduchu, bez-odtahové provedení, mikroprocesorové řízení |  |  |
| 3 | 2x HEPA filtr H14 (99,99 % pro částice 0,3 µm dle EN 1822) |  |  |
|  | Předfiltr pod pracovní plochou (ochrana HEPA filtru a ventilátorů) |  |  |
| 4 | Automatická regulace rychlosti proudění |  |  |
| 5 | 2 nezávislé ventilátory – vstupní a výstupní, s automatickou kompenzací stavu filtrů |  |  |
| 6 | Kontinuální monitorování stavu a životnosti filtrů |  |  |
| 7 | Přední okno z netříštivého skla s UV ochranou a manuálním posuvem pro plné uzavření pracovního prostoru boxu, poloha pro oboustranné čištění celého okna |  |  |
| 8 | Pracovní plocha a vana z nerezu, sešikmená čelní stěna |  |  |
| 9 | Nedělená, neperforovaná pracovní plocha z matné nerez oceli |  |  |
| 10 | Antiturbulentní opěrka zamezující kontaminaci okolo rukou |  |  |
| 11 | Vnitřní osvětlení pracovní plochy min. 800 Lux, homogenní osvit, neoslňující |  |  |
| 12 | Zabudovaná germicidní UV lampa s časovačem a počítadlem provozních hodin |  |  |
| 13 | Vnitřní rozměry (pracovní oblast) min. 1200 x 700 x 600 mm (š x v x h) |  |  |
| 14 | Bezpečnostní alarmy, optická i akustická signalizace, interní chybové hlášení |  |  |
| 15 | Ovládací panel s displejem, zobrazujícím parametry – akustický a optický alarm, stand-by režim, osvětlení, časovač pro germicidní lampu s indikací počtu provozních hodin |  |  |
| 16 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 17 | 2x zabudovaná el. zásuvka (CZ, 230 V/50 Hz) využitelná v pracovním prostoru boxu |  |  |
| 18 | 1x zabudovaný přívod plynu s ventilem využitelný v pracovním prostoru boxu |  |  |
| 19 | Podstavec boxu pro možnost pracovat v sedě (volný prostor na nohy, bez příček) |  |  |
| 20 | Pro uživatele nastavitelný stojan alespoň s jedním brzdícím kolečkem. |  |  |

V………………………………dne……………………………

…………………………………………………………………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka