## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Výrobník na ultračistou vodu pro LC/MS pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ±10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný účel, tj. výroba ultračisté vody v kvalitě ASTM I pro analytické použití v kapalinové chromatorgrafii ve spojení s hmotnostní detekcí (LC/MS).
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z005 | Výrobník na ultračistou vodu pro LC/MS | 1
Vyrobená voda musí splňovat všechny náležitosti na kvalitu vody pro analytické použití v kapalinové chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí (LC/MS)
Jako zdroj vody bude použita předčištěná voda o vodivosti do 1 µS/cm
| Ultračistá voda v kvalitě ASTM I - použití pro LC/MS analýzy | Ultračistá voda v kvalitě ASTM I - použití pro LC/MS analýzy | Ultračistá voda v kvalitě ASTM I - použití pro LC/MS analýzy
| Vodivost při 25°C: max. 0,055 µS/cm | Vodivost při 25°C: max. 0,055 µS/cm | Vodivost při 25°C: max. 0,055 µS/cm
| Odpor při 25°C: 18,2 MΩ x cm | Odpor při 25°C: 18,2 MΩ x cm | Odpor při 25°C: 18,2 MΩ x cm
| Organické látky: ≤ 2 ppb TOC - Pokud budou splněny podmínky pro bezproblémové použití při LC/MS analýzách, akceptuje se hodnota ≤ 5ppb TOC, podmínkou je však zařazení koncového filtru na bázi sorbentu RP-C 18 | Organické látky: ≤ 2 ppb TOC | Organické látky: ≤ 2 ppb TOC
| Obsah koloidů křemíku: < 10 µg/l | Obsah koloidů křemíku: < 10 µg/l | Obsah koloidů křemíku: < 10 µg/l
| Obsah volného chlóru: < 0,1 µg/l | Obsah volného chlóru: < 0,1 µg/l | Obsah volného chlóru: < 0,1 µg/l
| Částice větší než 0,22µm < 1/ml, Bakterie < 0,01 CFU/ml | Částice větší než 0,22µm < 1/ml, Bakterie < 0,01 CFU/ml | Částice větší než 0,22µm < 1/ml, Bakterie < 0,01 CFU/ml
| Rychlost produkce vody: do 2 l/min | Rychlost produkce vody: do 2 l/min | Rychlost produkce vody: do 2 l/min
| Monitorování kvality produkované vody | Monitorování kvality produkované vody | Monitorování kvality produkované vody
| Permanentní kontrola správné funkčnosti UV lampy a úniku vody - v případě chyby automatické zastavení napájecí vody - Akceptuje se i možnost světelné nebo zvukové signalizace, případně chybová hláška o nefunkčnosti systému na displeji zařízení | Permanentní kontrola správné funkčnosti UV lampy a úniku vody - v případě chyby automatické zastavení napájecí vody | Permanentní kontrola správné funkčnosti UV lampy a úniku vody - v případě chyby automatické zastavení napájecí vody
| Integrovaný redukční ventil | Integrovaný redukční ventil | Integrovaný redukční ventil
| UV lampa s vlnovou délkou 185/254 nm pro nejvyšší mikrobiální čistotu a snížení TOC | UV lampa s vlnovou délkou 185/254 nm pro nejvyšší mikrobiální čistotu a snížení TOC | UV lampa s vlnovou délkou 185/254 nm pro nejvyšší mikrobiální čistotu a snížení TOC
| Koncový filtr pro produkci vody v kvalitě vhodné pro LC/MS analýzy | Koncový filtr pro produkci vody v kvalitě vhodné pro LC/MS analýzy | Koncový filtr pro produkci vody v kvalitě vhodné pro LC/MS analýzy
| Součástí dodávky musí být vybavení pro uchycení přístroje na zeď a kompletní příslušenství pro jeho připojení na rozvody předčištěné vody | Součástí dodávky musí být vybavení pro uchycení přístroje na zeď a kompletní příslušenství pro jeho připojení na rozvody předčištěné vody | Součástí dodávky musí být vybavení pro uchycení přístroje na zeď a kompletní příslušenství pro jeho připojení na rozvody předčištěné vody
| Možnost nastavení kompletní desinfekce přístroje - Akceptuje se i dezinfekce přístroje na bázi nastavení baktericidního účinku UV lampy při definované vlnové délce | Možnost nastavení kompletní desinfekce přístroje | Možnost nastavení kompletní desinfekce přístroje
| Nastavení vlastní hodnoty vodivosti pro produkovanou vodu (MΩ x cm nebo μS/cm) - Ultračistá voda musí mít max. hodnotu 18,2 MΩ x cm. Aktuální hodnotu vodivosti ultračisté vody lze sledovat. | Nastavení vlastní hodnoty vodivosti pro produkovanou vodu (MΩ x cm nebo μS/cm) | Nastavení vlastní hodnoty vodivosti pro produkovanou vodu (MΩ x cm nebo μS/cm)
| Součástí dodávky musí být vybavení pro uchycení přístroje na zeď a kompletní příslušenství pro jeho připojení na rozvody předčištěné vody Systém musí umožňovat zobrazení aktuální hodnoty rezistivity (vodivosti) a teploty na displeji zařízení. | Víceúrovňové sledování vodivosti a teploty pro čistou a vyčištěnou vodu, teplotní kompenzace s plynule nastavitelným nastavením mezní hodnoty, možné vypnutí teplotní kompenzace | Víceúrovňové sledování vodivosti a teploty pro čistou a vyčištěnou vodu, teplotní kompenzace s plynule nastavitelným nastavením mezní hodnoty, možné vypnutí teplotní kompenzace
| Možnost nastavení dávkovaného objemu produkované vody | Možnost nastavení dávkovaného objemu produkované vody | Možnost nastavení dávkovaného objemu produkované vody
| Záruka a servis – minimálně 24 měsíců a zahrnuje: | Záruka a servis – minimálně 24 měsíců a zahrnuje | Záruka a servis – minimálně 24 měsíců a zahrnuje
| Bezplatné provádění veškerých servisních zásahů na systému servisním technikem | - bezplatné provádění veškerých servisních zásahů na systému servisním technikem | - bezplatné provádění veškerých servisních zásahů na systému servisním technikem
| Bezplatné výměny potřebných náhradních dílů (včetně čistících patron a UV lampy) | - bezplatné výměny potřebných náhradních dílů (včetně čistících patron a UV lampy) | - bezplatné výměny potřebných náhradních dílů (včetně čistících patron a UV lampy)
| Jednodenní preventivní prohlídky po 1. resp. 2. roce od instalace servisním technikem, zahrnující kompletní kontrolu a výměnu nezbytných součástí - V případě, že výrobce preventivní prohlídku nepožaduje a uživatel smí provést výměnu spotřebního materiálu samostatně, lze parametr instalace servisním technikem vynechat. Podmínkou je však dodání veškerého spotřebního materiálu, nezbytného pro pravidelnou údržbu zařízení po dobu záruky, v rámci nabídky. | - jednodenní preventivní prohlídky po 1. resp. 2.roce od instalace servisním technikem, zahrnující kompletní kontrolu a výměnu nezbytných součástí | - jednodenní preventivní prohlídky po 1. resp. 2.roce od instalace servisním technikem, zahrnující kompletní kontrolu a výměnu nezbytných součástí