## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Diagnostické a klinické RTG stanice vč. SW
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 111, 112, 115
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Pracovní PC stanice s barevnými monitory s rozlišením min. 3MPix, resp. min. 6MPix, certifikovanými pro lékařskou diagnostiku, a vždy jedním monitorem pro kancelářské aplikace, v otevřeném provedení - tj. s možností instalace NIS/RIS a dalších aplikací. Pracovní PC stanice s barevnými monitory s rozlišením min. 2MPix, certifikovanými pro lékařský náhled, a vždy jedním monitorem pro kancelářské aplikace, v otevřeném provedení - tj. s možností instalace NIS/RIS a dalších aplikací. SW licence centrálního diagnostického webového DICOM prohlížeče s širokou škálou funkcionalit a možností využití na jakékoliv koncové PC stanici.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) 3-monitorová diagnostická pracovní stanice min. 3MPix
Celkový počet: 4 (čtyři) kusy
Umístění: odd. RDG
Provední pro nepřetržitý provoz
1.1) Každá stanice v minimální konfiguraci:
Procesor INTEL Core i7-9700 (12MB Cache, 8 cores, up to 4,60GHz) nebo rovnocenný ekvivalent, nebo vyšší (benchmark CPU MARK min. 13.000 bodů)
RAM 16GB 2666MHz DDR4 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
HDD 1x 512GB SSD PCIe M.2 pro systém (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
DVD+/-RW DL
1 Gbit LAN s podporou WoL
Klávesnice s podsvícenými znaky + myš vč. gelové podložky
Zdroj poskytující dostatečný příkon pro danou specifikaci - min. 450 W
Odhlučněná skříň
OS MS Windows 11 Pro CZ 64-bit
Možnost instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací (stanice nesmí být uzamčena)
1x Grafická karta, kompatibilní s nabízenými monitory (např. NVIDIA Quadro P400 2GB), včetně potřebné kabeláže (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
1.2) Diagnostické monitory pro každou pracovní stanici
2x kalibrovaný barevný LCD monitor, certifikovaný pro lékařskou diagnostiku (musí se jednat o zdravotnický prostředek)
Provedení ve shodě s normou EN 60601-1 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Rozlišení min. 3MPix (2048x1536 / 1536x2048 Pix)
Technologie panelu IPS TFT (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
LED podsvit
Délka úhlopříčky min. 21,3" (54 cm)
Kalibrovaná svítivost min. 1000 cd/m2
Kontrast min. 1500:1
Min. 13,6-bit technologie
Pozorovací úhel min. 178°
Min. 1x DVI-D
Min. 1x Display Port
Integrovaný USB HUB
Portrait/landscape mode
Stabilizovaný podsvit
Přední senzor pro interní kalibraci a průběžnou kontrolu kvality zobrazení
Senzor intenzity okolního osvětlení
Senzor přítomnosti osoby před monitorem
1.3) Monitor pro kancelářské aplikace pro každou pracovní stanici
1x barevný LCD monitor pro NIS/RIS a kancelářské aplikace
Rozlišení min. 1920x1080 Pix 16:9
Délka úhlopříčky min. 23,8" (60cm)
IPS panel s LED podsvícením (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Matný povrch
Flicker-free
Integrované reproduktory
Svítivost min. 250 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Digitální vstup kompatibilní s nabízeným PC (např. HDMI, DP, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Videokabel pro digitální propojení s dodaným PC součástí dodávky
1.4) Diagnostický software pro každou pracovní stanici
Specifikace viz bod 3
1.5) Příslušenství pro každou pracovní stanici
Záložní zdroj napájení (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. 1200 VA / 700 W, min. 4x zálohovaný výstup
2) 2-monitorová diagnostická pracovní stanice min. 6MPix
Celkový počet: 2 (dva) kusy
Umístění: odd. Plicní
Provední pro nepřetržitý provoz
2.1) Každá stanice v minimální konfiguraci:
Procesor INTEL Core i7-9700 (12MB Cache, 8 cores, up to 4,60GHz), nebo rovnocenný ekvivalent, nebo vyšší (benchmark CPU MARK min. 13.000 bodů)
RAM 16GB 2666MHz DDR4 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
HDD 1x 512GB SSD PCIe M.2 pro systém (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
DVD+/-RW DL
1 Gbit LAN s podporou WoL
Klávesnice s podsvícenými znaky + myš vč. gelové podložky
Zdroj poskytující dostatečný příkon pro danou specifikaci - min. 450 W
Odhlučněná skříň
OS MS Windows 11 Pro CZ 64-bit
Možnost instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací (stanice nesmí být uzamčena)
1x Grafická karta, kompatibilní s nabízenými monitory (např. NVIDIA Quadro P400 2GB), včetně potřebné kabeláže (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
2.2) Diagnostický monitor pro každou pracovní stanici
1x kalibrovaný barevný LCD monitor, certifikovaný pro lékařskou diagnostiku (musí se jednat o zdravotnický prostředek)
Provedení ve shodě s normou EN 60601-1 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Rozlišení min. 6MPix (2048x3280 / 3280x2048 Pix)
Možnost nastavení jako jedné plochy s rozlišením min. 6MPix, nebo rozdělené na dvě plochy, každá s rozlišením min. 3MPix
Technologie panelu IPS TFT (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
LED podsvit
Délka úhlopříčky min. 30" (76 cm)
Kalibrovaná svítivost min. 800 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Min. 10-bit technologie
Pozorovací úhel min. 170°
Min. 1x DVI-D
Min. 1x Display Port
Display Data Channel Standard, Level 2B
Integrovaný USB HUB
Portrait/landscape mode
Stabilizovaný podsvit
Přední senzor pro interní kalibraci a průběžnou kontrolu kvality zobrazení
Senzor intenzity okolního osvětlení
Senzor přítomnosti osoby před monitorem
2.3) Monitor pro kancelářské aplikace pro každou pracovní stanici
1x barevný LCD monitor pro NIS/RIS a kancelářské aplikace
Rozlišení min. 1920x1080 Pix 16:9
Délka úhlopříčky min. 23,8" (60cm)
IPS panel s LED podsvícením (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Matný povrch
Flicker-free
Integrované reproduktory
Svítivost min. 250 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Digitální vstup kompatibilní s nabízeným PC (např. HDMI, DP, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Videokabel pro digitální propojení s dodaným PC součástí dodávky
2.4) Diagnostický software pro každou pracovní stanici
Specifikace viz bod 3
2.5) Příslušenství pro každou pracovní stanici
Záložní zdroj napájení (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. 1200 VA / 700 W, min. 4x zálohovaný výstup
3) Diagnostický DICOM prohlížeč
SW licence centrálního diagnostického webového DICOM prohlížeče s možností využití na jakémkoliv koncovém zařízení
Musí se jednat o zdravotnický prostředek
Neomezený počet připojitelných klientů
Konkurenční licence pro min. 6 současně pracujících uživatelů
3.1) Minimální rozsah klinických funkcionalit
Zvětšení, lupa, posun: možnost přiblížení či zvětšení konkrétního místa
Rotace, Překlopení: Možnost otočení snímku o libovolný úhel, horizontální a vertikální překlopení obrazu
Kontrast: plynulá změna reprezentace stupňů šedi (windowing) s možností přednastavení běžně používaných hodnot
Měření: Vzdálenost, volná vzdálenost, úhel, cobův úhel, poměr délek, optická hustota, označení obratlů, obdélník, elipsa, volný obrys, tvar, Böhlerův úhel, Norbergův úhel, úhly dolní končetiny (HKA, FMA, TMA, JLCA)
Vlastní rozložení pracovní plochy: možnost rozdělit pracovní okno na zobrazovací panely
Podpora práce na více monitorech: včetně diagnostických (12-bitových) monitorů bez ztráty kontrastu
Filtry: detekce hran, vyhlazení a zaostření snímku
Příjem snímků z DICOM zařízení: DICOM Store SCP, přímé uložení do lokální databáze
Exporty: do běžně užívaných obrazových formátů, jako PNG, JPG, AVI apod. (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Export a vypálení dat na CD: vytvoření samospustitelného CD se snímky včetně lite verze prohlížeče
Barevné palety: snímky v úrovních šedi, zobrazitelné ve standardem definovaných barevných paletách
Zobrazení barevné škály a jednotek: zobrazení pro lepší přehled
Prohlížeč DICOM tagů: tagy tříděné do skupin, vyhledávání v názvech tagů a hodnotách, zobrazení sekvencí
Ukládání stavu: možnost uložení aktuálního stavu prohlížeče
Klávesové zkratky: definice vlastních klávesových zkratek pro vybrané funkce
Vlastní nastavení popisků: libovolně konfigurovatelné rozložení popisků na obrazovce přes snímek, s možností nastavení zobrazení hodnoty určitého konkrétního tagu
Zobrazení localizer lines: zobrazení pozic řezů na localizer snímku
Porovnávání dvou a více sérií: manuální synchronizace průchodu přes několik sérií současně
Pokročilé vyhledávání: podpora vyhledávání ve více archivech současně, funkce pro dohledání starších studií pacienta
Vyhledávací filtry: uložení často používaných vyhledávacích kritérií do tzv. filtrů, které lze jednoduše vyvolat bez nutnosti pracného vypisování vyhledávacích kritérií
Pracovní seznamy - tagy ve snímcích: možnost vytvářet pracovní seznamy na základě hodnot, uložených v DICOM tazích snímků
Anonymizace: kompletní anonymizace dat podle standardu, včetně obrazové anonymizace pro snímky, které mají pacientské údaje „vypálené“ ve snímku
Undo & Redo: možnost Undo a Redo kroků, které uživatel provede
Měření tvarů: měření předdefinovaných tvarů (např. kruh o průměru 2 cm), libovolně definovaný polygon
Uložení a načtení měření: možnost uložení měření, jeho zpětného načtení a jeho editace
Časová osa: možnost zobrazení historických vyšetření pacienta na časové ose a přímé zobrazení požadované studie
Uložené stavy: uložení rozpracovaného stavu s možností návratu
Tisk na lokální systémové tiskárně
3.2) Podporované objekty pro zobrazení
Snímky v odstínech šedi: little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
Barevné snímky RGB, YUV: little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
Video včetně zvuku: MPEG-2, MPEG-4 H.264
Zobrazení overlay: podpora zobrazení not burned-in anotací
Podpora Basic Text Structured Reports: zobrazování textových SR
Zobrazení multiframe snímku
Zobrazení zapouzdřených PDF dokumentů ve formátu DICOM
3.3) Obecné vlastnosti
Bezinstalační a bezestopá technologie
Možnost zabezpečeného přístupu přes síť internet odkudkoliv mimo areál nemocnice
Individuální nastavení prostředí aplikace pro každého uživatele
Centrální správa všech uživatelů a stanic
Podpora práce na dalších zobrazovacích zařízeních (např. tablet, mobilní telefon…) vč. podpory dotykových gest
Uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání nástrojů, založené na standardech aktuálních grafických oper. systémů
Grafické nastavování uspořádání monitorů včetně velikosti OSD
Vyhledávací okno na samostatném monitoru
3.4) Minimální rozsah diagnostických funkcionalit
Zobrazení MPR (Multiplanární rekonstrukce): plynulé procházení objemem (rotování rovinou zobrazení)
Zobrazení MIP (Maximum Intensity Projection): zobrazení objemu v režimu projekce maximální intenzity
Export MPR a MIP: možnost uložení rekonstruovaného obrazu do formátů min. PNG, JPEG
3D zobrazení objemů: akcelerované zobrazení MPR, MIP a Isosurface
Možnost otočení snímků o libovolný úhel
Exporty mezi formáty DICOM a jinými (např. do formátů PNG, JPG, TIFF, MP4, AVI, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Hanging protokoly: v závislosti na parametrech ve snímcích možnost automatické volby definovaného rozložení obrazovky s možností automatického dotažení starších snímků pacienta
Automatické synchronizace: možnost synchronního procházení snímků s jejich automatickou synchronizací vzhledem k lokalizaci, možnost zapnout/vypnout synchronizaci transformací a windowingu
Automatická fúze: možno fúzování dvou nebo více modalit současně
Možnost vytváření DICOM SR
3.5) Specializované moduly
Pracovní seznamy - HL7: Možnost vytvářet pracovní seznamy na základě HL7 zpráv - na základě tagů je možné automaticky vytvářet nové pracovní seznamy nebo snímky přiřadit do již existujícího seznamu
LDAP/AD: Možnost napojení prohlížeče na IM a zajistit tak přihlášení uživatele stejným jménem, jaké má do jiných systémů
Možnost přístupu k auditním záznamům prohlížeče
Komunikace s e-PACSem - zasílání / příjem zpráv vč. Structure Reportu
4) Klinická stanice pro lékařský náhled min. 2MPix
Celkový počet: 7 (sedm) kusů
Umístění: odd. RDG (3ks), odd. Chirurgie - ambulance (3ks), odd. Interní - JIP (1ks)
Provední pro nepřetržitý provoz
4.1) Každá stanice v minimální konfiguraci:
Procesor INTEL Core i7-9700 (12MB Cache, 8 cores, up to 4,60GHz), nebo rovnocenný ekvivalent, nebo vyšší (benchmark CPU MARK min. 13.000 bodů)
RAM 16GB 2666MHz DDR4 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
HDD 1x 512GB SSD PCIe M.2 pro systém (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
DVD+/-RW DL
1 Gbit LAN s podporou WoL
Klávesnice s podsvícenými znaky + myš vč. gelové podložky
Zdroj poskytující dostatečný příkon pro danou specifikaci - min. 450 W
Odhlučněná skříň
OS MS Windows 11 Pro CZ 64-bit
Možnost instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací (stanice nesmí být uzamčena)
1x Grafická karta, kompatibilní s nabízenými monitory (např. NVIDIA Quadro P400 2GB), včetně potřebné kabeláže (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
4.2) Klinický náhledový monitor pro každou pracovní stanici
1x barevný LCD monitor, certifikovaný pro lékařský náhled (musí se jednat o zdravotnický prostředek)
Rozlišení min. 2MPix (1600x1200 / 1200x1600 Pix)
Technologie panelu IPS TFT (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
LED podsvit
Délka úhlopříčky min. 21,3" (54 cm)
Svítivost min. 400 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Min. 1x DVI-D
Min. 1x Display Port
Integrovaný USB HUB
Portrait/landscape mode
Stabilizovaný podsvit
Možnost DICOM kalibrace
4.3) Monitor pro kancelářské aplikace pro každou pracovní stanici
1x barevný LCD monitor pro NIS/RIS a kancelářské aplikace
Rozlišení min. 1920x1080 Pix 16:9
Délka úhlopříčky min. 23,8" (60cm)
IPS panel s LED podsvícením (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Matný povrch
Flicker-free
Integrované reproduktory
Svítivost min. 250 cd/m2
Kontrast min. 1000:1
Digitální vstup kompatibilní s nabízeným PC (např. HDMI, DP, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Videokabel pro digitální propojení s dodaným PC součástí dodávky
4.4) Klinický prohlížeč pro každou pracovní stanici
Klinický prohlížeč je součástí stávajícího NIS zadavatele a není předmětem této veřejné zakázky
4.5) Příslušenství pro každou pracovní stanici
Záložní zdroj napájení (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému, min. 1200 VA / 700 W, min. 4x zálohovaný výstup
5) Stanice pro výpočet 3D
Celkový počet: 2 (dva) kusy
Provední pro nepřetržitý provoz
5.1) Každá stanice v minimální konfiguraci:
Procesor INTEL Core i7-9700 (12MB Cache, 8 cores, up to 4,60GHz), nebo rovnocenný ekvivalent, nebo vyšší (benchmark CPU MARK min. 13.000 bodů)
RAM 16GB 2666MHz DDR4 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
HDD 1x 512GB SSD PCIe M.2 pro systém (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné nebo vyšší řešení)
1 Gbit LAN s podporou WoL
Zdroj poskytující dostatečný příkon pro danou specifikaci - min. 450 W
Odhlučněná skříň
1x Grafická karta NVIDIA Quadro RTX4000 8GB, nebo rovnocenný ekvivalent, nebo vyšší
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie
technická podpora a asistence při připojení zařízení do stávajícího nemocničního informačního systému a PACS zadavatele (NIS "mpa" - dodavatel ICZ a.s., "MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.) ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
provedení výchozí kalibrace diagnostických monitorů vč. vystavení protokolů
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dodaných zdravotnických prostředků, kterých se to týká, dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého dodaného aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech dle specifikace výše.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení