## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V301 | Dávkovač lineární | 1
| Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům. | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům. | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům.
| Mechanická manipulace s dvířky | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům. | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům.
| Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech 5, 10, 20, 50/60 ml. | Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech5, 10, 20, 50/60 ml. | Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech5, 10, 20, 50/60 ml.
| Možnost použití stříkaček min. B.BRAUN Omnifix, FRESENIUS Injectomat, MEDTRONIC Monoject, TERUMO Syringe, uvedených v návodu k použití. | Možnost použití stříkaček min.B.BRAUN Omnifix, FRESENIUS Injectomat, MEDTRONIC Monoject, TERUMO Syringe uvedených v návodu k použití. | Možnost použití stříkaček min.B.BRAUN Omnifix, FRESENIUS Injectomat, MEDTRONIC Monoject, TERUMO Syringe uvedených v návodu k použití.
| Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček. | Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček. | Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček.
| Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování). | Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování). | Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování).
| Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky. | Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky. | Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky.
| Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji. | Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji. | Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji.
| Přesnost dávkování dle normy ± 2 %. | Přesnost dávkování dle normy ± 2 %. | Přesnost dávkování dle normy ± 2 %.
| Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky). | Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky) | Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
| Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů. | Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů. | Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h. | Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h. | Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h.
| Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml | Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml | Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času. | Bolus manuální i s přednastavením objemu/času. | Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních. | Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních. | Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
| Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu.
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva. | Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva. | Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
| Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků. | Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků. | Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků.
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání. | Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání. | Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
| Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu. | Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu. | Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu.
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice. | Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice. | Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice.
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce. | Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce. | Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu. | Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu. | Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní. | Optické a zvukové alarmy různých úrovní. | Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu. | Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu. | Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce. | Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce. | Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru. | Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru. | Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
| Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5 ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5 ml/hod.) | Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5ml/hod.) | Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5ml/hod.)
| Automatické dobíjení interního akumulátoru. | Automatické dobíjení interního akumulátoru. | Automatické dobíjení interního akumulátoru.
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V. | Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V. | Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 375/2022 Sb. minimálně 2 roky. | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky. | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky.
| Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů. | Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů | Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů
| Stupeň krytí minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze. | Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze. | Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.
| Pohotovostní režim. | Pohotovostní režim. | Pohotovostní režim.
| Režim KVO s více rychlostmi. | Režim KVO s více rychlostmi. | Režim KVO s více rychlostmi.
| Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu. | Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu. | Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu.
| Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce). | Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce) | Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)
| V rámci dodávky ke každému přístroji je: | V rámci dodávky ke každému přístroji je: | V rámci dodávky ke každému přístroji je:
| • napájecí šňůra, | - napájecí šňůra, | - napájecí šňůra,
| • mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, | - mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, | - mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje,
| • madlo přístroje. | - madlo přístroje. | - madlo přístroje.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V319 | Pumpa infuzní | 17
| Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů. | Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů. | Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů.
| Mechanická manipulace s dvířky | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům. | Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům.
| Infuzní sety bezpečnostní se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin. | Infuzní sety bezpečnostní se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin. | Infuzní sety bezpečnostní se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin.
| Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze. | Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze. | Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze.
| Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu. | Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu. | Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu.
| Přesnost dávkování dle normy ± 5 %. | Přesnost dávkování dle normy ± 5 %. | Přesnost dávkování dle normy ± 5 %.
| Detekce vzduchu v systému. | Detekce vzduchu v systému. | Detekce vzduchu v systému.
| Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů. | Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů. | Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h. | Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h. | Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h.
| Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml. | Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml. | Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml.
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času. | Bolus manuální i s přednastavením objemu/času. | Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních. | Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních. | Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
| Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. | Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. | Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů.
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva. | Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva. | Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
| Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků. | Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků. | Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce min. 18 znaků.
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání. | Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání. | Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
| Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu. | Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu. | Regulace podsvícení LCD displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu.
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice. | Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice. | Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice.
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce. | Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce. | Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu. | Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu. | Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní. | Optické a zvukové alarmy různých úrovní. | Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
| Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu. | Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu. | Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu.
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu. | Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu. | Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce. | Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce. | Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru. | Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru. | Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
| Kapacita interního akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 25 ml/hod.) | Kapacita interního akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 25ml/hod.) | Kapacita interního akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 25ml/hod.)
| Automatické dobíjení integrovaného akumulátoru. | Automatické dobíjení interního akumulátoru. | Automatické dobíjení interního akumulátoru.
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V. | Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V. | Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 375/2022 Sb. minimálně 2 roky. | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky. | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky.
| Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů | Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů | Hmotnost přístroje vč. akumulátoru max. 2,5 kg z důvodu nosnosti stávajících stativů
| Stupeň krytí minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze. | Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze. | Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.
| Pohotovostní režim. | Pohotovostní režim. | Pohotovostní režim.
| Režim KVO s více rychlostmi. | Režim KVO s více rychlostmi. | Režim KVO s více rychlostmi.
| Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje.
| Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje.
| Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje. | Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje.
| Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve). | Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve). | Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve).
| Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná. | Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná. | Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná.
| V rámci dodávky ke každému přístroji je: | V rámci dodávky ke každému přístroji je: | V rámci dodávky ke každému přístroji je:
| • napájecí šňůra, | - napájecí šňůra, | - napájecí šňůra,
| • mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, | - mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje, | - mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje,
| • madlo přístroje. | - madlo přístroje. | - madlo přístroje.