Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 3: Artroskopická věž

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katatalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Artroskopická sestava pro operační výkony na ortopedických sálech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| Monitor HDTV |  |  |  |  |
| 1.1 | Barevný monitor s rozlišením Full HD (min. 1920 x 1080px), medicínský atest. |  |  |  |
| 1.2 | Úhlopříčka min. 26“, poměr stran 16:9. |  |  |  |
| 1.3 | Kontrast min. 1000:1, jas min. 450 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. |  |  |  |
| 1.4 | Vstup/výstup min: DVI-D, SD/HD/3G‐SDI. |  |  |  |
| 1.5 | Podpora PIP. |  |  |  |
| 1.6 | Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelný výškově a stranově. |  |  |  |
| Kamerová jednotka |  |  |  |  |
| 1.7 | Full HD rozlišení min. 1920 x 1080px., formát 16:9 i 5:4. |  |  |  |
| 1.8 | Uložení uživatelských nastavení pro min. 7 uživatelů. |  |  |  |
| 1.9 | Podpora 3-chipových a 1-chipových kamerových hlav a endoskopů. |  |  |  |
| 1.10 | Ovládání jednotky v českém jazyce. |  |  |  |
| 1.11 | Ovládání jednotky pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky. |  |  |  |
| 1.12 | Zadávání pacientských dat pomocí klávesnice pro záznam obrazových souborů s daty pacienta. |  |  |  |
| 1.13 | Datové propojení jednotky se zdrojem světla pro automatickou regulaci intenzity světla. |  |  |  |
| 1.14 | Vstup pro obraz v obrazu, umožňuje zhlédnutí a záznam. |  |  |  |
| 1.15 | Pokud je k ovládání potřeba klávesnice, bude v rámci dodávky. |  |  |  |
| 1.16 | Výstupy min. DVI, SDI. |  |  |  |
| Zdroj světla |  |  |  |  |
| 1.17 | Technologie LED s životností lampy min. 10000. |  |  |  |
| 1.18 | Plynulá a automatická regulace intenzity světla, datové propojení s kamerovou jednotkou. |  |  |  |
| 1.19 | Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu. |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |  |
| 1.20 | Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080px.), 3xCCD nebo 3xCMOS snímací čip, medicínský atest. |  |  |  |
| 1.21 | Optický ZOOM min. 2x, nastavitelný pomocí tlačítek nebo okuláru na kamerové hlavě. |  |  |  |
| 1.22 | Min. 2 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě. |  |  |  |
| 1.23 | Kamerová hlava autoklávovatelná na 134°C. |  |  |  |
| 1.24 | Sterilní návleky na potažení kamerové hlavy a kabelu. |  |  |  |
| Artroskopická optika 2 ks |  |  |  |  |
| 1.25 | 2x artroskopická optika, průměr 4mm, úhel pohledu 30°, autoklávovatelná. |  |  |  |
| 1.26 | Součástí dodávky je 2x trokar pro 4mm optiku. |  |  |  |
| 1.27 | Součástí dodávky jsou 2 ks světlovodných kabelů, délka kabelu min. 250mm. |  |  |  |
| 1.28 | Součástí dodávky je 2x sterilizační kontejner pro optiku. |  |  |  |
| Vaporizační přístroj |  |  |  |  |
| 1.29 | Mikroprocesorově řízený vaporizační přístroj pro artroskopické výkony. |  |  |  |
| 1.30 | Koagulace a vaporizace měkkých tkání. |  |  |  |
| 1.31 | Práce ve fyziologickém roztoku. |  |  |  |
| 1.32 | Výkon min. 380 W. |  |  |  |
| 1.33 | Bipolární režim. |  |  |  |
| 1.34 | Manuální nastavení parametrů |  |  |  |
| 1.35 | Monitorace teploty – nastavení max. teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod. |  |  |  |
| 1.36 | Ovládání z ručky i nožního ovladače. |  |  |  |
| 1.37 | Akustické a vizuální alarmy. |  |  |  |
| 1.38 | Možnost použití elektrod s odsáváním. |  |  |  |
| 1.39 | Součástí dodávky: - nožní ovladač, - 2x elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii, - 2x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii, - sterilizační košík. |  |  |  |
| Shaverová jednotka |  |  |  |  |
| 1.40 | Mikroprocesorem řízená motorová jednotka. |  |  |  |
| 1.41 | Ovládání jednotky pomocí tlačítek nebo dotykového displeje. |  |  |  |
| 1.42 | Ovládání přímo na ručním nástroji s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače. |  |  |  |
| 1.43 | Propojení s artroskopickou pumpou, automatické zvýšení průtoku pumpy v případě spuštění shaveru. |  |  |  |
| 1.44 | Odsávání regulovatelné na ručním nástroji. |  |  |  |
| 1.45 | Řídící jednotka podporující koncovky pro shaver, mini-shaver pro malé klouby. |  |  |  |
| 1.46 | Optická a akustická signalizace. |  |  |  |
| 1.47 | Možnost rotace oběma směry a oscilace. |  |  |  |
| 1.48 | Možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta. |  |  |  |
| 1.49 | Součástí dodávky: - 4x univerzální ruční nástroj pro shaverovací frézy (1000 – 8 000 otáček/min., 1000 – 2 500 oscilací/min.), - frézy resterilizovatelné + sterilizační boxy, - nožní ovladač. |  |  |  |
| Artroskopická oplachová pumpa |  |  |  |  |
| 1.50 | Kombinovaná pumpa pro oplach a odsávání. |  |  |  |
| 1.51 | Řízená mikroprocesorem – řízený průtok i odtok roztoku. |  |  |  |
| 1.52 | Možnost použití pumpy pouze pro oplach bez nutnosti řízeného odsávání pro maximální ekonomiku provozu. |  |  |  |
| 1.53 | Automatická identifikace hadicového setu pro maximální bezpečnost pacienta. |  |  |  |
| 1.54 | Měření tlaku tlakovým senzorem. |  |  |  |
| 1.55 | Měření pravého tlaku u endoskopu pro větší bezpečnost pacienta – přívod roztoku k pumpě pomocí hadice s balónovým systémem. |  |  |  |
| 1.56 | Tlak regulovatelný min. 10 – 120 mmHg s omezením dle vlastního nastavení nebo dle módu (artroskopie kolene, ramene, kyčle, malých kloubů apod.). |  |  |  |
| 1.57 | Průtok regulovatelný dle nastaveného módu. |  |  |  |
| 1.58 | Sání regulovatelné dle módu. |  |  |  |
| 1.59 | Maximální rychlost průtoku 1500ml/min. |  |  |  |
| 1.60 | Režim zvýšeného průtoku na krátký časový úsek pro vyčištění operačního pole. |  |  |  |
| 1.61 | Ovládání pomocí pedálu a dotykového displeje/tlačítek. |  |  |  |
| 1.62 | Automatické přizpůsobení průtoku podle nastaveného tlaku. |  |  |  |
| 1.63 | Autoklávovatelné nebo denní a jednorázové hadicové sety. |  |  |  |
| 1.64 | Ochrana proti vysokému tlaku, zvuková signalizace. |  |  |  |
| 1.65 | Propojení se shaverovou jednotkou pomocí datového kabelu – zvýšení průtoku v případě spuštění shaveru. |  |  |  |
| 1.66 | Součástí dodávky: - 10 ks denních hadicových setů, - 20 ks jednorázových hadicových setů. |  |  |  |
| Přístrojový vozík pojízdný |  |  |  |  |
| 1.67 | Pojízdný přístrojový vozík pro umístění výše uvedených přístrojů na nastavitelné police. |  |  |  |
| 1.68 | Minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděná. |  |  |  |
| 1.69 | Výškově i stranově polohovatelné rameno pro uchycení monitoru LCD. |  |  |  |
| 1.70 | Antistatická povrchová úprava |  |  |  |
| 1.71 | Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů. |  |  |  |
| 1.72 | Infuzní stojan, euro-lišta pro příslušenství. |  |  |  |
| 1.73 | Pokud jsou dodány klávesnice, pedály – držák klávesnice, držák pedálů. |  |  |  |
| 1.74 | Držák na kamerovou hlavu. |  |  |  |
| 1.75 | Manipulační madlo. |  |  |  |
| 1.76 | Oddělovací transformátor. |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 1.77 | Napájení 230V/50Hz |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO / NE (doplní dodavatel)

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- podléhá notifikaci SÚKL: ANO / NE (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.