Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1 
(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: 	Sušárny/ termostaty pro Oblastní nemocnici Jičín

Zadavatel:

Název		Královéhradecký kraj

Sídlo		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO		708 89 546

DIČ		CZ70889546

Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to na podkladě těchto dotazů:

Dotaz č. 1:
Požadujete chlazený inkubátor nebo Vám postačí inkubátor nechlazený, který má rozsah teplot +5 nad teplotu okolí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat inkubátor s regulací od +10 °C nad teplotu okolí, s výjimkou 1 ks u položky č. 2 (V359: Termostat – sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 120 l vč. podstavce), kde zadavatel trvá na teplotním rozsahu a požaduje tedy chlazený inkubátor.

Položka č. 2 (V359) se proto touto dodatečnou informací rozděluje na dvě podpoložky pro rozlišení požadavku na 1 ks chlazeného inkubátoru (označení V359a) a 1 ks inkubátoru (označení V359b), u kterého se akceptuje regulace od +10 °C nad teplotu okolí.

Dotaz č. 2:
Postačí Vám regulace otáček 50 až 100%?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 3:
Pokud trváte na nucené cirkulaci tak naše inkubátory s ventilátorem umíme řídit od 10 °C nad okolní teplotou. Pracovní teplota je 10 °C do 100 °C nad okolím. Můžeme podat nabídku?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat inkubátor s regulací od +10 °C nad teplotu okolí, s výjimkou 1 ks u položky č. 2 (V359: Termostat – sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, objem cca 120 l vč. podstavce), kde zadavatel trvá na teplotním rozsahu a požaduje tedy chlazený inkubátor.

Položka č. 2 (V359) se proto touto dodatečnou informací rozděluje na dvě podpoložky pro rozlišení požadavku na 1 ks chlazeného inkubátoru (označení V359a) a 1 ks inkubátoru (označení V359b), u kterého se akceptuje regulace od +10 °C nad teplotu okolí.

Dotaz č. 4:
Požadovaný zámek dveří – mohou se vždy dva inkubátory stejného objemu odemykat stejným klíčem, nebo každý jiným?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, Zadavatel připouští obě varianty, stejné klíče pro oba větší inkubátory a dále pro oba menší inkubátory jsou výhodou.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel aktualizoval přílohu č. 1 a) – až c) Technická specifikace, přílohu č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků, přílohu č. 4 – Soupis dodávek. Dále zadavatel rozhodl přiměřeném o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 9. 2023 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 a – Technická specifikace_DI_01

Příloha č. 1 b – Počty a umístění_DI_01

Příloha č. 1 c – Umístění v půdorysech_DI_01

Příloha č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků_DI_01

Příloha č. 4 – Soupis dodávek_DI_01

V Hradci Králové dne 1.08.2023, Mgr. Kateřina Machová, na základě pověření