## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Systém pro přípravu médií a karuselový rozplňovací systém pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V230 | Automatizovaný systém pro přípravu kultivačních médií | 1
| Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média | Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média | Automatizovaný preparátor pro přípravu min. 1-10 litrů kultivačního média
| Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání | Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání | Standardizace a homogenizace média, verifikovaný systém míchání
| Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií | Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií | Nastavitelná rychlost míchadla pro každý krok přípravy médií
| Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování | Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování | Vestavěný kompresor pro kontrolu uzavření víka a udržování stejnoměrného tlaku během celé fáze rozplňování
| Sterilizační teplota min. 95-125° | Sterilizační teplota min. 95 - 125° | Sterilizační teplota min. 95 - 125°
| Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut | Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut | Sterilizační čas nastavitelný min. od 2 do 60 minut
| Rozplňovací teplota min. 25-60 °C | Rozplňovací teplota min. 25 - 60 °C | Rozplňovací teplota min. 25 - 60 °C
| Přesnost teploty max. ± 0,5°C | Přesnost teploty max. ±0,5°C | Přesnost teploty max. ±0,5°C
| Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ± 0,1°C | Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ±0,1°C | Kontrola teploty uvnitř média pomocí zabudované PT100 sondy s přesností max. ±0,1°C
| Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech | Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech | Bezpečnostní uzavírání víka v min. 6 bodech
| Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80 °C | Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80°C | Bezpečnostní zámek víka autopreparátoru - uzamčení při překročení teploty 80°C
| Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění | Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění | Plochý kryt a ploché víko pro jednoduché čištění
| Kapacita paměti min. 30 programů | Kapacita paměti min. 30 programů | Kapacita paměti min. 30 programů
| Odložený start cyklu | Odložený start cyklu | Odložený start cyklu
| Min. 3 režimy cyklů | Min.3 režimy cyklů | Min.3 režimy cyklů
| Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133 | Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133 | Autopreparátor se schopností vygenerovat report s kompletními detaily o cyklu v certifikátu dle ISO 11133
| RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií | RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií | RFID čtečka pro identifikaci obsluhy, sušených médií
| Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software | Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software. | Barevná indikace jednotlivých fází cyklu v obslužném software.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | V231 | Karuselový rozplňovací systém pro plnění Petriho misek s integrovaným systémem chlazení | 1
| Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm | Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm | Automatický systém plnění médií na Petriho misky průměru 90 mm
| Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média | Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média | Rotace misky během plnění pro zajištění rovného povrchu média
| Plnící prostor misek ozařován UV lampou | Plnící prostor misek ozařován UV lampou | Plnící prostor misek ozařován UV lampou
| Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace | Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace | Bezodkladné uzavření misky po naplnění (max 4 sekundy) k minimalizaci rizika kontaminace
| Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média | Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média | Integrovaný chladící systém k regulaci tuhnutí agaru a kondenzaci média
| Kapacita karuselu min. 550 misek; samostatné rozplnění 10 litrů kultivačního média bez zásahu operátora a nutnosti vyprázdnit/naložit karusel. | Kapacita karuselu min. 550 misek | Kapacita karuselu min. 550 misek
| Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18 ml na misku) | Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18ml na misku) | Rychlost plnění min. 600 misek za hodinu (při 18ml na misku)
| Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy | Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy | Ovládací menu s barevným displejem a piktogramy
| Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem | Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem | Interní paměť na min. 20 uživatelských programů, parametry chráněny heslem
| Plnící objem na misku min. 1 ml až 30 ml | Plnící objem na misku min. 1ml až 30 ml. | Plnící objem na misku min. 1ml až 30 ml.
| Autokalibrace pomocí funkce v menu | Autokalibrace pomocí funkce v menu | Autokalibrace pomocí funkce v menu
| Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat. | Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat. | Kompletní sledovatelnost procesu, dokumentace záznamů. LAN, USB RS232 port, možnost exportu dat.
| USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB | USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB | USB port pro připojení a ovládání pomocí myši nebo pro export dat na USB
| Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady. | Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady. | Tiskárna pro označení Petriho misek včetně související montážní sady.
| Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen | Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen | Detekce špatné/obrácené misky, kdy nedojde k naplnění a cyklus není přerušen
| Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel | Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel | Snadný přístup a čištění, vodotěsný ovládací panel
| Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí | Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí | Výměna rozplňovacího karuselu pro misky 90 mm za karusel k plnění misek 55 mm bez použití nářadí
| Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček | Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček | Možnost využití dávkovacího režimu čerpadla i pro manuální mód plnění, pro plnění zkumavek nebo lahviček
| Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve | Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve | Součástí dodávky 2 ks kompletních hadičkových sad a dispenzačních jehel pro misky průměru 90 mm, druhá peristaltická pumpa pro on-line přidávání krve, hadičkový set pro on-line přídavek krve
| Sada pro misky průměru 55 mm | Sada pro misky průměru 55 mm | Sada pro misky průměru 55 mm
| Karusel na 800 misek | karusel na 800 misek | karusel na 800 misek
| Sada pro výrobu půlených misek | sada pro výrobu půlených misek | sada pro výrobu půlených misek
| Dávkovací jehla pro vysoké misky | dávkovací jehla pro vysoké misky | dávkovací jehla pro vysoké misky
| Součástí nabídky je seznam volitelného příslušenství ke karuselovému rozplňovacímu systému, které si může zadavatel pořídit dle potřeby nad rámec této veřejné zakázky. Seznam volitelného příslušenství obsahuje minimálně sadu pro misky průměru 55 mm, sadu pro výrobu půlených misek, a dávkovací jehlu pro vysoké misky. | dávkovací jehla pro vysoké misky | dávkovací jehla pro vysoké misky