„Pořízení dezinfektorů podložních mís pro ONN a. s.“

Technická specifikace

Předmětem plnění je dodávka 2 ks dezinfektorů podložních mís pro Oblastní nemocnici Náchod a. s.

- Obecné podmínky a technická specifikace:

| Název přístroje: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model, výrobce) |  |  |
| Technické podmínky/parametry, funkce Minimální zadavatelem požadované technické parametry | ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny žluté řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních Splňuje / Nesplňuje) |
| Účel použití a obecné požadavky |  |  |
| Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy, močové lahve a další sanitární vybavení, s termickou dezinfekcí. |  |  |
| Technická specifikace, minimální technické požadavky |  |  |
| Celkový počet 2 ks (dva kusy - 1 ks oddělení ortopedie a 1 ks oddělení chirurgie B) |  |  |
| Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení. |  |  |
| Plně automatický přístroj s mikroprocesorovým řízením |  |  |
| Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem |  |  |
| Stacionární jednodveřové provedení s připojením odpadu do zdi nebo podlahy |  |  |
| Konstrukce a opláštění přístroje z nerezového materiálu včetně mycí komory |  |  |
| Objem mycí komory min. 70 litrů |  |  |
| Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob |  |  |
| Alfabetický displej v českém jazyce s informacemi o průběhu cyklu a se signalizací poruch |  |  |
| Min. 3 standardní mycí programy, z nichž jeden zajišťuje oplach a ostatní programy zajišťují různé délky mytí v závislosti na stupni znečištění sanitárních nádob |  |  |
| Způsob mytí: cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího detergentu |  |  |
| Způsob dezinfekce: termická pomocí horké páry při teplotě 91°C |  |  |
| Možnost nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody |  |  |
| Velká variabilita úpravy programů s možností nastavení teploty, času mytí a volby intenzity mytí |  |  |
| Možnost vytvoření vlastních uživatelských programů |  |  |
| Bezešvá mycí komora z jednoho dílu (bez svárů a přeplátování) pro snadnější čištění a eliminaci rizika kontaminace biologickým materiálem |  |  |
| Vnitřní opláštění dveří beze svárů, se zaoblenou hranou, pro eliminaci rizika kontaminace biologickým materiálem |  |  |
| Provedení dveří se zamezením přetečení tekutin z močových lahví |  |  |
| Kapacita pro automatické vyprázdnění a zpracování min. 4ks močových lahví a 2ks podložních mís s víky současně, nebo min. 2ks nádob do toaletních křesel současně |  |  |
| Likvidace biologického odpadu ve vacích (speciální držák pro zavěšení vaků, u kterých dojde k likvidaci tělních tekutin uvnitř mycí komory) |  |  |
| Univerzální držák na běžně používané sanitární nádoby ve zdravotnictví |  |  |
| Možnost zakázkové výroby speciálního držáku na nestandardní sanitární nádoby |  |  |
| Možnost dovybavení sítem pro vkládání různých nádob a předmětů, pro které není místo v držáku |  |  |
| Vyměnitelnost držáků podložních mís za jiný typ bez nutnosti použití nářadí |  |  |
| Systém hlavní rotační trysky včetně ostatních trysek, který umožňuje vyčištění těžce dostupných prostor (u podložní mísy např. prostor pod lemem) |  |  |
| Celkový počet trysek min. 8 |  |  |
| Integrovaný beztlaký elektrický vyvíječ páry |  |  |
| Tepelná izolace komory |  |  |
| Automatické uzamčení dveří během mycího cyklu |  |  |
| Dezinfekce nejenom mycí komory, vodní nádrže, ale i všech přívodních a odpadových trubek, hadic a všech trysek, vč. hlavních trysek |  |  |
| Systém dezinfekce všech částí vodního systému při každém mycím cyklu prostřednictvím integrovaného vyvíječe páry |  |  |
| Příslušenství ke každému přístroji |  |  |
| Základní sada mycích detergentů a ostatního spotřebního materiálu, nutná pro zahájení plnohodnotného provozu |  |  |

- Instalační práce a služby:

Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:

- předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva);

- provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min.10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění;

- dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad);

- odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky;

- výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká;

- prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích;

- Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:

- Návod k obsluze v ČJ;

- Protokoly o zkouškách a revizích;

- Kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky;

- předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu;

- poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu;

- po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce;

- po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze;

- další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu.

- Zvláštní požadavky

- Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše v následujících místnostech:
- oddělení Ortopedie

- oddělení Chirurgie B.

- Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.

- Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.

Poznámka: Tento dokument bude tvořit Přílohu č. 1 Kupní smlouvy.

V___________________, dne:_____________

_____________________________________________

Jméno a podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka