Příloha č. 2 - Technická specifikace

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název části veřejné zakázky: Kombinovaná motodlaha**

Část veřejné zakázky: 4

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V posledním sloupci tabulky dodavatel uvede odkaz (např. stranu v katalogu, v návodu k obsluze, …), kde v nabídce zadavatel dohledá a ověří si požadovaný parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

***Dodavatel vyplní zvýrazněná pole***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kombinovaná motodlaha pro koleno, kyčel a kotník s pojízdným vozíkem** | | | | |
| **Výrobce** | |  | | |
| **Typ / Model** | |  | | |
| **Záruka v měsících (min. 24 měsíců)** | |  | | |
| **Počet ks** | | **1** | | |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus | |  | | |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | |  | | |
| DPH v Kč celkem samostatně | |  | | |
| Cena v Kč včetně DPH celkem | |  | | |
| **Základní vlastnosti přístroje** | | | | |
| **Číslo** | **Specifikace** | | **ANO / NE**  **Konkrétní specifikace / hodnota** | **Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)** |
| 1.1 | Jeden přístroj pro terapii všech 3 kloubů dolní končetiny (kyčel, koleno a kotník). | |  |  |
| 1.2 | Možnost terapie i dětských pacientů. | |  |  |
| 1.3 | Nastavitelná délka motodlahy dle délky končetin. | |  |  |
| 1.4 | Dálkové ovládání s dotykovým displejem, nebo LCD displejem s membránovou klávesnicí. | |  |  |
| 1.5 | Nastavitelné parametry:   * Čas terapie * Rychlost pohybu * Počáteční a koncový úhel * Bezpečnostní prvek – zastavení pohybu a následný zpětný chod | |  |  |
| 1.6 | Možnost uložení min. 20 uživatelských terapeutických protokolů v paměti přístroje, nebo na externím přenosovém paměťovém médiu. | |  |  |
| 1.7 | Integrovaný modul pro terapii hlezenního kloubu. | |  |  |
| 1.8 | Rozsah pohybu:   * Extenze/flexe kyčle v rozsahu min. +10° až +75° * Extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120° * Extenze/flexe hlezna v rozsahu min. -20° až +40° | |  |  |
| 1.9 | Maximální rychlost posuvu min. 200o/min. | |  |  |
| 1.10 | Nastavení pauz samostatně pro extenzi a flexi. | |  |  |
| 1.11 | Možnost nastavení úhlu rozsahu pohybu podle aktuálního stavu pacienta během terapie. | |  |  |
| 1.12 | Funkce postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech až do požadovaných hodnot i zvětšení rozsahu pohybu během cvičení s možností nastavení přestávky samostatně pro extenzi a flexi. | |  |  |
| 1.13 | Podpěry stehna, lýtka a botiček z umyvatelného materiálu. | |  |  |
| 1.14 | Bez nutnosti přestavby pro rehabilitaci pravé/levé končetiny. | |  |  |
| 1.15 | Hmotnost přístroje max. 15 kg. | |  |  |
| 1.16 | Napájení ze sítě 230 V/50 Hz. | |  |  |
| **Příslušenství** | | | | |
| 1.17 | Transportní vozík pro přesun přístroje. | |  |  |
| 1.18 | Dálkový ovladač. | |  |  |

**\*** *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

**Doplňující informace:**

* v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
* klasifikační třída zdravotnického přístroje: …………… (doplní dodavatel)
* uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): …………… (doplní dodavatel)