## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacími dotykovými monitory umístěnými na těle C-ramene i na monitorovém vozíku, s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou s rotační anodou s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
C rameno:
- plně vyvážené v každé poloze
- motorický vertikální pohyb min. 40 cm
- horizontální pohyb min. 20 cm
- orbitální pohyb min. -90/+25°
- rotace min. +-180°
- vzdálenost ohnisko - zesilovač min. 95 cm
- vnitřní hloubka C ramene min. 65 cm
- sterilizovatelné kryty včetně upínacího mechanizmu
Rentgenka:
- rotační anoda
- ohnisko cca 0,3/0,6 mm
- monitorování zátěže rentgenky
- tepelná kapacita systému min. 1 milion HU
Generátor:
- vysokofrekvenční řízený mikroprocesorem
.- výkon min. 2 kW
- napětí 40 - 110 kV, 0.2 - 75 mA
- kontinuální i pulsní fluoroskopie
- orgánová automatika
- kalkulace a zobrazení dávky
Zesilovač:
- typ cesium iodid
- velikost zesilovače min. 23 cm s možností min. 3 volitelných vstupních polí v rozsahu cca 14-23 cm
- rozlišení min. 1024 x 1024 pixelů/12bit
- laserový zaměřovací kříž, horní a dolní zaměřování
- ochranný štít před zesilovač (zabránění poškození zesilovače nástroji při operaci)
Kolimace:
- virtuální nastavení bez rtg. záření
- nezávisle asymetricky nastavitelné obdélníkové clony s možností rotace
- štěrbinová clona - irisová clona
- možnost nastavení obou typů clon na LIH
- přídavná filtrace
Orgánové anatomické programy:
- skelet/končetiny
- srdce/hrudník, břicho/trup
- eliminace kovů – METAL corection
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacími dotykovými monitory umístěnými na těle C-ramene i na monitorovém vozíku, s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou s rotační anodou s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
- SOFT - pro zobrazení měkkých tkání
- mohutný pacient
- s výhodou možnost DSA
Monitor ovládací:
.- TFT monitor dotykový – umístěný pro komfortní ovládání na B52 rameni a také na monitorovém vozíku
- synchronní ovládání: na monitorovém vozíku, tak i na C rameni
- shodné ovládací prostředí na monitorovém vozíku i na C rameni
Monitor zobrazovací:
- velkoplošný monitor vel. min. 24“ dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF nebo min. 2 19“ LCD monitory na monitorovém vozíku
- rozlišení min.1280x1024
- kontrast ratio min. 500:1
- svítivost min. 300 cd/m2
DAP metr:
- zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS
Digitální zpracování obrazu:
- zpracování obrazu v rozlišení min. 1024x1024 v celém obrazovém řetězci v reálném čase i postprocesing (skiaskopický režim),
- záznam obrazové smyčky s rychlostí cca 5 snímků/sec,
- Last Image Hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu,
- elektronické clony,
- anotace,
- měření (délka, úhly),
- digitální rotace obrazu - nezávislost polohy objektu vůči zesilovači,
- možnost mozaikového zobrazení (cca 16 snímků),
- digitální paměť min. 2.000 obrazů, paměťová matrix 1024x1024 pixels/až 32bit
Databáze:
- popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání
- možnost zadání pacienta
Archivace:
- mozaika - 16 obrazů
.- USB port, možnost exportu dat
- DICOM 3.0 (Print, Storage, Worklist)
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacími dotykovými monitory umístěnými na těle C-ramene i na monitorovém vozíku, s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou s rotační anodou s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Nožní spínač:
- dvojitý nožní spínač – multifunkční - skiaskopie/uložení
Ruční spínač:
- se stejnými funkcemi
Obecné požadavky PACS, DICOM, NIS/RIS, počítačové vybavení, sítě:
Dodávka přístroje a jeho součástí musí zahrnovat veškeré hardwarové a softwarové komponenty (počítače, software, síťové aktivní a pasivní komponenty) nutné pro zajištění kompletního workflow, propojení a datové komunikace mezi NIS/RIS, přístrojem (modalitou) a PACSem tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita v době uvedení přístroje do provozu, a to včetně nákladů na služby třetích stran nutných k zajištění požadované integrace.
Kompletním zajištěním worflow se rozumí zejména:
○ vznik požadavku na straně NIS/RIS, zpracování žádanky a převod do podoby MWL,
○ příjem MWL modalitou a jejími součástmi, vč. reakce na změny obsahu nebo zrušení žádanky na straně NIS/RIS, vč. reakce na změny identifikace pacienta na straně NIS/RIS,
○ po zpracování a vyhodnocení studie v návaznosti na MWL, uložení do PACSu, se zajištěním plné kompatibility vzniknuvších studií, datových formátů a videoformátů vzniknuvších v modalitě,
○ prohlížení vzniknuvších studií pomocí klinických prohlížečů PACS.
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby:
○ Query/Retrieve/Store,
○ Modality Worklist,
○ Print,
○ Import/Export, Secondary Capture.
Dodávka všech komponent musí být plně kompatibilní s prostředím zákazníka v době uvedení přístroje do provozu. Dále musí být zajištěno:
○ pokud bude součástí dodávky přístroje počítačové vybavení, musí být jeho součástí antivirový systém plně kompatibilní se systémem používaným zákazníkem, zejm. co se týče administrace a řízení bezpečnosti síťového provozu, včetně servisní podpory a aktualizací minimálně na dobu 3 roky,
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 1
Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacími dotykovými monitory umístěnými na těle C-ramene i na monitorovém vozíku, s vysokofrekvenčním generátorem a rentgenkou s rotační anodou s vysokým rozlišením, velmi snadnou manipulací. S důrazem kladeným na radiační ochranu pacienta a personálu účinným snížením dávky. | str.4
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
○ součástí dodávky přístroje musí být systém antivirové ochrany přístroje (pokud takovou možnost přístroj umožňuje), a to včetně servisní popory a aktualizací antivirového systému na dobu sjednané servisní podpory přístroje (je-li sjednána), pokud není sjednána servisní podpora přístroje, je za minimální dobou považována poskytnutá záruční lhůta přístroje,
○ pokud budou součástí dodávky aktivní nebo pasivní síťové komponenty, musí být plně kompatibilní zejm. po stránce managementu a integrace do síťového prostředí zákazníka.