## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 3
Anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Obecné požadavky
Kompatibilita do 1,5 T, do 5.000 Gauss bez jakýchkoliv omezení
Pro monitoraci pacientů všech věkových Expresní zahřívací fáze gas modulu max. 30 sec.
Vzdálený barevný dotykový LCD displej 19“
Dynamický ukazatel vývoje trendů
Individuální ověření vady elektrody
Barevný dotykový LCD displej 15“
Inovace digitálního EKG filtru
Flexibilní komunikační kanál
Univerzální teplotní senzor
Schránka na příslušenství
Zobrazení MAC
Monitorace pacienta
Bezdrátové dvoukanálové EKG
Kontinuelní monitorace chyby svodů EKG elektrody
Bezdrátové SpO2
Bezdrátová respirace (pneumatickou metodou)
Neinvazívní měření krevního tlaku (NIBP)
Dvoukanálové invazívní měření krevního tlaku (IBP)
Expresní Low Flow EtCO2 a duální Agents (příprava max. 30 sec.)
Měření koncentrace dvou anestetik současně s automatickou detekcí plynů
Monitorace koncentrace O2 a N2O
Zobrazení hodnoty MAC
Dynamický ukazatel vývoje trendů
Teplota – univerzální flex senzor z optických vláken pro opakované použití (axila, rectum)
Nastavení alarmů a uživatelské konfigurace pouze jedním dotykem
Připojovací porty pro monitoraci pacienta v zorném poli obsluhy
Kardiální a periferní gating
Akumulátory Lithium-Ion s kapacitou až 8 hodin provozu
Možnost přenosu dat do nemocničního systému
Ventilátor
Mikroprocesorem řízený pneumatický ventilátor s barevným min. 8” displejem s režimy: VCV, PCV, SIMV, PSV, Manual a spont. ventilaci dětí a dospělých
Systém optických a akustických alarmů
Kompaktní autoklávovatelná integrovaná pacientská část
Model s třemi plyny (O2, N2O, vzduch) a hypoxickou ochranou
Lišta SELECTATEC pro připojení dvou odpařovačů
Low flow a minimal flow provoz
Self test
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 3
Anesteziologický přístroj k magnetické rezonanci | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Záložní AKU, aretovatelná kolečka
Odvod přebytečných plynů do centrálního odsávání
Externí průtokoměr kyslíku
Monitorace tlaků v rozvodu
Integrovaná odsávačka bronchů
Monitorace ventilačních parametrů: PEAK, Plateau, PEEP, compliance, tidal a minutový objem
Zobrazení tlakové křivky a smyčky