## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 4
Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost extrémně krátkých expozic až 1ms
konfigurovatelné anatomické programy (orgánová automatika) s volbou min. 100 programů pro každé pracovní místo a mod
AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a vertigrafu)
vysokorychlostní rentgenka (min. 9.000 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm a výkonu minimálně 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV
RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu) s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů a min. 3 polopropustnými klínovými otočnými filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID
DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro tiskárnu a možností exportu dat do PACSu, resp. NISu
Stěna a pacientský stůl:
možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny
zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu
rozměry desky stolu minimálně 200 x 70 cm
možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90° / -90°
pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 cm - 100 cm
motorický podélný posun desky stolu v rozsahu min. 160 cm nebo alternativní způsob pro pokrytí pacienta v rozsahu min. 160 cm.
motorický příčný posun desky stolu min. 30 cm rychlostí min. 3 cm/s
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 4
Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 250 kg
motoricky pojízdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 220 kg (nepovinný)
maximální výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny pro pohodlné nastoupení pacienta max.15 cm
podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm a minimální rychlostí 10 cm/s,
expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu
vytvoření dlouhého snímku v délce min. 110 cm (vyšetření páteře - skoliozy, vyšetření dolních končetin - osy)
sekundární velmi jemná mřížka min. Pb 15:1 a 70 čar/cm
maximální vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru max. 8 cm
proměnlivá ohnisková vzdálenost SID 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40°
motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem
možnost motorického otáčení RTG zářiče o +90° až do -180° umožňující "volný" snímek na mobilní detektor resp. CR kazetu
Obrazový procesing:
kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému z jedné integrované konzole
plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních serií a jednotlivých obrazů
plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole pro snímkování v počtu min. 1.000 orgánových programů
paměť - hard disk pro záznam min. 50.000 obrazů v matici min.1024 x 1024/12 bit s možností dalšího rozšíření
radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002 / 12 bit
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 4
Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
sériový snímkovací nativní i DSA provoz (s funkcemi pixel shift, změna masky, roadmap, anatomické pozadí apod.) s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 - 8 obr./s v matrici min. 1.4002 /12 bit (stěna)
digitální pulzní skiaskopie s minimálně 3 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do15 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna)
možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci
clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření
základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod.
kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací
2 ks ploché speciální medicínské černobílé vysocekontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém vozíku pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně
možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče
Obecné požadavky PACS, DICOM, NIS/RIS, počítačové vybavení, sítě:
Dodávka přístroje a jeho součástí musí zahrnovat veškeré hardwarové a softwarové komponenty (počítače, software, síťové aktivní a pasivní komponenty) nutné pro zajištění kompletního workflow, propojení a datové komunikace mezi NIS/RIS, přístrojem (modalitou) a PACSem tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita v době uvedení přístroje do provozu, a to včetně nákladů na služby třetích stran nutných k zajištění požadované integrace.
Kompletním zajištěním worflow se rozumí zejména:
vznik požadavku na straně NIS/RIS, zpracování žádanky a převod do podoby MWL,
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 4
Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. | str.4
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
příjem MWL modalitou a jejími součástmi, vč. reakce na změny obsahu nebo zrušení žádanky na straně NIS/RIS, vč. reakce na změny identifikace pacienta na straně NIS/RIS,
po zpracování a vyhodnocení studie v návaznosti na MWL, uložení do PACSu, se zajištěním plné kompatibility vzniknuvších studií, datových formátů a videoformátů vzniknuvších v modalitě,
○ prohlížení vzniknuvších studií pomocí klinických prohlížečů PACS.
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby:
Query/Retrieve/Store,
Modality Worklist,
Print,
Import/Export, Secondary Capture.
Dodávka všech komponent musí být plně kompatibilní s prostředím zákazníka v době uvedení přístroje do provozu. Dále musí být zajištěno:
pokud bude součástí dodávky přístroje počítačové vybavení, musí být jeho součástí antivirový systém plně kompatibilní se systémem používaným zákazníkem, zejm. co se týče administrace a řízení bezpečnosti síťového provozu, včetně servisní podpory a aktualizací minimálně na dobu 3 roky,
součástí dodávky přístroje musí být systém antivirové ochrany přístroje (pokud takovou možnost přístroj umožňuje), a to včetně servisní popory a aktualizací antivirového systému na dobu sjednané servisní podpory přístroje (je-li sjednána), pokud není sjednána servisní podpora přístroje, je za minimální dobou považována poskytnutá záruční lhůta přístroje,
pokud budou součástí dodávky aktivní nebo pasivní síťové komponenty, musí být plně kompatibilní zejm. po stránce managementu a integrace do síťového prostředí zákazníka.
Příslušenství:
intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou
elektrický rozváděč s ovládacími tlačítky
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 4
Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. | str.5
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole
pojízdný štít na stropním stativu– mobilní Pb ochrana proti záření
Pozn.:
Rozsah instalací – minimální stavební úpravy