## List1
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 5
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnickou, perinatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku nejvyšší výkonnostní třídy, který vyhovuje celému spektru gynekologicko-porodnické diagnostiky. | str.1
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky:
Přístroj vysoce mobilní, s váhou do max.160 kg, dobře převozitelný.
Konstrukce robustní, odolná vysokému provoznímu zatížení.
Doba startu do 30 sec.
Plochý full HD monitorem s uhlopříčkou minimálně 21,5“ (55 cm). Velikost UZ obrazu na monitoru musí být volitelná uživatelem alespoň ve třech stupních.
Dynamika systému musí přesahovat 210 dB a snímková frekvence minimálně 1000 snímků/sec.
Přístroj musí umožňovat automatickou optimalizaci zobrazovacích parametrů s dynamickým obnovováním ve všech druzích provozu, tedy 2D, v Dopplerských zobrazeních, 3D a 4D.
Přístroj musí využívat nízkošumové připojení („pinless“) všech sond s nelámavým kabelem.
Je požadována metoda obsluhy dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou nejméně 12“, zároveň však musí být k dispozici zabudovaná mechanická klávesnice pro zadání pacientských dat.
Další požadované parametry :
Základní zobrazení B mód
Alespoň 18 volitelných frekvencí na sondě
Trapezoidní zobrazení na všech lineárních sondách alespoň 60º
B mód steering alespoň 30 º i proti D steeringu
Zoom dostupný v živém, zamraženém i duálním obrazu
HD zoom
Kompoundní zobrazení s volitelným stupněm compoundingu
Software pro redukci obrazových „specklí“ (speckle reduction)
Zobrazení obtížně vyšetřitelných pacientů HMI-B
Všechna základní měření v 2D obrazu, vč. úhlu, echodenzity
Automatická detekce a konturování rozhraní a plně automatické měření biometrických parametrů plodu (BPD, AC, HC, CRL APBD, TBD, FL, HL …..) ve volitelném pořadí a s automatickým záznamem do protokolu.
programovatelný nožní spínač
Dopplerovská zobrazení
Barevný Doppler CDV, CDE s detekovatelnou rychlostí 450 cm/sec
Spektrální PW Doppler s rychlostí až 20 m/ sec
Tkáňový Doppler DTI, barevný i spektrální
Dopplerovský steering alespoň +/- 30 º
M mód kombinovatelný s barevným Dopplerem a THI a compound
Základní doplerovská měření, automatické hodnocení spektra v reálném čase
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 5
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnickou, perinatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku nejvyšší výkonnostní třídy, který vyhovuje celému spektru gynekologicko-porodnické diagnostiky. | str.2
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Panoramatické a objemové zobrazení, zobrazení tkáňové elasticity
Měření a a evaluace kontrastních studií a perfuzních parametrů
Panoramatické zobrazení alespoň 240 cm včetně barevného mapování
3D zobrazení na všech sondách
4D zobrazení na abdominální sondě, alespoň 33 vps
3D a 4D kompatibilní s THI, compoundingem
3D a 4D automatická optimalizace a objektové presety
Zobrazení série řezů – „Multi slice“
Kontrastní zobrazení (vč. kontrast. 4D zobrazení dutiny děložní)
Kontrastní zobrazení i na vaginální sondě
Zobrazení, mapování a kvantifikace elasticity tkáně (strain elastografie) na všech sondách
Zobrazení a kvantifikace střihové tuhosti tkáně ( „shear vawe) na konvexních i lineárních sondách
Přístroj musí umožňovat simultánní zobrazení z jiných modalit např. MR, CT
Obecné požadavky PACS, DICOM, NIS, počítačové vybavení, sítě
Dodávka přístroje a jeho součástí musí zahrnovat veškeré hardwarové a softwarové komponenty (počítače, software, síťové aktivní a pasivní komponenty) nutné pro zajištění kompletního workflow, propojení a datové komunikace mezi NIS, přístrojem (modalitou) a PACSem tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita v době uvedení přístroje do provozu, a to včetně nákladů na služby třetích stran nutných k zajištění požadované integrace.
Kompletním zajištěním worflow se rozumí zejména:
vznik požadavku na straně NIS, zpracování žádanky a převod do podoby MWL,
příjem MWL modalitou a jejími součástmi, vč. reakce na změny obsahu nebo zrušení žádanky na straně NIS, vč. reakce na změny identifikace pacienta na straně NIS,
po zpracování a vyhodnocení studie v návaznosti na MWL, uložení do PACSu, se zajištěním plné kompatibility vzniknuvších studií, datových formátů a videoformátů vzniknuvších v modalitě,
prohlížení vzniknuvších studií pomocí klinických prohlížečů PACS.
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby:
Query/Retrieve/Store,
Modality Worklist,
Print,
Import/Export, Secondary Capture.
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 5
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnickou, perinatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku nejvyšší výkonnostní třídy, který vyhovuje celému spektru gynekologicko-porodnické diagnostiky. | str.3
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Dodávka všech komponent musí být plně kompatibilní s prostředím zákazníka v době uvedení přístroje do provozu. Dále musí být zajištěno:
pokud bude součástí dodávky přístroje počítačové vybavení, musí být jeho součástí antivirový systém plně kompatibilní se systémem používaným zákazníkem, zejm. co se týče administrace a řízení bezpečnosti síťového provozu, včetně servisní podpory a aktualizací minimálně na dobu 3 roky,
○ součástí dodávky přístroje musí být systém antivirové ochrany přístroje (pokud takovou možnost přístroj umožňuje), a to včetně servisní popory a aktualizací antivirového systému na dobu sjednané servisní podpory přístroje (je-li sjednána), pokud není sjednána servisní podpora přístroje, je za minimální dobou považována poskytnutá záruční lhůta přístroje,
pokud budou součástí dodávky aktivní nebo pasivní síťové komponenty, musí být plně kompatibilní zejm. po stránce managementu a integrace do síťového prostředí zákazníka.
Konektivita systému
Kompletní komunikace DICOM vč. Worklist
OB-Gyn Structured Report DICOM
Nejméně 4 porty USB 2.0, z toho alespoň 2 přímo na ovládacím panelu
Výstup pro přídavný DVI / HDMI monitor
Management obrazů, klipů a dat, záznamová media
Záznam DICOM i PC kompatibilních formátů obrazů, protokolů a klipů na HD, kapacita HD minimálně 2TB (2000GB)
Možnost sekvenčně otevírat záznamy konkrétních pacientů a přidávat další vyšetření pod jedno ID
Integrovaná mechanika 25 – 100 GB R/W BluRay, CD, DVD ( video formát HD BluRay ) a možností záznamu s volitelnou kompresí
Požadované sondy
s možností fokusace ve 3 kolmých rovinách (maticové), s nízkošumným (pinless) provedením konektoru
1. Konvexní abdominální 2D , frekvence 1 – 6 MHz
2. Lineární abdominální a small parts 2D, frekvence 4 –9 MHz
3. Vaginální mikrokonvexní sonda 2D, frekvence 4 – 9 MHz, úhel min. 176°
4. Abdominální 4D sonda, frekvence 1 – 7 MHz
5. Konvexní abdominální s ultrajemným rozlišením 2D, frekvence 3 – 8 MHz, min. 380 krystalů
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I.okruh
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427
část 5
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnickou, perinatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku nejvyšší výkonnostní třídy, který vyhovuje celému spektru gynekologicko-porodnické diagnostiky. | str.4
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Požadovaná další zařízení
Černobílý digitální termoprinter
1 kus Licence softwarového expertního fetomaternálního modulu Astraia:
včetně plnohodnotného výměny dat s dodaným přístrojem a PACS systémem,
včetně instalace.
Přídavný monitor DVI/HDMI pro sledování pacientkou:
minimální úhlopříčka: 23 palců (58,42 cm),
včetně kabeláže pro propojení s dodaným přístrojem,
včetně držáku na zeď,
včetně montáže, připojení a oživení.