## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Digitální skiagrafické pracoviště pro RDG Jičín
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Univerzální plně digitální skiagrafický komplet, pracující v bezfilmovém prostředí, s umístěním rentgenky na stropním závěsu, s vysokou kvalitou snímků a nízkou dávkou záření pro pacienta, umožňující skiagrafické projekce ležících, sedících i stojících pacientů všech věkových skupin, s volným přístupem k pacientovi ze všech stran
Technická specifikace
Vysokofrekvenční rtg generátor
Výkon min. 80 kW
Mikroprocesorové řízení
Rozsah kV min. 40 -150
Rozsah mA min. 10 - 800
Rozsah mAs min. 0,5 - 600
Doba expozice v rozsahu min. 1 - 3200 ms
Programovatelná orgánová automatika s dostatečným počtem expozičních parametrů, min. 500 předvoleb
Ruční nastavení expozice min. dvoubodové (kV, mAs)
Expoziční automatika AEC - expoziční automat pro dvě 3-doménové komůrky (pro elevační stůl a vertigraf)
Popisy v českém jazyce
Systém měření dávky
DAP-metr jako integrovaná součást primární clony
Přenos informace o dávce do NIS/PACS zadavatele
Rentgenka
Umístění na pojízdném teleskopickém stropním závěsu
Tepelná kapacita anody min. 400 kHU
Malé ohnisko - velikost max. 0,6 mm
Velké ohnisko - velikost max. 1,2 mm
Expoziční napětí min. 150 kV
Tepelná kapacita celého zářiče (rentgenka + kryt) min. 1,3 MHU
Primární clona
Manuální i motorické nastavení, umožňující automatickou i manuální kolimaci primárního svazku
Světelný paprsek pro znázornění nastaveného zorného pole
Laserový zaměřovač
Motorická selekce přídavné filtrace
Stropní závěs držáku rentgenky
Motorizace všech pohybů se zajištěním maximální flexibility
Zařízení musí umožňovat přesné docentrování (nastavení polohy) manuálně
Podélný pohyb ramena rentgenky min. 3400 mm
Příčný pohyb ramena rentgenky min. 2700 mm
Vertikální pohyb rentgenky motorizovaný i manuální v rozsahu min. 1600 mm
Rotace rentgenky okolo vertikální osy min. ±135°
Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±120°
Elektromagnetická aretace pohybu
Dálkový ovladač pohybu stropního závěsu
Integrovaný barevný dotykový displej, umožňující kontrolu a změnu expozičních parametrů, se zobrazením dat pacienta
Rychlost motorizovaného pohybu stropního závěsu v podélném, příčném i vertikálním směru min. 0,3 m/s
Elevační stůl
Stacionární provedení s motoricky nastavitelnou výškou pracovní plochy
Plovoucí pohyblivá deska min. 2200 x 800 mm
Podélný pohyb desky stolu min. 900 mm s příčným pohybem min. 240 mm
Vertikální pohyb stolu min. 250 mm s nejnižší pozicí desky max. 600 mm nad úrovní podlahy
Nosnost min. 270 kg
Min. 3 měřicí pole pro AEC
Sekundární clona s velmi jemnou mřížkou a ohniskovou vzdáleností v rozmezí 1000 - 1200 mm
Nožní ovladač pohybů stolu minimálně na straně blíže k ovladovně
Vertigraf s bucky clonou
Výškově stavitelný stativ pro snímkování min. lebky, hrudníku, páteře, kolene a kotníku stojících nebo sedících pacientů
Vertikální pohyb min. 1450 mm s nejkratší vzdáleností horizontálního paprsku v ose detektoru od úrovně podlahy max. 340 mm
Ohnisková vzdálenost vertigraf - rentgenka min. 1000 mm
Sklápění v rozmezí min. -20° až +90°
Vertigraf lze sklápět motoricky (Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 5 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 25%
Min. 3 měřicí pole pro AEC
Sekundární clony s velmi jemnou mřížkou a ohniskovou vzdáleností: 1ks v rozmezí 1400 - 1500 mm, 1ks v rozmezí 1000 - 1200 mm
Automatické nastavení detektoru do předem definovaných pozic dle typu vyšetření
Detektory
Tři digitální ploché detektory:
- 1ks s aktivní plochou min. 420x420 mm v elevačním stole, pevně integrovaný nebo mobilní
- 1ks s aktivní plochou min. 420x420 mm ve vertigrafu, pevně integrovaný nebo mobilní
- 1ks s aktivní plochou min. 340x420 mm, mobilní, pro volné projekce
Hmotnost mobilního detektoru max. 3,5 kg vč. akumulátoru (hodnoceným parametrem je hmotnost samotného mobilního detektoru včetně akumulátoru, bez jakéhokoliv dalšího příslušenství, v jednotkách "kg"; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede hmotnost nabízeného mobilního detektoru vč. akumulátoru, přičemž tato hmotnost musí činit max. 3,5 kg.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
Velikost pixelu všech detektorů max. 150 µm (hodnoceným parametrem je velikost pixelu detektorů v jednotkách "µm" (mikrometr); účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/Popis" uvede velikost pixelu nabízených detektorů, přičemž tato velikost musí činit max. 150 µm.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace. |  |  | 25%
A/D konverze min. 14 bitů
Konverzní materiál: CsI
Doba náhledu na snímek od okamžiku expozice max. 5s u všech detektorů
Napájení mobilního detektoru prostřednictvím výměnných akumulátorů pro zajištění nepřetržitého nezávislého provozu detektoru; kapacita akumulátoru min. pro 100 snímků na jedno nabití; min. 2 ks akumulátorů a min. 1ks nabíječky jako součást dodávky
Konstrukční provedení mobilního detektoru přizpůsobené zvýšenému mechanickému namáhání, odolné proti vniknutí tělesných tekutin a proti působení dezinfekce (není předpokládáno ponoření do jakékoliv tekutiny), nosnost min. 150 kg hmotnosti rovnoměrně rozložené po ploše detektoru
Mobilní detektor pro volné projekce musí být vybaven min. jedním transportním madlem a sekundární clonou s velmi jemnou mřížkou (může se jednat o detektor s integrovaným madlem a clonou, nebo zvlášť o detektor a kryt s madlem)
Mobilní detektor pro volné projekce musí být vybaven pro účely snímkování vestoje ochranným krytem se zatížitelností min. 100 kg, nebo musí být konstrukčně uzpůsoben zatížitelnosti min. 100 kg
Přenos dat z pevně integrovaných detektorů do ovládací stanice buď prostřednictvím kabeláže, nebo bezdrátově pomocí lokální Wi-Fi sítě, nebo kombinací obou variant, přičemž dodávka, instalace a zprovoznění všech komponentů této sítě je součástí dodávky. Přenos dat z mobilních detektorů do ovládací stanice bezdrátově pomocí lokální Wi-Fi sítě, přičemž dodávka, instalace a zprovoznění všech komponentů této sítě je součástí dodávky.
Další funkce systému
AutoPositioning - automatické motorizované nastavení vzájemné polohy zářiče a detektoru do předem definovaných pozic dle typu vyšetření současně v min. 5 osách, počet paměťových pozic min. 10 pro běžné snímky a min. 3 pro dlouhé snímky
AutoTracking - automatické obousměrné motorizované sledování a udržování centrace svazku rentgenka - detektor (detektor reaguje na změny pozice rentgenky a rentgenka následuje pohyb a sklon detektoru)
Automatické udržování a zobrazování konstantní ohniskové vzdálenosti rentgenka - detektor (SID)
AutoStitching - automatické krokové snímání (souběžný pohyb rentgenky a detektoru) při snímkování dlouhých struktur u vertigrafu i na elevačním stole (pouhá manuální tvorba snímků dlouhých struktur na úrovni snímkování nebo zpracování obrazu je nepřípustná)
Ovládací (akviziční) pracovní stanice
Integrovaná pracovní stanice pro ovládání systému, prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat, odesílání snímků do PACS zadavatele, stahování pacientských dat z PACS zadavatele
LCD / LED displej s úhlopříčkou min. 19" a vysokým rozlišením min. 1280x1024 px
LCD / LED displej lze ovládat dotykem (Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace - hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 5 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) |  |  | 25%
Jednoduché uživatelské prostředí s grafickým rozhraním, min. na úrovni předvoleb orgánové automatiky v českém jazyce
Paměť pro uložení min. 3000 snímků v plném rozlišení
SW nástroje pro digitální zpracování obrazu včetně postprocessingu v min. rozsahu: úprava jasu a kontrastu, rotace, zvětšování, filtrace, zvýraznění hran a okrajů, grafické i písemné anotace, inverze obrazu, automatické spojování DICOM snímků (dlouhé snímky), indikace a registrace dávky pacienta
SW nástroje pro automatickou optimalizaci obrazu podle předvolených anatomických definic snímkované oblasti
SW pro automatickou akvizici min. tří složených snímků dlouhých struktur bez zásahu obsluhy s možností následné manuální korekce
SW nebo orgánové předvolby pro snímkování dětských pacientů (součástí musí být předvolby expozičních parametrů pro tuto věkovou skupinu s možností následné manuální úpravy laborantem)
SW nástroje pro sledování a report informací o dávce záření a expozičních parametrech ve formátu DICOM do PACS
SW nástroje pro vzdálenou správu a servis
Možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat
Min. rozsah DICOM protokolů aktuální verze: Modality Worklist, MPPS, Storage, Storage Commitment, Send, Receive, Print, Media (záznam snímků na CD/DVD)
Export snímků ve formátu DICOM na CD/DVD (vč. DICOM prohlížeče)
Export snímků v běžných grafických formátech (např. JPEG nebo TIFF apod.)
Záložní zdroj napájení (UPS) s dobou zálohy dostatečnou pro korektní vypnutí systému
Příslušenství kompletu
Podstavec pro pacienta k vertigrafu, s rtg kontrastním měřítkem nebo rastrem, umožňující pořizování snímků dlouhých anatomických struktur
Madla pro vertigraf - projekce PA (posteroanteriorní - zadopřední) a LAT (boční)
Odnímatelná pacientská madla k elevačnímu stolu
Pacientský kompresní pás s ukotvením k elevačnímu stolu
Držák detektoru k elevačnímu stolu pro snímky horizontálním paprskem
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 3 pracovních dnů před započetím instalačních prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká ("MARIE PACS" - dodavatel ORCZ spol. s r.o., NIS "Radius" - dodavatel Steiner s.r.o.), vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení, v délce trvání min. tří pracovních dnů po 8 hodinách, v českém jazyce
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech vyšetřovny a ovladovny skiagrafie na odd. RDG (místnosti č. E.1.08 a E.1.10).
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Prohlášení o shodě musí být vydáno výrobcem na nabízené zařízení jako celek (dílčí prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty systému nejsou přípustná).
Součástí dodávky musí být seznam veškerého aplikačního SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)