## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační vany vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Rehabilitační vana pro vířivou lázeň horních končetin pro zlepšení stavu tkání zvýšeným prokrvením, pro snížení svalového napětí a mírnění bolesti zejména u traumatologických pacientů po úrazech horních končetin, ale i neurologických pacientů s nervovým postižením centrálním i periferním.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Rehabilitační vana pro vířivou lázeň horních končetin
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Rehabilitační vana určená pro vířivou lázeň horních končetin
Vana s akrylátovým antibakteriálním povrchem a plastovým opláštěním, vše v bílém odstínu
Minimální užitný objem vody 25 litrů
Anatomické tvarování
Min. 10 speciálních kombinovaných trysek voda + vzduch, anatomicky rozmístěných v těle vany
Elektronický ovládací a kontrolní panel, umístěný na těle vany
Kontinuální, sinusový nebo pulsní režim hydromasáže
Nastavitelná doba terapie
Zobrazení teploty lázně
Integrovaná oplachová sprcha s držákem
Výkon vodního čerpadla min. 200 l/min.
Ochrana vodního čerpadla proti chodu naprázdno
Regulace intenzity vodní masáže
Automatické (elektronicky řízené) napouštění vody s hladinovým senzorem
Všechny součásti, přicházející do styku s vodou, musí být vyrobeny z odolného plastu nebo kovu s antikorozní povrchovou úpravou
Napájení ze sítě 230V/50Hz
Maximální rozměry (D x Š x V) 1000x1000x1200mm
1ks Židle otočná pro pacienta s odolným povrchem sedáku a opěradla jako součást dodávky
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2b) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)