## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační vany vč. příslušenství
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Rehabilitační vana pro celotělové koupele s vířením i perličkou pro snížení napětí tkání, mírnění bolesti a celkový relaxační efekt zejména pro traumatologické a neurologické pacienty, doplněná o mobilní zvedací zařízení pro imobilní pacienty.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Rehabilitační vana celotělová vč. zvedáku k vaně
Technické parametry celotělové vany
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Celotělová vana určená pro vířivou i perličkovou lázeň
Vana s akrylátovým antibakteriálním povrchem a plastovým opláštěním, vše v bílém odstínu
Minimální užitný objem vody 280 litrů
Anatomické tvarování s opěrkami horních končetin
Celkový počet trysek vodní masáže min. 8
Celkový počet mikrotrysek vodní masáže min. 22
Celkový počet trysek nebo otvorů vzduchové masáže min. 120
Min. 4 samostatně programovatelné tělesné zóny vodní masáže
Min. 2 samostatně programovatelné tělesné zóny vzduchové masáže
Elektronický ovládací a kontrolní panel nebo dotykový LCD displej min. 5", umístěný na těle vany, s indikací parametrů nastavené terapie, teploty napouštěné vody a teploty lázně
Elektronický ovládací a kontrolní panel má formu dotykového LCD displeje s úhlopříčkou min. 5" pro vyšší komfort obsluhy (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Klávesy rychlé volby pro často používané programy (hodnoceným parametrem bude údaj "ANO "nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 10 bodů, dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod.) Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Kontinuální, sinusový nebo pulsní režim hydromasáže
Individuální nastavení doby terapie pro každý terapeutický program
Možnost aktivace a deaktivace každé zóny individuálně
Integrovaný systém udržující stabilní teplotu lázně během terapie
Integrovaná hadice a systém pro ruční podvodní tlakovou masáž
Integrovaná oplachová sprcha s držákem
Termostatická napouštěcí baterie s integrovanou ochranou proti opaření
Výkon vodního čerpadla min. 400 l/min.
Ochrana vodního čerpadla proti chodu naprázdno
Integrovaný vzduchový kompresor
Regulace intenzity vodní masáže
Přednastavené programy pro terapii různých tělesných zón
Automatické (elektronicky řízené) napouštění vody
Doba napouštění max. 5 minut
Automatické (elektronicky řízené) vypouštění vody s proplachem systému vodní masáže
Automatické vysoušení systému vzduchové masáže
Doba vypouštění max. 5 minut
Integrovaný dezinfekční program
Min. 2 integrovaná bezpečnostní madla
Schůdek dvoustupňový se zábradlím vlevo/vpravo dle volby zadavatele pro snadnější nastupování do vany
Možnost zkrácení vnitřního prostoru vany prostřednictvím zarážky nohou pro polohu vsedě
Opěrka hlavy
Všechny součásti, přicházející do styku s vodou, musí být vyrobeny z odolného plastu nebo kovu s antikorozní povrchovou úpravou
Maximální rozměry (D x Š x V) 2500x1000x1100mm
Možnost použití vany v kombinaci se zvedákem (dostatečný prostor pod vanou pro zajetí podvozku zvedáku)
Technické parametry zvedáku k vaně
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Rehabilitace Nový Bydžov)
Mobilní provedení s kolečky, z toho min. 2 bržděnými
Elektrické provedení s integrovaným akumulátorem
Automatické dobíjení akumulátoru ze sítě 230V/50Hz
Vysoce stabilní kovová konstrukce
Pracovní zatížení min. 200kg
Snadná manipulace se zvedákem při zajíždění pod rehabilitační vanu
Ruční dálkový ovladač
Mechanická i elektrická funkce nouzového spuštění
Variabilita použití: přesun pacienta z lůžka na transportní křeslo, na toaletu či do vany, zvedání pacienta ze země
Možnost použití různých typů a velikostí vaků pro pacienty dle účelu použití
Min. 1ks Závěsný vak do vany, pro dospělé pacienty, velikost M, jako součást dodávky
Min. 1ks Závěsný vak do vany, pro dospělé pacienty, velikost L, jako součást dodávky
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební a technické připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započetím prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, voda, odpad)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2a) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)