VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky:    „Zajištění servisu, oprav a údržby 1 ks CT přístroje“

PARAMETRY

| Technická specifikace |
| --- |
|  | Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek 1 ks RTG CT přístroje – výrobce GE OPTIMA CT660 výr.č.: 63901YC3 Rok výroby: 2015 Umístění přístroje: Oblastní nemocnice Náchod,a s., RDG pracoviště Purkyňova 446, 547 01 Náchod Příslušenství přístroje: Adv. Workstation, výr. č.: CZC44302CG Adv. Workstation, výr. č.: CZC44302CV 2PH UPS 10kVA, výr. č.: 5169350 Rozsah plnění: preventivní kontroly všech součástí „Zařízení“, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením PBTK, resp. opravy) provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné provedení opatření k předcházení škod, skládající se z: - čištění technických zařízení, mazání, seřizování - výměny opotřebených náhradních dílů kontrola ochranných prostředků proti záření opravy poruch a závad „Zařízení“, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti dodávka a montáž a instalace potřebných náhradních dílů včetně vakuových prvků (např. RTG lampa), ....... a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě Zařízení“ provádění aktualizací (Update) „Zařízení“ výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj; pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce, tj. minimálně 1x za 12 měsíců kontrola elektrické bezpečnosti „Zařízení“, dle ČSN EN 62 353 provádění elektrické revize doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00 standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 8 hodin (platí pro pracovní dny) nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady, provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady, v případě potřeby náhradního dílu do 5 pracovních dnů instruktáž obsluhy „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., např. při nástupu nových zaměstnanců (1 ročně) provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění pro servisní činnost CT přístrojů má dodavatel k dispozici minimálně 2 výrobcem vyškolené servisní techniky. |