Technické podmínky poptávaného zařízení

| Elektrochirurgický přístroj (1ks) |  |
| --- | --- |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz |  |
| řízený výkonným multiprocesorem s měřením 25 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru |  |
| Systém „spark detection“ pro kontinuální účinek na tkáň – min. 71 cyklů během jedné periody (350 kHz) |  |
| universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky |  |
| porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod |  |
| pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru |  |
| porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm |  |
| aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem |  |
| ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm |  |
| zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus) |  |
| koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s |  |
| Programové vybavení jednotky |  |
| textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: stepGuide pro zjednodušení obsluhy generátoru |  |
| uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu jde přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace. (např. operačních týmů, kde ke každému lze přiřadit až 15 přednastavení dle typu prováděné operace) |  |
| přepínání mezi 6 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole, nebo na nožním pedálu |  |
| integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS |  |
| Bezpečností parametry |  |
| softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout |  |
| dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací |  |
| kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací |  |
| neonatální funkce neutrální elektrody |  |
| měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací |  |
| zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizaci |  |
| Medicínské aplikační požadavky |  |
| bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART |  |
| nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu |  |
| Požadované základní příslušenství |  |
| 1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů (viz. bod 14), omyvatelný v myčce |  |
| 1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE |  |
| 500 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem |  |
| 2 ks kabelu k NE |  |
| 1 ks resterilozovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm s technologií Vessel Sealing (certifikace FDA) kompatibilní s dodanou koagulací |  |
| Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu (v jedné čelisti je podélná drážka do které zapadá podélné ostří z druhé čelisti). Celkový nástroj se skládá z kovové ručky, vnitřního insertu, shaftu a izolační bužírky |  |
| Kompatibilita se stávajícími hysteroresektoskopy firmy Olympus – zadavatel používá diagnostický i operační hysteroresektoskop bipolární – v případě nesplnění uvedené kompatibility nabídne účastník řešení s dodávkou 2 (dvou) nových resektoskopů. |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.