Technické podmínky poptávaného zařízení

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

| Artroskopická věž (1 ks) |
| --- |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Monitor HDTV |  |
| Barevný monitor s rozlišením Full HD (min. 1920 x 1080px), medicínský atest. |  |
| Úhlopříčka min. 27“, poměr stran 16:9. |  |
| Kontrast min. 1400:1, jas min. 450 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. |  |
| Vstup/výstup min: DVI-D, SD/HD/3G‐SDI. |  |
| Podpora PIP. |  |
| Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelný výškově a stranově. |  |
| Asistenční monitor HDTV |  |
| Barevný monitor s rozlišením Full HD (min. 1920 x 1080px), medicínský atest. |  |
| Úhlopříčka min. 24“, poměr stran 16:9. |  |
| Kontrast min. 1000:1, jas min. 300 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. |  |
| Vstup/výstup min: DVI-D, SD/HD/3G‐SDI. |  |
| Podpora PIP. |  |
| Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelný výškově a stranově. |  |
| Skryté vedení kabeláže |  |
| Kamerová jednotka |  |
| Full HD rozlišení min. 1920 x 1080px., formát 16:9 |  |
| Uložení uživatelských nastavení pro min. 20 uživatelů |  |
| Podpora 3-chipových kamerových hlav a 5 mm HD videolaparoskopů s čipovou technologií na distálním konci - Zadavatel bude akceptovat kamerovou jednotku umožňující připojení rigidních a flexibilních optik všech světových výrobců a připojení endoskopů s technologií čipu na distálním konci o průměru 4 mm. |  |
| Ovládání jednotky v českém jazyce |  |
| Plnohodnotné ovládání jednotky pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky |  |
| Zadávání pacientských dat pomocí klávesnice nebo dotykového displeje pro záznam obrazových souborů s daty pacienta |  |
| Datové propojení jednotky se zdrojem světla pro automatickou regulaci intenzity světla |  |
| Vstup pro obraz v obrazu, umožňuje zhlédnutí a záznam. Možná realizace připojením do monitoru |  |
| Pokud je k ovládání potřeba klávesnice, bude v rámci dodávky |  |
| Výstupy DVI, SDI. |  |
| Zdroj světla |  |
| Technologie multi LED s životností lampy min. 10000 hodin a výkonem srovnatelným s xenonovým zdrojem 300 W |  |
| Plynulá a automatická regulace intenzity světla, datové propojení s kamerovou jednotkou |  |
| Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu |  |
| Kompatibilita se stávajícími světlovodnými kabely Olympus, případně dodání adaptérů |  |
| Zdroj světla záložní |  |
| Technologie multi LED s životností lampy min. 10000 hodin a výkonem srovnatelným s xenonovým zdrojem 300 W nebo xenonový zdroj |  |
| Pro případ poruchy xenonové lampy integrovaný automatický náběh záložní halogenové lampy |  |
| Plynulá a automatická regulace intenzity světla, datové propojení s kamerovou jednotkou |  |
| Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu |  |
| Kompatibilita se stávajícími světlovodnými kabely Olympus, případně dodání adaptérů |  |
| Kamerová hlava |  |
| Full HD rozlišení (min. 1920 x 1080px.), 3 x snímací čip technologie CCD nebo CMOS, medicínský atest |  |
| Optický ZOOM min. 2x, nastavitelný na kamerové hlavě |  |
| Min. 2 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě |  |
| Kamerová hlava musí být autoklávovatelná na 134°C |  |
| Možnost připojení všech endoskopů universálním očnicovým adaptérem |  |
| Artroskopická optika 3ks+ 1ks |  |
| 3x artroskopická optika, průměr 4mm+ 1x artroskopická optika,průměr 2,7 mm, úhel pohledu 30°, autoklávovatelné |  |
| Součástí dodávky je 3x trokar pro 4mm optiku + 1x trokar pro 2,7 mm optiku |  |
| Součástí dodávky jsou 4 ks světlovodných kabelů s odpovídajícím průměrem optikám do 4 mm, délka kabelu min. 250mm |  |
| Vaporizační přístroj |  |
| Mikroprocesorově řízený vaporizační přístroj pro artroskopické výkony |  |
| Koagulace a vaporizace měkkých tkání |  |
| Práce ve fyziologickém roztoku |  |
| Výkon min. 380 W |  |
| Bipolární režim |  |
| Manuální nastavení parametrů |  |
| Monitorace teploty - nastavení max. teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod |  |
| Možnost ovládání z ručky nebo nožního ovladače. |  |
| Akustické a vizuální alarmy |  |
| Možnost použití elektrod s odsáváním |  |
| Součástí dodávky: |  |
| Nožní ovladač |  |
| 4x elektroda (ručka) přímá pro artroskopii |  |
| Shaverová jednotka |  |
| Mikroprocesorem řízená motorová jednotka |  |
| Jednoduché ovládání jednotky pomocí dotykového displeje |  |
| Propojení s artroskopickou pumpou, automatické zvýšení průtoku pumpy v případě spuštění shaveru |  |
| Řídící jednotka podporující koncovky pro shaver, mini-shaver pro malé klouby |  |
| Optická a akustická signalizace |  |
| Možnost rotace oběma směry a oscilace |  |
| Možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta |  |
| Součástí dodávky |  |
| 2ks univerzální ruční nástroj pro shaverovací frézy |  |
| 500 – 10 000 otáček/min |  |
| 500 – 2 500 oscilací/min |  |
| Ovládání přímo na ručním nástroji s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače |  |
| Odsávání regulovatelné na ručním nástroji |  |
| Nožní ovladač, pokud je nezbytný |  |
| Artroskopická oplachová pumpa |  |
| Kombinovaná pumpa pro oplach a odsávání |  |
| Řízená mikroprocesorem - řízený průtok i odtok roztoku |  |
| Možnost použití pumpy pouze pro oplach bez nutnosti řízeného odsávání pro maximální ekonomiku provozu |  |
| Měření tlaku tlakovým senzorem |  |
| Tlak regulovatelný min. 10 – 150 mmHg |  |
| Sání regulovatelné |  |
| Režim zvýšeného průtoku na krátký časový úsek pro vyčištění operačního pole |  |
| Ovládání pomocí pedálu a dotykového displeje/tlačíte |  |
| Automatické přizpůsobení průtoku podle nastaveného tlaku |  |
| Autoklávovatelné nebo jednorázové frézy |  |
| Ochrana proti vysokému tlaku, zvuková signalizace |  |
| Integrované propojení pumpy k shaverové jednotce nebo realizace datovým propojením se shaverovou jednotkou-zvýšení průtoku v případě aktivace shaveru |  |
| Dálkové ovládání |  |
| HD záznamové zařízení |  |
| Zařízení pro nahrávání videa a fotografií ve Full HD rozlišení s medicínským atestem |  |
| Vstupy: HD-SDI, DVI, S-video / výstupy: DVI |  |
| Barevný LCD pro náhled nahrávaného videa min. 2.5“ |  |
| Podporované video formáty: H.264, MPEG4 1080, 720, PAL, NTSC |  |
| Podporované foto formáty: JPG, TIFF |  |
| Vnitřní HDD s kapacitou min. 500GB |  |
| Podpora nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk či na síťové úložiště |  |
| Přenos záznamu do PACS |  |
| Ovládání nahrávání START/STOP pomocí programovatelných tlačítek na kamerové hlavě |  |
| Zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů |  |
| Umístění v přístrojovém vozíku |  |
| Přístrojový vozík pojízdný |  |
| Pojízdný přístrojový vozík pro umístění výše uvedených přístrojů na nastavitelné police |  |
| Minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděn |  |
| Výškově i stranově polohovatelná ramena pro uchycení obou monitorů LCD |  |
| Antistatická povrchová úprava |  |
| Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů |  |
| Infuzní stojan, euro-lišta pro příslušenství |  |
| Pokud jsou dodány klávesnice, pedály - držák klávesnice, držák pedálů |  |
| Držák na kamerovou hlavu |  |
| Manipulační madlo |  |
| Oddělovací transformátor |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - nastavení komunikace se stávajícím PACS a NIS (Stapro Medea), - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - součástí dodávky bude kompletní příslušenství/spotřební materiál pro bezproblémový provoz a nutnost dalších dodatečných investic - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.