Technické podmínky poptávaného zařízení

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

| Laparoskopická věž (1ks) |  |
| --- | --- |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Monitor – 1 ks |  |
| min. 32" uhlopříčka, 16:9, medicínský atest |  |
| rozlišení min. 1920x1080 pix. |  |
| pozorovací úhel všemi směry min. 178° |  |
| kontrast min. 1300:1 |  |
| vstupy min.: 2x DVI-D, 2X SD/HD/3G SDI, 1x Component |  |
| funkce PIP |  |
| výstupy min.: 2x DVD-D, 2X SD/HD/3G SDI |  |
| Monitor pomocný – 1 ks |  |
| do 26" uhlopříčka, 16:9, medicínský atest, zadavatel bude akceptovat nabídku Full HD MDE monitoru, který splňuje všechny technické požadavky zadavatele, s uhlopříčkou obrazovky 27", který je svými vnějšími rozměry srovnatelný s monitory o uhlopříčce 26" |  |
| rozlišení min. 1920x1080 pix. |  |
| pozorovací úhel všemi směry min. 178° |  |
| kontrast min. 1300:1 |  |
| vstupy min.: 2x DVI-D, 2X SD/HD/3G SDI, 1x Component |  |
| výstupy min.: 2x DVD-D, 2X SD/HD/3G SDI |  |
| funkce PIP |  |
| Kamerová jednotka |  |
| jednotka pro připojení 2D kamerové hlavy s možností připojení flexibilních endoskopů s čipem na distálním konci |  |
| systém filtrace barevných spekter pomocí barevných filtrů ve světelném zdroji nebo pomocí softwarového modulu, který je součástí kamerové jednotky |  |
| zadávání pacientských dat pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky |  |
| možnost záznamu fotek a videa ve full HD rozslišení, přes USB konektor, 32G flashdisk |  |
| možnost nastavení white balance na čelním panelu jednotky i přes tlačítka na kamerové hlavě |  |
| výstupy min.: 1x SD/HD/3G SDI, 2xDVI-D, 4XUSB 2.0 |  |
| Kamerová hlava |  |
| tříčipová CCD, FullHD kamerová hlava s rozlišením min. 1920x1080 pix., medicínský atest |  |
| progresivní scan |  |
| optickým zoom (2x), ostřící kroužek |  |
| min. 2 tlačítka na kamerové hlavě s možností 4 volitelných programů |  |
| podpora metody zvýraznění tkáňové struktury |  |
| LED nebo Xenonový světelný zdroj |  |
| LED nebo Xenon technologie o výkonu 300W |  |
| svítivost min. 2100 lumen |  |
| světelná teplota cca. 6000 K |  |
| životnost min. 25 000 hodin u Xenonového zdroje zajistit odpovídající životnost náhradními xenonovými výbojkami (min. 25 ks) |  |
| automatická clona při vytažení světlovodného kabelu |  |
| 3 ks světlovodného kabelu, min. Ø 4,5 mm, délka min. 300 cm, autoklávovatelný |  |
| Karusel pro světlovodné kabely různých výrobců (min. Olympus, Storz, Wolf) |  |
| Laparoskopická optika |  |
| 3x laparoskopická optika, úhel pohledu 0° , délka cca 31 cm, Ø 10mm |  |
| 3x sterilizační koš pro sterilizaci a uchování dodávaných optik |  |
| Insuflátor |  |
| nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta) |  |
| informace o tlaku, průtoku a celkové spotřebě na barevném displeji |  |
| intuitivní ovládání přes barevný dotykový displej |  |
| součástí dodávky je vysokotlaká hadice pro napojení CO2 |  |
| průtok min. 40 l/min. |  |
| 4 resterilizovatelné hadicové sety a min. 25 ks jednorázových antibakteriálních filtrů |  |
| 10 ks hadic na odsávání kouře |  |
| Insuflátor musí umožnit aktivní odsávání pomocí integrovaného motoru nezávisle na HF jednotce nebo desuflační režim s automatickým spuštěním HF jednotkou – zadavatel bude akceptovat obdobné technické řešení za pomoci samostatné desuflační jednotky při zachování požadovaných parametrů a funkcí. |  |
| Oplachová pumpa |  |
| jednoduchá rolovací oplachová pumpa |  |
| ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  |
| nastavení průtoku min. 100 - 2000 ml/min. |  |
| min. tlak 400 mmHg |  |
| jednorázové i resterilizovatelné příslušenství |  |
| dodání včetně 20 ks jednorázových hadicových setů |  |
| Odsávací pumpa |  |
| jednoduchá odsávací pumpa vhodná pro laparoskopické výkony |  |
| součástí přehledný barometr a anitbakteriální filtr |  |
| plynulé nastavení podtlaku 0 až min. 85 kPa, 640 mmHg |  |
| sací výkon min. 20 l/min. |  |
| součástí dodávky je odsávací lahev o objemu min. 2 l se systémem nosného elementu pro upevnění lahve |  |
| součástí dodávky budou 4 resterilizovatelné hadicové sety a možnost využití jednorázových odpadních setů |  |
| Endoskopický přístrojový vozík na celou sestavu |  |
| přístrojový vozík vhodný pro umístění dodávané sestavy |  |
| pohyblivé kloubové rameno na centrální monitor |  |
| 4 antistatická kolečka, alespoň 2 brzditelná |  |
| Uchycení primárního monitoru |  |
| Rameno na pozicování sekundárního monitoru |  |
| irigační tyč |  |
| držák na CO2 láhev |  |
| Laparoskopický morcelátor |  |
| Součástí dodávky bude nožní spínač |  |
| otáčky řízené mikroprocesorem v rozmezí min. 500 - 1000/min. |  |
| systém pro bezpečnou morcelaci i u velmi hubených pacientů |  |
| plně autoklávovatelný systém |  |
| jednorázové i resterilizovatelné nože |  |
| bezúdržbový systém - žádné promazávání a olejování |  |
| Součástí dodávky |  |
| hladký zaváděcí trokar o průměru 15 mm |  |
| tupý obturátor |  |
| rukojeť 11/15 mm |  |
| automatický ventil zabraňující unikání vzduchu z dutiny břišní |  |
| morcelační nůž o průměru 15 mm |  |
| extrakční tenaculum kleště o průměru 15 mm, délce 30 cm, jednozubé |  |
| sterilizační kontejner |  |
| kompatibilita s hysteroresektoskopem od firmy Olympus - diagnostický i operační hysteroresektoskop bipolární |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.