Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

Mobilní, lehký a v každé poloze dobře vyvážený RTG přístroj s C-ramenem pro obecné i specializované chirurgické a ortopedické výkony.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem stanovené parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu u ostatních slovo splňuje) |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti C-ramena |  |
| volný prostor mezi zesilovačem obrazu a RTG zářičem min. 75cm |  |
| SID min. 97 cm |  |
| hloubka C-ramene (osa paprsku k C-ramenu) min. 68 cm |  |
| orbitální pohyb C-ramene min. 130° (například -40° / +90°) |  |
| rotace C-ramene (horizontální osa) min. ± 180° |  |
| boční vyklonění C-ramene min. ± 10° |  |
| motorizovaný vertikální pohyb min. 40 cm |  |
| horizontální pohyb C-ramene min. 20 cm |  |
| napájení 230V / 50Hz |  |
| integrovaný záložní zdroj UPS |  |
| automatické korektní vypnutí při dlouhém výpadku el. napájení |  |
| ruční expoziční tlačítko |  |
| nožní pedál se dvěma tlačítky (skiaskopie, uložení snímku) |  |
| DAP metr |  |
| RTG generátor |  |
| jmenovitý výkon min. 2,3kW |  |
| rozsah napětí min. 40 – 110 kV |  |
| anodový proud v rozsahu až 25mA |  |
| integrovaný pomocný světelný nebo laserový zaměřovací kříž |  |
| RTG zářič |  |
| jedno ohnisko nebo menší ohnisko ze dvou o velikosti max. 0,6 mm |  |
| tepelná kapacita anody min. 50 kHU |  |
| tepelná kapacita systému min. 1200kHU |  |
| Kolimátor |  |
| motorizovaná irisová clona |  |
| nastavení a rotace clon bez záření (virtuální kolimátor) |  |
| Zesilovač obrazu |  |
| zesilovač obrazu velikosti min. 9‘‘ (23cm) |  |
| min. další 2 velikosti vstupního pole zesilovače (zoom) |  |
| CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024 x 1024 x 12 bit |  |
| Provozní režimy |  |
| automatické i manuální nastavení expozičních parametrů |  |
| kontinuální i pulsní skiaskopie nastavitelná v rozsahu min. 1 – 8 pulsů/sec |  |
| režim poloviční dávky po spuštění |  |
| zvýšený režim skiaskopie |  |
| digitální skiagrafie |  |
| Softwarové funkce |  |
| orgánové programy |  |
| automatické nastavení jasu a kontrastu obrazu |  |
| Mobilní pracovní stanice |  |
| 2 medicínské TFT monitory s úhlopříčkou min. 19‘‘ na samostatném mobilním vozíku |  |
| možnost vertikálního náklonu nebo posunu monitorů |  |
| rozlišení min. 1280 x 1024 bodů |  |
| pracovní úhel min. 170° |  |
| svítivost 650 Cd/m2 |  |
| kontrast 700:1 |  |
| ovládání pomocí plnohodnotné klávesnice nebo dotykové obrazovky |  |
| zápis pacientských dat k obrazu |  |
| zobrazení dávky RTG zařízení i její sumarizace na monitoru – možnost exportu i tisku |  |
| integrovaná CD/DVD mechanika nebo USB port pro export snímků |  |
| vnitřní paměť pro uložení min. 15 000 snímků v plné kvalitě |  |
| pacientský adresář se snímky (akvizice a prohlížení, export i import, mazání snímků) |  |
| standardní software pro úpravu obrazů (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, rotace živého i statického obrazu, zvýraznění hran, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností atd. ) |  |
| držení posledního snímku na monitoru (LIH) |  |
| automatické nastavení jasu a kontrastu |  |
| automatická redukce šumu |  |
| rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Storage Media Management (CD/DVD nebo USB) |  |
| připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |
| automatické odesílání snímků do PACS po expozici/připojení k lokální datové síti |  |
| výstup parametrů ozáření do PACS dle požadavku SÚJB pro intervence |  |
| K dodávce bude přiloženo CD s dokumetací „DICOM Conformance Statements“. |  |
| Ostatní |  |
| ochranné pomůcky – ochranné zástěry 3 ks, ochranné límce 3 ks |  |
| pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti (dle ČSN EN 612 23-3-1**) – fantom pro digitální skiagrafii a skiaskopii, zeslabovací vrstva 25mm AL, přídavný filtr 1mm Cu, držák |  |

Zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.