Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Lůžko nemocniční včetně matrace - 12 ks

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace lůžek:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrické lůžko v souladu s platnou normou EN 60601-2-52 v platném znění |  | ……. |
| 2. | Minimální rozměry ložné plochy min. 200 cm x 85 cm | ano-ne ………cm | ……. |
| 3. | Maximální vnější rozměry lůžka max. 218 cm x 99,5 cm | ano-ne ………cm | ……. |
| 4. | Prodloužení – zkrácení lůžka min. o 15 cm | ano-ne o………cm | ……. |
| 5. | Pojízdné lůžko min. 4 kolečka s brzdou, průměr min. 125 mm | ano-ne průměr …….mm | ……. |
| 6. | Centrální brzda se směrovou aretací | ano-ne | ……. |
| 7. | Max. hmotnost pacienta min. 180 kg | ano-ne ……..kg | ……. |
| 8. | Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg | ano-ne …….kg | ……. |
| 9. | Ložná plocha: min. 4 díly | ano-ne ………… | ……. |
| 10. | Dvojitá autoregrese – zádový a stehenní díl | ano-ne | ……. |
| 11. | Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem) | ano-ne |  |
| 12. | Svislé sklápění postranic | ano-ne | ……. |
| 13. | Postranice – zábrana do nohou pacienta (do zbývající délky lůžka) | ano-ne | ……. |
| 14. | Odnímatelná čela plastová s aretací a barevnou výplní v různých dekorech | ano-ne | ……. |
| 15. | Ochranná nárazová kolečka v rozích postele | ano-ne | ……. |
| 16. | Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 37 cm do min. 70 cm od podlahy | ano-ne …………cm | ……. |
| 17. | Elektrické nastavení: polohování min. zádový a nožní díl | ano-ne ………. | ……. |
| 18. | Pacientský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění | ano-ne | ……. |
| 19. | Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s možností uzamčení jednotlivých poloh a předprogramovanými důležitými polohami | ano-ne | ……. |
| 20. | Min. 2 háčky pro drobné příslušenství | ano-ne | ……. |
| 21. | Barva lůžka – předložení a výběr uživatele ze vzorníku barev předloženého s nabídkou, prosím přiložte k nabídce | ano-ne | ……. |
| 22. | Bezpečná konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem |  |  |
| 23. | Příslušenství ke každému 1ks lůžka – po 1 ks: - Držák na močovou lahev - Hrazda s hrazdičkou – plastová rukojeť vč. popruhu s automatickým navíjením a pojistkou - Držák na 2 ks berlí - Výsuvná polička na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem | ano-ne | ……. |

Specifikace matrací:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasivní antidekubitní matrace pro minimálně II. stupně dekubitů | ano-ne |  |
| 2. | Nosnost min. 150 kg | ano-ne |  |
| 3. | Rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: rozměry ložné části lůžka: min. 200 x 85 cm | ano-ne |  |
| 4. | Výška matrace min. 12 cm | ano-ne |  |
| 5. | Jádro ze studené pěny | ano-ne |  |
| 6. | Potah pružný, voděodolný, paropropustný s možností praní od 70 do 95°C | ano-ne |  |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |