## VŘ_3_CHELAB
Podrobná specifikace položek - Vybavení pro biologii a chemii - laboratorní vybavení 2
POLOŽKA | CENA/ks | POČET | dílčí předpokládaná hodnota VŘ s DPH | dílčí předpokládaná hodnota VŘ bez DPH | SPECIFIKACE
spektrofotometr | 80000 | 1 | 80000 | 66115.7025 | Spektrofotometr s rozsahem měření 330 - 1000 nm, s možností kontinuální změny vlnové délky, s možností vkládání do přístroje standardní hranaté 10 mm kyvety, Lampa wolframová halogenová; šířka spektrálního pásu < 7 nm; přesnost vln. délek ± 2 nm; Reprod. vln. délek ± 1 nm; T, - 0,300 až + 2,500 A; rozměry přístroje: 140 x 325 x 230 mm; Přístroj by měl být vybaven propojovacím USB kabelem a vybaven softwarem umožňujícím přenos dat do PC včetně možnosti exportu např. do Excelu a s možností přímo ukládat na USB disk. Přístroj by měl umožňovat měření koncentrace s pomocí vícebodové kalibrační křivky, měření spekter (vyhodnocení maxim, funkce zoom), měření časových závislostí (určení směrnice), současné měření při pěti vlnových délkách, měření poměru absorbancí při 2 zvolených vlnových délkách (vhodné pro kontrolu čistoty látek).
hustoměr | 70000 | 1 | 70000 | 57851.2397 | Rozsah měření 0 – 3 g/cm3, rozlišení 0,0001 g/cm3, přesnost ± 0,001 g/cm3, opakovatelnost 0,0005, 2.4" barevný displej, Teplota 0 – 50°C, Objem vzorku 2 ml. Výstupy: hustota, specifická hmotnost, hmotnostní a objemová procenta alkoholu, viskozita 0-1000 mPa.s. přenos dat do PC
termostat pro mikrobiologickou kultivaci | 60000 | 2 | 120000 | 99173.5537 | Celonerezové opláštění přístroje, vnitřní komora z nerez oceli, nezbytný je ventilátor, řídící jednotka umožňující: nastavení teploty, otáček ventilátoru, minimálně dvě teplotní čidla, možnost programovat pomocí PC prostřednictvím dodaného softwaru, který dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Software součástí dodávky. Preferujeme objem cca 70 l . Napětí [V] 230. Záruka minimálně 3 roky.
eletrody VTV | 5000 | 3 | 15000 | 12396.6942 | měřící pH sondy pro přístroje WTW (DIN konektror) s vysokou mechanickou odolností , s gelovým elektrolytem, kabelem délky minimálně 1 m a případně s integrovaným teplotním snímačem NTC.
Traubeho stalagmometr | 835 | 5 | 4175 | 3450.4132 | typ 3560 dle ISO normy
Ubbelohdeho viskozimetr | 5300 | 1 | 5300 | 4380.1653 | typ II, průměr kapiláry 1,13 ±0,03 mm, rozsah kinematické viskozity 20 – 100 mm2/s
stereolupy | 11000 | 10 | 110000 | 90909.0909 | Celkové zvětšení 20x až 40x, osvětlení horní i dolní, dopadající i procházející, osvětlení LED 2x 0,21W, s možností dobíjení, přepínání horní – spodní - obojí, plynulá regulace intenzity jasu. Okulár širokoúhlý WF 10x / 2 ks. Hlavice binokulární otočná, úhel vhledu 45°, oční rozestup v běžném rozmezí, objektivy se zvětšením 2x a 4x či větším, změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy, očnice (2 ks), podložní deska matová i černobílá, výměnná.
mikroskopy | 29000 | 10 | 290000 | 239669.4215 | Binokulární mikroskop s objektivovou revolverovou hlavicí s dioptrickou korekcí, se sklonem 30°, otočením 360°, s možností mikro a makroposuvu, se stolkem rozměrů 145 x 140 mm, s křížovým vodičem vzorku v rozsahu 76 mm x 52 mm, s okuláry typu WF10x, s objektivy 4x, 10x, 40x, 100x (s olejem), s kondenzorem Abbe N.A 1,25, aperturní clonou a s držákem filtru. Osvětlení 3W LED.
Laboratorní digitální stopky | 523 | 2 | 1046 | 864.4628 | digitální stopky s displejem a s rozlišením na setiny vteřiny
|  | suma |  | 574810.7438 | bez DPH
| položek | 35 | 695521 | 574810.7438